
1、 生物刺激反馈仪技术参数

产品名称：生物刺激反馈仪
设备参数：
1.适用范围：用于盆底肌肉等功能的综合评估、盆底功能障碍性疾病的治疗、产后康复、子宫复旧、催乳、妇科疾病及术后康复等治疗。
    2.主机≥3个肌电采集通道。
3.主机采用键盘鼠标操作，方便信息输入。
4.肌电信号测量范围：≥5μV、≤2500μV。
5.电刺激脉冲宽度范围：下限≥50μs，上限≤1000μs可调。
6.电刺激脉冲频率范围：下限≤5Hz，上限≥160Hz可调。
7.具对筛查、评估的每个阶段进行自动打分功能，可计算出最终得分。
8.旋钮调节电流强度，具备独立通道旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激调节。
9.具对多个筛查评估结果进行趋势分析，可显示趋势分析折线图及不同阶段的结果。
10.具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），评估报告测量值指标≥14项。
11、设备保修：≥3年。

2、 医用电子血压计+血压测量系统技术参数
产品名称：医用电子血压计+血压测量系统
设备参数：
1.国际标准验证：通过高血压协会或国际标准组织验证。
2.测量原理：示波法、听诊法。
3.屏幕显示：LCD，电量显示，时间日期，温度显示，可充电等。
4.压力显示范围0-300mmHg；压力测量范围40~280mmHg。
5.脉搏测量范围：40~200次/分钟。
6.排气调整：自动排气调整，超压保护。
7.测量精度：压力传感器精度≦±3mmHg，脉搏测量精度：≦±5%。
8.数据传输方式：蓝牙，可转USB。
9.IHB（心率不齐）提示。
10.可充电。 
11.软件系统能与东莞市社区卫生服务信息系统对接。
3、 糖尿病足周围神经检查工具箱技术参数
产品名称：糖尿病足周围神经检查工具箱
设备参数：
1.针刺觉：不锈钢材质。 
2.震动觉 ：不锈钢及橡胶材质。   
3.踝反射针刺觉 ：不锈钢及橡胶材质。  
4.踝反射 ：不锈钢及橡胶材质。
5.温度觉：不锈钢及橡胶材质。
    6.压力觉：橡胶材质。            
7.外箱。
4、 一氧化氮检测仪技术参数

产品名称：一氧化氮检测仪
设备参数：
1.呼出气一氧化氮检测支持自动推荐最佳测量值，且保证数据的可靠性，有效提高临床诊疗效率。
2.具备可实施呼出气一氧化氮和一氧化碳联合测定功能，一口气测定一氧化氮和一氧化碳指标。
3.支持成人和儿童模式，无公用气道回路，有效克服交叉感染风险。
4.一氧化氮测定参数：FeNO50、CaNO、FnNO、sNO。
5.呼出气一氧化氮测定范围:0~4000ppb。
6.示值误差：当测量值<60ppb时，示值误差≤±3ppb;当测量值≥60ppb时，示值误差≤±5%。
7.测量结果重复性:测量结果重复性≤5%。
8.重复性：
（1）一氧化氮重复性：当测量值≤50 ppb时，标准偏差<1.5 ppb；测量值＞50 ppb，变异系数＜3.0%；
（2）一氧化氮单个内测量点重复性：测量值≤50 ppb，标准偏差＜0.5 ppb；测量值＞50 ppb时，变异系数＜1.0%；
9.呼出气一氧化氮检测：≤1.0 ppb。
10.呼出气一氧化氮测量时间：<40秒。
11.设备保修：≥3年。
5、 [bookmark: OLE_LINK1]睡眠呼吸筛查仪技术参数

产品名称：睡眠呼吸筛查仪
设备参数：
1.适用功能：用于成人、儿童睡眠呼吸暂停检查，可评估病人睡眠质量。
2.具睡眠吃呼吸暂停、睡眠障碍等诊断功能。
3.具同时采集和记录不同生理信号功能。
4.呼吸睡眠障碍参数附合国内标准。
5.主机规格：主机记录盒≤70x25x60 mm，重量≤80 g。
6.主机具可检测环境声音功能，可识别实际鼾声波形。
7.显示屏：OLED显示，可显示压力值、血氧饱和度、脉率、电池量等信息。
8.具可连接任何呼吸机进行压力滴定功能，并可显示压力值，分析呼吸频率等相关数据。
9.分析软件：具中文操作界面，可生成中文分析报告。
10.支持国际通用数据格式,对于不同的分析软件具有更好的兼容性。
11.可通过语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等自定义患者报告。
12.设备保修：≥3年。


6、 数字式心电图机招标参数

产品名称：数字式心电图机
设备参数：
1.支持标准：支持12导联心电信号同步采集、分析及打印报告，支持12导联衍生心电向量图，可快速精细地记录心动周期中各综合心电向量的大小、方向及变化过程。
2.走纸速度：符合5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。
3.显示内容：含有波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 
4.支持单节律模式、三节律模式、全导联波形分析打印。
5.数据存储：内部存储≥10000份报告，支持外接U盘。
6.支持自动分析报告、诊断及故障提示。
    7.显示规格：显示屏≥9英寸，彩色显示屏，支持触摸操作和手写输入。
8.具可查询、预览、上传、删除、复制、修改及打印报告等
功能。
9.患者漏电流:≤10 μA。
10.具抗干扰滤波功能
11.其他配置：导联线 ≥1套 、肢电极 ≥1套 （4只）、
胸电极≥1套（6 只）、 电源线≥1根、适配器≥1个、接地线≥根。 
12.电源供电：电源插头符合中国标准，无需适配器，可交流直流两用。
13.设备保修期限：≥3年。

7、 6分钟步行试验评测系统技术参数

产品名称：6分钟步行试验评测系统
设备参数：
1.试验测定：
（1）具准备期、静息期、运动期、恢复期；
（2）具显示血压、心率/心率百分比、心电图、血氧等动态
曲线变化及预警功能；
（3） 具心电回放及心电图截取功能，可显示报告；
（4） 具在静息期及恢复期可填写气促评估及劳累评估。
2.支持自动计算步距和步数、步行%预测、危险分层等轼功能，根据疾病类型展示功能损害程度分级量表。
3.具处方推荐能功，多项运动处方计算方法选择；处方内容包括运动方式、靶心率、运动时间建议、周运动次数、运动建议及注意事项等，可自定义编辑。
4.生成试验报告及打印。
5.报告打印内容:患者基本信息，静息期肺功能数据（PEF、 FEV1、FVC、FEV1/FVC等指标）的实测值、预计值，静息期、运动期、恢复期期间气促评估及劳项评估评级、提前结束原因记录、步行及预测距离、心肺功能、危险分层心率及血氧曲线图、处方、心电图等内容。
6.具批量导出数据和PDF报告功能。
7.支持异常事件紧急呼停功能。
8.设备保修：≥3年。

8、 呼吸康复技术参数

产品名称：呼吸康复
设备参数：
1.呼吸肌力测定：（1）最大吸气压测量范围：-200～0cmH2O，准确性±1-3%cmH2O；
（2）最大呼气压测量范围：0～200cmH2O，准确性±1-3%cmH2O；
（3）能提供检验报告、标准的呼吸肌力测定报告。
2.吸气肌训练：
（1）训练模式：支持自动、手动、自定义等多种模式；
（2）自动模式：≥5档；
（3）手动模式：范围3-200cmH2O；
（4）自定义模式：辅助调节训练负荷、关联呼吸肌力测定检查单等模式。
3.多种训练模式：具排痰训练、吸气肌训练、吸入给药训练等模式。
4.肺容量训练：支持流速型、容量型肺容量等训练。

（1）具测量压力、功率、吸气流量、吸气容积、能量总计等功能；
（2）容积型范围：100ml~5000ml，可出具训练报告；
（3）流量型范围：300ml/s~1200ml/s，可出具训练报告；
（4）具设置锻炼训练次数、训练强度、患者信息等功能。
5.肺功能测定：
（1）用力肺活量测量范围0-10L，准确性±0.3％或±0.050 L（取较大值）， 重复性≤3％或≤0.050 L（取较大值）；
（2）用力呼气流量峰值测量范围：0-14L/s，准确性±5%或±0.17L/s(取其大者)，重复性≤5%或≤0.15L/s (取其大者)。
6.吸入给药评估：6档阻抗可选择，可提供检验报告、提供标准用药评估报告。
7.系统要求：效果可量化，具每次训练评估成效分析。
8.系统功能：具报告储存功能，康复管理系统；可通过蓝牙连接呼吸训练器自动加载康复训练负荷、可手动调整负荷；可视化管理，可远程管理。
9.设备保修：≥3年。




9、 数字化双能谱X射线骨密度测量系统技术参数

产品名称：数字化双能谱X射线骨密度测量系统
设备参数：
1.X线源
1.1 双能X线发生方式：K缘过滤产生高、低双能X线。
1.2 双能的峰值：高能≥ 80KeV，低能≥ 40KeV。
1.3 球管电压：稳恒电压，≤100KV。
1.4 X线球管工作电流：≤1.5mA。
1.5 X射热负荷：≥35KJ。
1.6 X射线管冷却：油冷或风冷。
1.7 X线扫描线束：窄角扇形或窄锥束。
1.8 采集成像方式：连续扫描式。
1.9 自动智能扫描:无需预扫。
2.探测器系统
2.1 探测器种类：为数字化探测器。
2.2 探测器数量：探测器通道数量≥64个。
3.扫描
3.1 扫描床规格：适用于全身的扫描床，长度≥ 270cm，宽度≥ 100cm。
3.2 最大病人承重：≥ 200kg。
[bookmark: _GoBack]3.3最大有效扫描视野：长度≥195cm，宽度：≥65cm。
3.4 标准扫描时间：腰椎≤ 90秒、股骨≤90秒、全身≤5分钟。
3.5 体厚补偿功能，具有2种以上可调节滤线器水平，不同厚度的被测体给与恰当射线计量。
3.6 精确激光定位灯。
3.7	全套扫描定位器：包括腰椎、髋关节、前臂等。
3.8 系统扫描精准度：腰椎质控模块扫描的准确度≤1%。
3.9 扫描臂距离扫描床距离：≥40cm。
3.10 工作噪音：≤65分贝。
4.扫描部位及临床应用功能
4.1 正、侧全全脊椎（含腰椎）扫描及评估。
4.2 全股骨扫描及评估。
4.3 单、双侧髋部扫描及评估。
4.4	前臂测量和分析。
4.5	人工髋关节置换后的扫描及评评估。
4.6	骨折风险评估软件。
4.7 全身骨密度测量：包括由头到脚一次扫描全身骨密度。
4.8 儿童骨龄测量：具儿童骨龄扫描，并具有中国儿童骨龄数据库参考。
4.9身体成份分析：包括全身肌肉含量分析、脂肪含量分析、组织结构等分析。
5.临床应用软件包
5.1 运行环境：中文WINDOWS10操作系统。
5.2 骨密度计算软件包及中文操作软件报告。
5.3 自动确定骨边缘软件。
5.4 至少包括中国人数据库。
5.5 具与前一次描结果对比分析功能。
5.6 屏幕上扫描部位调整。（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）
5.7 DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、预登记、打印）。
5.8 T值和Z值分析软件，对检测结果趋势分析。
5.9 校准系统：检测质量控制系统（包括质量检测程序，QA态势分析），QA校准体模≥8阶。
5.10 多部位集成报告软件，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估。
5.11 骨折风险评估：具用于骨科髋关节置换、膝关节置换、钢丝固定等骨密度相关研究系统。
6.放射剂量
6.1 脊柱、股骨扫描放射剂量：≤0.037 mGy。
6.2	操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量小于1mR/Hr。
7.工作站系统
7.1 自动质控测试程序和自动质控趋势分析。
7.2 专业人员负责临床操作培训。
7.3 设备保修：≥3年。


10、 全自动血液细胞分析仪技术参数

产品名称：全自动血液细胞分析仪
设备参数：
1.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。
2.送样方式：开放式，可支持全血模式和预稀释模式。
3.送样模式：可独立静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。
4.检测参数：≥28项可报告检测参数；≥12项可研究参数（包括中性粒细胞比值、淋巴细胞比值、血小板比值、淋巴细胞比值，大、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等）。
5.检测模式：具有全血细胞计数、全血细胞计数+白细胞分类、C反应蛋白、全血细胞计数+白细胞分类+C反应蛋白、全血细胞计数+C反应蛋白（CBC、CBC+DIFF、CRP、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP）等多种全血检测模式。
6.检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时。
7.样本用量：五分类+CRP模式用量≤30μl，CRP模式用量≤20μl。
8.独立通道：嗜碱性粒细胞具独立通道功能。
9.稀释功能：具可定量打出稀释液稀释五分类+CRP功能，CD+CRP预稀释复检≤20μL微量血。
10.线性范围：
（1）白细胞（WBC）:浓度0-400x10/L；
（2）血小板（PLT）:浓度0~5000x10/L；
（3）血红蛋白（HGB）:浓度0-250g/L；
（4）C反应蛋白（CRP）：浓度0.3~300mg/L。
11.排堵方式：可正反冲洗，高压灼烧等。
12.校正功能：全血CRP检测时，可同时具校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰功能。
13.产品要求：设备在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组。
14.操作系统：具全中文操作及分析报告软件。
15.设备保修：≥3年。

11、 肝脏硬度无创定量诊断仪技术参数

产品名称：肝脏硬度无创定量诊断仪
设备参数：
1.工作原理：利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减技术来评估肝脏脂肪变程度。
2.主要功能：适合监测和评估慢性肝病的量化工具，用于评估肝脏纤维化程度和评估肝脏脂肪变程度。
3.工作站显示器:≥12英寸显示屏。
4.存储容量：内存≥4G ；硬盘容量:≥512GB。
5.肝脏硬度量程范围：≥1.5Kpa，≤75Kpa。       
6.超声衰减参数量程范围：≥100dB/m ，≤400dB/m。   
7.剪切波探头：
（1）激发方式：手控开关激发，开关按钮在探头上；
（2）超声传感器：传感器频率≥3.5MHz，传感器直径: ≤9mm；
（3） 剪切波频率：≥50 Hz；
（4） 测量深度范围：皮下≥25mm，≤65mm。
   8.探头工作状态：具有LED指示灯显示探头工作状态。
9.测量数值显示：硬度值中位数、脂肪肝值平均值、单次测量硬度值、IQR、标准方差、有效测量次数、患者信息等。
    10.连续脂肪变检测：可连续采集≥200次有效脂肪衰减参数，降低变异性，以获得更稳定结果。
11.弹性图功能：彩色，弹性结果图具显示测量深度、时间，可通过图形状态、斜率评估结果准确性。
12.智能深度调节：在探头超声波频率不变，剪切波探头可根据皮下脂肪厚度自动调节测量深度。
13.智能压力控制：可实时监测探头承受压力范围，具有压力过大或过小自动停止检测功能。
14.智能肝脏定位：具有肝脏智能辅助定位指示灯提示最佳定位功能。
15.评分系统：支持NASH和肝癌风险评估功能。
16.系统语言：支持中文，能够导出XLS，PDF多种格式报告，报告模板具可修改功能。
17.数据分析：可根据检查结果，自动生成趋势图功能，为医生病情辅助分析，并可保护患者隐私及具数据统计功能。
18.设备保修：≥3年。


配置要求

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	剪切波探头
	把
	1

	3
	脂肪肝定量模块
	套
	1

	4
	肝脏硬度定量模块
	套
	1

	5
	数据管理工作站
	套
	1

	6
	肝病综合评分系统
	套
	1

	7
	台式操作系统
	套
	1

	8
	手推车
	台
	1

	7
	专用电源线
	根
	1

	8
	中文说明书
	本
	1

	9
	简易操作流程卡
	套
	1



12、 二氧化碳激光治疗机技术参数

产品名称：二氧化碳点阵激光治疗机
设备参数：
1.用途：除皱、嫩肤、改善皮肤松弛、瘢痕、疤痕、妊娠纹、
皮肤赘生物（如各种疣类、痣类）、脂溢性角化病等的治疗。
2.激光波长：10.6μm。
3、传输方式：7关节平衡锤式导光臂，垂直向下的出光。 
4.输出功率：
（1）治疗模式：功率0.3W～25W可调；脉冲0.3～15W可调；
（2）点阵模式：10mJ～160mJ可调。
5.调制脉 冲输出模式：功率可调和能量可调等多种模式。
6.扫描方式：离散、顺序、隔点加重及重复可选。
7.光斑直径：≤0.5mm。
8.最小脉宽：≤0.1ms。
9.脉冲重复频率：2Hz～1600Hz 可调。
10.手具焦距：F=100mm，F=50mm，具有点阵扫描及超脉冲治疗功能。
11.扫描图形：图形大小、点阵间距、扫描程度可调。
12.输出图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形。光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批。
13.扫描密度：F=50mm，0.15～1.65mm 可调；F=100mm，0.3～33mm可调。
14.显示屏：≥8英寸，彩色，触摸屏。
15.自检功能：具有开机激光功率电流监测功能。
16.冷却系统：具备水冷却、水冷却功能。
17、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。
18、使用期限≥10年。
19、其他配置：七关节导光臂≥1套、激光扫描头	≥1套、防护眼镜≥2副、防护眼罩≥2副、标准电源线≥1根、脚踏开关≥1支。
20、设备保修：≥3年。


13、 激光和脉冲光工作站技术参数

产品名称：激光和脉冲光工作站
设备参数：
1.临床适应症：需满足色素治疗、血管治疗。
2.治疗手柄：≥4个治疗手柄。
3.激光控制：激光发射采用脚踏开关控制。
4.功能转换：治疗手具与滤波片为整体，通过更换手具实现临床功能的转换。
5.治疗模式：滑动、定点多种治疗模式，治疗界面可视。
6.波谱宽度：血管或色素治疗手具需满足波谱宽度≤120nm。
7.操作摸屏：触摸屏≥10英寸。
8.能量密度：5J/cm2≤血管治疗能量密度≤15J/cm2，色素治疗能量密度：1J/cm2≤色素治疗能量密度≤14J/cm2。
9.色素及血管治疗脉宽：10-15ms，≥三档可调。
10.强脉冲光波长最大值：≤950nm，以减少水吸收造成的烫伤。
11.色素及血管治疗手具光斑：≥3cm2，同时需配备不同规格的遮光板。
12.强脉冲光脉冲频率：≥2Hz。
13.能量调节梯度：≤1 J/cm2，治疗界面可视化。
14.制冷调节：≥4档可调，可调。
15.冷却系统：水冷却。
16.冷却方式：主机水循环制冷，通过手具头导光晶体接触式冷却。
17.电源：220-230 VAC ±10%, 5A, 50/60 Hz。
18.主机：产品通过FDA认证。
19.主机：
（1）独立模块设计，电源冷却系统和计算机控制系统分离；
（2）采用激光/强脉冲光工作站形式，配置≥2种功能手具，升级后可达到≥6种波段波长；
（3）采用微电脑控制系统。
20.其他配置：
（1）手持器：血管性疾病≥2个；
（2）手持器：色素性疾病≥2个；
（3）4脚踏开关≥1个；
（4）设备钥匙≥2把；
（5）其他标准配置。
21.设备保修：≥2年。
14、 光谱治疗仪（红黄蓝）技术参数

产品名称：光谱治疗仪（红黄蓝）
设备参数：
1.光源类型：点阵光源，点阵透镜光源波长、光强均匀分布。
2.光源：点阵光源，原装LED长寿命窄波光源，光源≧50000小时。
3.辐照面积：≧1500平方厘米。
4.峰值波长: 
（1） 红光：≥633±10nm；
（2） 蓝光：≥415±20nm；
（3） 黄光：≥590±10nm。
5.辐照强度：点阵光源。红光：≥110 mW /cm2  可调；蓝光：≥150 mW /cm2  可调；黄光：≥25 mW /cm2  可调。
6.光源模组结构：光源独立、可折叠、≥5扇，可调节，调节辐度180°～90°；有散热功能。
7.照射方式：连续、调制多种可选；调制宽度：0.1s～2s，调制间隔：0.1s～2s，调制步长0.1s。
8.辐照时间：控制范围1～90min59s连续可调，步长
1min、5min、10min多种可选。
9.伸缩臂装置：三关节旋转臂水平旋转≥180°；高度升降调节范围：≥300mm。
10.光源模组噪音：工作下噪声≦60dB。
11.冷却系统：风冷、外循环。
12.控制系统：
（1）触摸屏：≥8 英寸、高清，智能；常用治疗参数存领储≥5个；
（2）光源辐照：辐照10%～100%调节，步进 1%、5%、10%多种可选； 
（3）光源模块可同时照射、单页照射根据需要可任意选择；
（4）无需更换光源模组，点阵光源可控制单波或双波同时照射可自由选择，无需更换光源模组； 
（5）异常检测功能，包括驱动、光源异常检测功能。 
13.保护装置：具超温自动断电保护装置。
14.使用期限≥10年。
15.其他配置：激光防护眼镜 ≥2副、激光防护眼罩≥2副、标准电源线≥2根。
    16.设备保修：≥3年。

15、 旋磁光子热疗仪技术参数

产品名称：旋磁光子热疗仪
设备参数：
1.可调温度：不发热、低温、中温、高温。    
2.定时功能：0～60分钟可调。
3.频率范围：1Hz-15Hz。
4.脉冲宽度：3us-20ms20ms。
5.输出强度：0-60档可调。
6.输出功率：输出光功率最大额定≤7W。
7.工作时间：可设定工作时间，每档可设5-10min可调。 
8.有效辐照：红光不效辐照不稳定性≤±15%。
9.外观设计：台式、液晶显示屏。
10.设备保修：≥3年。       
            



16、 特定电磁波治疗仪技术参数

产品名称：特定电磁波治疗仪
设备参数：
1.产品样式:立式、单头。  
2.功率:250VA。                                             
3.理疗头用加热工作寿命≥2000小时。
4.定时范围:0-60分钟可任意设定。
5.具有倾倒自动断电能。 
6.头部调节范围：前后转角≥90°，左右转角≥180°。
7.设备保修期限：≥3年。

17、 电针治疗仪技术参数

产品名称：电针治疗仪
设备参数：
1.输出通道：输出通道≥6路，每路可独立调节强度大小。                       2.输出波形：具有连续波、断续波、疏密波等3种波型以上，
可由旋钮控制输出。        
（1）连续波：频率0.8Hz-100Hz，可分≥10档可调节，脉冲宽度≤0.5ms；
（2）断续波：与连续波波形相同，断续周期为6s；
（3）疏密波：与连续波波形相同，疏密变换周期6s。
3.工作指示灯：工作时具有指示灯指示功能，治疗结束时具有持续蜂鸣音提示。
4.治疗时间：具备定时旋钮控制，10-60min多档可调，每档间隔5min。
5.设备保修：≥3年。                    

18、 超短波治疗仪技术参数

产品名称：超短波治疗仪
设备参数：
1.定时功能：具备倒计时提醒功能，治疗结束后自动断电。
2.立式推车式，可方便在治疗室移动。
3.电压符合单位用电范围，电压：AC 220V±10% 或 110V±10%。
4.时间调节：具时间档位调节功能，在0-60分钟内可调节。
5.治疗时间：10、15、20、25、30min等多档可调，允许偏差±10%。
6.功率调节：具功率档位调节功能，功率档位在20-300w之间可调节。
7.工作时间：≥4h。
8.重量：≤50kg。
    9.保修期限：≥3年。


19、 超声波治疗仪技术参数

产品名称：超声波治疗仪
设备参数：
1.工作频率：具有高频、低频可调节，1-3MHz,允差正负
≤10%。
2.有效声强：0-1.5W/cm2，步进0.15W/cm2。
3.额定输出功率：≥6W，允差正负≤20%。                                     4.输出模式：两种以上，具连续、断续、脉冲等模式。
5.定时功能：具定时功能，支持过热保护，治疗结束可自动断电模式。
6.波束类型：准直型。
7.显示方式：液晶显示。
8.其他配置：手柄托≥1个、熔断器≥2个、治疗探头≥1个、电源线≥1根。
9.设备保修：≥3年。


20、 中医定向透药治疗仪技术参数

产品名称：中医定向透药治疗仪
设备参数：
1.功率：≤100VA。
2.温度功能：具可调温功能、不发热、低温、中温、高温。                            
3.设定时间：具可设定工作时间功能，多档可调，每档5-10min
可调。
4.频率范围：1HZ-20KHZ。
5.脉冲宽度：3us-20ms。                                                         
6.输出强度：多档可调，≥60档。                                          
7.设备外观：台式，液晶显示。
8.连续工作时间：≥4小时。
9.其他配置：电极板≥2套、电极线≥套、激光治疗头≥1个、电源线
≥1条。
10.设备保修：≥3年。




