- 生物刺激反馈仪技术参数

- 产品名称：生物刺激反馈仪

- 设备参数：

- 1.适用范围：用于盆底肌肉等功能的综合评估、盆底功能障碍性疾病的治疗、产后康复、子宫复旧、催乳、妇科疾病及术后康复等治疗。

- 2.主机≥3个肌电采集通道。

- 3.主机采用键盘鼠标操作，方便信息输入。

- 4.肌电信号测量范围：≥5μV、≤2500μV。

- 5.电刺激脉冲宽度范围：下限≥50μs，上限≤1000μs可调。

- 6.电刺激脉冲频率范围：下限≤5Hz，上限≥160Hz可调。

- 7.具对筛查、评估的每个阶段进行自动打分功能，可计算出最终得分。

- 8.旋钮调节电流强度，具备独立通道旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激调节。

- 9.具对多个筛查评估结果进行趋势分析，可显示趋势分析折线图及不同阶段的结果。

- 10.具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），评估报告测量值指标≥14项。

- 11、设备保修：≥3年。

- 医用电子血压计+血压测量系统技术参数

- 产品名称：医用电子血压计+血压测量系统

- 设备参数：

1.国际标准验证：通过高血压协会或国际标准组织验证。

2.测量原理：示波法、听诊法。

3.屏幕显示：LCD，电量显示，时间日期，温度显示，可充电等。

4.压力显示范围0-300mmHg；压力测量范围40~280mmHg。

5.脉搏测量范围：40~200次/分钟。

6.排气调整：自动排气调整，超压保护。

7.测量精度：压力传感器精度≦±3mmHg，脉搏测量精度：≦±5%。

8.数据传输方式：蓝牙，可转USB。

- 9.IHB（心率不齐）提示。

- 10.可充电。

- 11.软件系统能与东莞市社区卫生服务信息系统对接。

- 糖尿病足周围神经检查工具箱技术参数

- 产品名称：糖尿病足周围神经检查工具箱

- 设备参数：

- 1.针刺觉：不锈钢材质。

- 2.震动觉 ：不锈钢及橡胶材质。

- 3.踝反射针刺觉 ：不锈钢及橡胶材质。

- 4.踝反射 ：不锈钢及橡胶材质。

- 5.温度觉：不锈钢及橡胶材质。

- 6.压力觉：橡胶材质。

- 7.外箱。

- 一氧化氮检测仪技术参数

- 产品名称：一氧化氮检测仪

- 设备参数：

- 1.呼出气一氧化氮检测支持自动推荐最佳测量值，且保证数据的可靠性，有效提高临床诊疗效率。

- 2.具备可实施呼出气一氧化氮和一氧化碳联合测定功能，一口气测定一氧化氮和一氧化碳指标。

- 3.支持成人和儿童模式，无公用气道回路，有效克服交叉感染风险。

- 4.一氧化氮测定参数：FeNO50、CaNO、FnNO、sNO。

- 5.呼出气一氧化氮测定范围:0~4000ppb。

- 6.示值误差：当测量值<60ppb时，示值误差≤±3ppb;当测量值≥60ppb时，示值误差≤±5%。

- 7.测量结果重复性:测量结果重复性≤5%。

- 8.重复性：

- （1）一氧化氮重复性：当测量值≤50 ppb时，标准偏差<1.5 ppb；测量值＞50 ppb，变异系数＜3.0%；

- （2）一氧化氮单个内测量点重复性：测量值≤50 ppb，标准偏差＜0.5 ppb；测量值＞50 ppb时，变异系数＜1.0%；

- 9.呼出气一氧化氮检测：≤1.0 ppb。

- 10.呼出气一氧化氮测量时间：<40秒。

- 11.设备保修：≥3年。

- 睡眠呼吸筛查仪技术参数

- 产品名称：睡眠呼吸筛查仪

- 设备参数：

- 1.适用功能：用于成人、儿童睡眠呼吸暂停检查，可评估病人睡眠质量。

- 2.具睡眠吃呼吸暂停、睡眠障碍等诊断功能。

- 3.具同时采集和记录不同生理信号功能。

- 4.呼吸睡眠障碍参数附合国内标准。

- 5.主机规格：主机记录盒≤70x25x60 mm，重量≤80 g。

6.主机具可检测环境声音功能，可识别实际鼾声波形。

7.显示屏：OLED显示，可显示压力值、血氧饱和度、脉率、电池量等信息。

8.具可连接任何呼吸机进行压力滴定功能，并可显示压力值，分析呼吸频率等相关数据。

9.分析软件：具中文操作界面，可生成中文分析报告。

10.支持国际通用数据格式,对于不同的分析软件具有更好的兼容性。

11.可通过语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等自定义患者报告。

12.设备保修：≥3年。

- 数字式心电图机招标参数

- 产品名称：数字式心电图机

- 设备参数：

1.支持标准：支持12导联心电信号同步采集、分析及打印报告，支持12导联衍生心电向量图，可快速精细地记录心动周期中各综合心电向量的大小、方向及变化过程。

2.走纸速度：符合5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

3.显示内容：含有波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

4.支持单节律模式、三节律模式、全导联波形分析打印。

5.数据存储：内部存储≥10000份报告，支持外接U盘。

- 6.支持自动分析报告、诊断及故障提示。

7.显示规格：显示屏≥9英寸，彩色显示屏，支持触摸操作和手写输入。

- 8.具可查询、预览、上传、删除、复制、修改及打印报告等

- 功能。

- 9.患者漏电流:≤10 μA。

- 10.具抗干扰滤波功能

- 11.其他配置：导联线 ≥1套 、肢电极 ≥1套 （4只）、

- 胸电极≥1套（6 只）、 电源线≥1根、适配器≥1个、接地线≥根。

- 12.电源供电：电源插头符合中国标准，无需适配器，可交流直流两用。

- 13.设备保修期限：≥3年。

- 6分钟步行试验评测系统技术参数

- 产品名称：6分钟步行试验评测系统

- 设备参数：

- 1.试验测定：

- （1）具准备期、静息期、运动期、恢复期；

- （2）具显示血压、心率/心率百分比、心电图、血氧等动态

- 曲线变化及预警功能；

- 具心电回放及心电图截取功能，可显示报告；

- 具在静息期及恢复期可填写气促评估及劳累评估。

2.支持自动计算步距和步数、步行%预测、危险分层等轼功能，根据疾病类型展示功能损害程度分级量表。

- 3.具处方推荐能功，多项运动处方计算方法选择；处方内容包括运动方式、靶心率、运动时间建议、周运动次数、运动建议及注意事项等，可自定义编辑。

- 4.生成试验报告及打印。

- 5.报告打印内容:患者基本信息，静息期肺功能数据（PEF、 FEV1、FVC、FEV1/FVC等指标）的实测值、预计值，静息期、运动期、恢复期期间气促评估及劳项评估评级、提前结束原因记录、步行及预测距离、心肺功能、危险分层心率及血氧曲线图、处方、心电图等内容。

- 6.具批量导出数据和PDF报告功能。

- 7.支持异常事件紧急呼停功能。

- 8.设备保修：≥3年。

- 呼吸康复技术参数

- 产品名称：呼吸康复

- 设备参数：

1.呼吸肌力测定：（1）最大吸气压测量范围：-200～0cmH2O，准确性±1-3%cmH2O；

（2）最大呼气压测量范围：0～200cmH2O，准确性±1-3%cmH2O；

（3）能提供检验报告、标准的呼吸肌力测定报告。

2.吸气肌训练：

（1）训练模式：支持自动、手动、自定义等多种模式；

（2）自动模式：≥5档；

（3）手动模式：范围3-200cmH2O；

（4）自定义模式：辅助调节训练负荷、关联呼吸肌力测定检查单等模式。

3.多种训练模式：具排痰训练、吸气肌训练、吸入给药训练等模式。

4.肺容量训练：支持流速型、容量型肺容量等训练。

- （1）具测量压力、功率、吸气流量、吸气容积、能量总计等功能；

- （2）容积型范围：100ml~5000ml，可出具训练报告；

- （3）流量型范围：300ml/s~1200ml/s，可出具训练报告；

- （4）具设置锻炼训练次数、训练强度、患者信息等功能。

- 5.肺功能测定：

- （1）用力肺活量测量范围0-10L，准确性±0.3％或±0.050 L（取较大值）， 重复性≤3％或≤0.050 L（取较大值）；

- （2）用力呼气流量峰值测量范围：0-14L/s，准确性±5%或±0.17L/s(取其大者)，重复性≤5%或≤0.15L/s (取其大者)。

6.吸入给药评估：6档阻抗可选择，可提供检验报告、提供标准用药评估报告。

- 7.系统要求：效果可量化，具每次训练评估成效分析。

- 8.系统功能：具报告储存功能，康复管理系统；可通过蓝牙连接呼吸训练器自动加载康复训练负荷、可手动调整负荷；可视化管理，可远程管理。

- 9.设备保修：≥3年。

- 数字化双能谱X射线骨密度测量系统技术参数

- 产品名称：数字化双能谱X射线骨密度测量系统

- 设备参数：

- 1.X线源

- 1.1 双能X线发生方式：K缘过滤产生高、低双能X线。

- 1.2 双能的峰值：高能≥ 80KeV，低能≥ 40KeV。

- 1.3 球管电压：稳恒电压，≤100KV。

- 1.4 X线球管工作电流：≤1.5mA。

- 1.5 X射热负荷：≥35KJ。

- 1.6 X射线管冷却：油冷或风冷。

- 1.7 X线扫描线束：窄角扇形或窄锥束。

- 1.8 采集成像方式：连续扫描式。

- 1.9 自动智能扫描:无需预扫。

- 2.探测器系统

- 2.1 探测器种类：为数字化探测器。

- 2.2 探测器数量：探测器通道数量≥64个。

- 3.扫描

- 3.1 扫描床规格：适用于全身的扫描床，长度≥ 270cm，宽度≥ 100cm。

- 3.2 最大病人承重：≥ 200kg。

- 3.3最大有效扫描视野：长度≥195cm，宽度：≥65cm。

- 3.4 标准扫描时间：腰椎≤ 90秒、股骨≤90秒、全身≤5分钟。

- 3.5 体厚补偿功能，具有2种以上可调节滤线器水平，不同厚度的被测体给与恰当射线计量。

- 3.6 精确激光定位灯。

- 3.7	全套扫描定位器：包括腰椎、髋关节、前臂等。

- 3.8 系统扫描精准度：腰椎质控模块扫描的准确度≤1%。

- 3.9 扫描臂距离扫描床距离：≥40cm。

- 3.10 工作噪音：≤65分贝。

- 4.扫描部位及临床应用功能

- 4.1 正、侧全全脊椎（含腰椎）扫描及评估。

- 4.2 全股骨扫描及评估。

- 4.3 单、双侧髋部扫描及评估。

- 4.4	前臂测量和分析。

- 4.5	人工髋关节置换后的扫描及评评估。

- 4.6	骨折风险评估软件。

- 4.7 全身骨密度测量：包括由头到脚一次扫描全身骨密度。

- 4.8 儿童骨龄测量：具儿童骨龄扫描，并具有中国儿童骨龄数据库参考。

- 4.9身体成份分析：包括全身肌肉含量分析、脂肪含量分析、组织结构等分析。

- 5.临床应用软件包

- 5.1 运行环境：中文WINDOWS10操作系统。

- 5.2 骨密度计算软件包及中文操作软件报告。

- 5.3 自动确定骨边缘软件。

- 5.4 至少包括中国人数据库。

- 5.5 具与前一次描结果对比分析功能。

- 5.6 屏幕上扫描部位调整。（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）

- 5.7 DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、预登记、打印）。

- 5.8 T值和Z值分析软件，对检测结果趋势分析。

- 5.9 校准系统：检测质量控制系统（包括质量检测程序，QA态势分析），QA校准体模≥8阶。

- 5.10 多部位集成报告软件，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估。

- 5.11 骨折风险评估：具用于骨科髋关节置换、膝关节置换、钢丝固定等骨密度相关研究系统。

- 6.放射剂量

- 6.1 脊柱、股骨扫描放射剂量：≤0.037 mGy。

- 6.2	操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量小于1mR/Hr。

- 7.工作站系统

- 7.1 自动质控测试程序和自动质控趋势分析。

- 7.2 专业人员负责临床操作培训。

- 7.3 设备保修：≥3年。

- 全自动血液细胞分析仪技术参数

- 产品名称：全自动血液细胞分析仪

- 设备参数：

- 1.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

- 2.送样方式：开放式，可支持全血模式和预稀释模式。

- 3.送样模式：可独立静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。

- 4.检测参数：≥28项可报告检测参数；≥12项可研究参数（包括中性粒细胞比值、淋巴细胞比值、血小板比值、淋巴细胞比值，大、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等）。

- 5.检测模式：具有全血细胞计数、全血细胞计数+白细胞分类、C反应蛋白、全血细胞计数+白细胞分类+C反应蛋白、全血细胞计数+C反应蛋白（CBC、CBC+DIFF、CRP、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP）等多种全血检测模式。

- 6.检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时。

- 7.样本用量：五分类+CRP模式用量≤30μl，CRP模式用量≤20μl。

- 8.独立通道：嗜碱性粒细胞具独立通道功能。

- 9.稀释功能：具可定量打出稀释液稀释五分类+CRP功能，CD+CRP预稀释复检≤20μL微量血。

- 10.线性范围：

- （1）白细胞（WBC）:浓度0-400x10/L；

- （2）血小板（PLT）:浓度0~5000x10/L；

- （3）血红蛋白（HGB）:浓度0-250g/L；

- （4）C反应蛋白（CRP）：浓度0.3~300mg/L。

- 11.排堵方式：可正反冲洗，高压灼烧等。

- 12.校正功能：全血CRP检测时，可同时具校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰功能。

- 13.产品要求：设备在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组。

- 14.操作系统：具全中文操作及分析报告软件。

- 15.设备保修：≥3年。

- 肝脏硬度无创定量诊断仪技术参数

- 产品名称：肝脏硬度无创定量诊断仪

- 设备参数：

- 1.工作原理：利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减技术来评估肝脏脂肪变程度。

- 2.主要功能：适合监测和评估慢性肝病的量化工具，用于评估肝脏纤维化程度和评估肝脏脂肪变程度。

- 3.工作站显示器:≥12英寸显示屏。

- 4.存储容量：内存≥4G ；硬盘容量:≥512GB。

- 5.肝脏硬度量程范围：≥1.5Kpa，≤75Kpa。

- 6.超声衰减参数量程范围：≥100dB/m ，≤400dB/m。

- 7.剪切波探头：

- （1）激发方式：手控开关激发，开关按钮在探头上；

- （2）超声传感器：传感器频率≥3.5MHz，传感器直径: ≤9mm；

- 剪切波频率：≥50 Hz；

- 测量深度范围：皮下≥25mm，≤65mm。

8.探头工作状态：具有LED指示灯显示探头工作状态。

- 9.测量数值显示：硬度值中位数、脂肪肝值平均值、单次测量硬度值、IQR、标准方差、有效测量次数、患者信息等。

10.连续脂肪变检测：可连续采集≥200次有效脂肪衰减参数，降低变异性，以获得更稳定结果。

- 11.弹性图功能：彩色，弹性结果图具显示测量深度、时间，可通过图形状态、斜率评估结果准确性。

- 12.智能深度调节：在探头超声波频率不变，剪切波探头可根据皮下脂肪厚度自动调节测量深度。

- 13.智能压力控制：可实时监测探头承受压力范围，具有压力过大或过小自动停止检测功能。

- 14.智能肝脏定位：具有肝脏智能辅助定位指示灯提示最佳定位功能。

- 15.评分系统：支持NASH和肝癌风险评估功能。

- 16.系统语言：支持中文，能够导出XLS，PDF多种格式报告，报告模板具可修改功能。

- 17.数据分析：可根据检查结果，自动生成趋势图功能，为医生病情辅助分析，并可保护患者隐私及具数据统计功能。

- 18.设备保修：≥3年。

- 配置要求

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 剪切波探头 | 把 | 1 |
| 3 | 脂肪肝定量模块 | 套 | 1 |
| 4 | 肝脏硬度定量模块 | 套 | 1 |
| 5 | 数据管理工作站 | 套 | 1 |
| 6 | 肝病综合评分系统 | 套 | 1 |
| 7 | 台式操作系统 | 套 | 1 |
| 8 | 手推车 | 台 | 1 |
| 7 | 专用电源线 | 根 | 1 |
| 8 | 中文说明书 | 本 | 1 |
| 9 | 简易操作流程卡 | 套 | 1 |

- 二氧化碳激光治疗机技术参数

- 产品名称：二氧化碳点阵激光治疗机

- 设备参数：

- 1.用途：除皱、嫩肤、改善皮肤松弛、瘢痕、疤痕、妊娠纹、

- 皮肤赘生物（如各种疣类、痣类）、脂溢性角化病等的治疗。

- 2.激光波长：10.6μm。

3、传输方式：7关节平衡锤式导光臂，垂直向下的出光。

- 4.输出功率：

- （1）治疗模式：功率0.3W～25W可调；脉冲0.3～15W可调；

- （2）点阵模式：10mJ～160mJ可调。

5.调制脉 冲输出模式：功率可调和能量可调等多种模式。

- 6.扫描方式：离散、顺序、隔点加重及重复可选。

- 7.光斑直径：≤0.5mm。

- 8.最小脉宽：≤0.1ms。

9.脉冲重复频率：2Hz～1600Hz 可调。

10.手具焦距：F=100mm，F=50mm，具有点阵扫描及超脉冲治疗功能。

11.扫描图形：图形大小、点阵间距、扫描程度可调。

12.输出图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形。光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批。

13.扫描密度：F=50mm，0.15～1.65mm 可调；F=100mm，0.3～33mm可调。

14.显示屏：≥8英寸，彩色，触摸屏。

15.自检功能：具有开机激光功率电流监测功能。

16.冷却系统：具备水冷却、水冷却功能。

17、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

18、使用期限≥10年。

19、其他配置：七关节导光臂≥1套、激光扫描头	≥1套、防护眼镜≥2副、防护眼罩≥2副、标准电源线≥1根、脚踏开关≥1支。

20、设备保修：≥3年。

- 激光和脉冲光工作站技术参数

- 产品名称：激光和脉冲光工作站

- 设备参数：

- 1.临床适应症：需满足色素治疗、血管治疗。

- 2.治疗手柄：≥4个治疗手柄。

3.激光控制：激光发射采用脚踏开关控制。

4.功能转换：治疗手具与滤波片为整体，通过更换手具实现临床功能的转换。

5.治疗模式：滑动、定点多种治疗模式，治疗界面可视。

6.波谱宽度：血管或色素治疗手具需满足波谱宽度≤120nm。

7.操作摸屏：触摸屏≥10英寸。

8.能量密度：5J/cm2≤血管治疗能量密度≤15J/cm2，色素治疗能量密度：1J/cm2≤色素治疗能量密度≤14J/cm2。

9.色素及血管治疗脉宽：10-15ms，≥三档可调。

10.强脉冲光波长最大值：≤950nm，以减少水吸收造成的烫伤。

11.色素及血管治疗手具光斑：≥3cm2，同时需配备不同规格的遮光板。

12.强脉冲光脉冲频率：≥2Hz。

13.能量调节梯度：≤1 J/cm2，治疗界面可视化。

14.制冷调节：≥4档可调，可调。

15.冷却系统：水冷却。

16.冷却方式：主机水循环制冷，通过手具头导光晶体接触式冷却。

- 17.电源：220-230 VAC ±10%, 5A, 50/60 Hz。

18.主机：产品通过FDA认证。

19.主机：

（1）独立模块设计，电源冷却系统和计算机控制系统分离；

- （2）采用激光/强脉冲光工作站形式，配置≥2种功能手具，升级后可达到≥6种波段波长；

- （3）采用微电脑控制系统。

- 20.其他配置：

- （1）手持器：血管性疾病≥2个；

- （2）手持器：色素性疾病≥2个；

- （3）4脚踏开关≥1个；

（4）设备钥匙≥2把；

（5）其他标准配置。

21.设备保修：≥2年。

- 光谱治疗仪（红黄蓝）技术参数

- 产品名称：光谱治疗仪（红黄蓝）

- 设备参数：

1.光源类型：点阵光源，点阵透镜光源波长、光强均匀分布。

2.光源：点阵光源，原装LED长寿命窄波光源，光源≧50000小时。

3.辐照面积：≧1500平方厘米。

4.峰值波长:

- 红光：≥633±10nm；

- 蓝光：≥415±20nm；

- 黄光：≥590±10nm。

- 5.辐照强度：点阵光源。红光：≥110 mW /cm2  可调；蓝光：≥150 mW /cm2  可调；黄光：≥25 mW /cm2  可调。

6.光源模组结构：光源独立、可折叠、≥5扇，可调节，调节辐度180°～90°；有散热功能。

7.照射方式：连续、调制多种可选；调制宽度：0.1s～2s，调制间隔：0.1s～2s，调制步长0.1s。

8.辐照时间：控制范围1～90min59s连续可调，步长

1min、5min、10min多种可选。

9.伸缩臂装置：三关节旋转臂水平旋转≥180°；高度升降调节范围：≥300mm。

10.光源模组噪音：工作下噪声≦60dB。

11.冷却系统：风冷、外循环。

12.控制系统：

（1）触摸屏：≥8 英寸、高清，智能；常用治疗参数存领储≥5个；

（2）光源辐照：辐照10%～100%调节，步进 1%、5%、10%多种可选；

（3）光源模块可同时照射、单页照射根据需要可任意选择；

（4）无需更换光源模组，点阵光源可控制单波或双波同时照射可自由选择，无需更换光源模组；

（5）异常检测功能，包括驱动、光源异常检测功能。

13.保护装置：具超温自动断电保护装置。

14.使用期限≥10年。

15.其他配置：激光防护眼镜 ≥2副、激光防护眼罩≥2副、标准电源线≥2根。

16.设备保修：≥3年。

- 旋磁光子热疗仪技术参数

- 产品名称：旋磁光子热疗仪

- 设备参数：

- 1.可调温度：不发热、低温、中温、高温。

- 2.定时功能：0～60分钟可调。

- 3.频率范围：1Hz-15Hz。

- 4.脉冲宽度：3us-20ms20ms。

- 5.输出强度：0-60档可调。

- 6.输出功率：输出光功率最大额定≤7W。

- 7.工作时间：可设定工作时间，每档可设5-10min可调。

- 8.有效辐照：红光不效辐照不稳定性≤±15%。

- 9.外观设计：台式、液晶显示屏。

- 10.设备保修：≥3年。

- 特定电磁波治疗仪技术参数

- 产品名称：特定电磁波治疗仪

- 设备参数：

- 1.产品样式:立式、单头。

- 2.功率:250VA。

- 3.理疗头用加热工作寿命≥2000小时。

- 4.定时范围:0-60分钟可任意设定。

- 5.具有倾倒自动断电能。

- 6.头部调节范围：前后转角≥90°，左右转角≥180°。

- 7.设备保修期限：≥3年。

- 电针治疗仪技术参数

- 产品名称：电针治疗仪

- 设备参数：

- 1.输出通道：输出通道≥6路，每路可独立调节强度大小。                       2.输出波形：具有连续波、断续波、疏密波等3种波型以上，

- 可由旋钮控制输出。

- （1）连续波：频率0.8Hz-100Hz，可分≥10档可调节，脉冲宽度≤0.5ms；

- （2）断续波：与连续波波形相同，断续周期为6s；

- （3）疏密波：与连续波波形相同，疏密变换周期6s。

- 3.工作指示灯：工作时具有指示灯指示功能，治疗结束时具有持续蜂鸣音提示。

- 4.治疗时间：具备定时旋钮控制，10-60min多档可调，每档间隔5min。

- 5.设备保修：≥3年。

- 超短波治疗仪技术参数

- 产品名称：超短波治疗仪

- 设备参数：

- 1.定时功能：具备倒计时提醒功能，治疗结束后自动断电。

- 2.立式推车式，可方便在治疗室移动。

- 3.电压符合单位用电范围，电压：AC 220V±10% 或 110V±10%。

- 4.时间调节：具时间档位调节功能，在0-60分钟内可调节。

- 5.治疗时间：10、15、20、25、30min等多档可调，允许偏差±10%。

- 6.功率调节：具功率档位调节功能，功率档位在20-300w之间可调节。

- 7.工作时间：≥4h。

- 8.重量：≤50kg。

9.保修期限：≥3年。

- 超声波治疗仪技术参数

- 产品名称：超声波治疗仪

- 设备参数：

- 1.工作频率：具有高频、低频可调节，1-3MHz,允差正负

- ≤10%。

- 2.有效声强：0-1.5W/cm2，步进0.15W/cm2。

- 3.额定输出功率：≥6W，允差正负≤20%。                                     4.输出模式：两种以上，具连续、断续、脉冲等模式。

- 5.定时功能：具定时功能，支持过热保护，治疗结束可自动断电模式。

- 6.波束类型：准直型。

- 7.显示方式：液晶显示。

- 8.其他配置：手柄托≥1个、熔断器≥2个、治疗探头≥1个、电源线≥1根。

- 9.设备保修：≥3年。

- 中医定向透药治疗仪技术参数

- 产品名称：中医定向透药治疗仪

- 设备参数：

- 1.功率：≤100VA。

- 2.温度功能：具可调温功能、不发热、低温、中温、高温。

- 3.设定时间：具可设定工作时间功能，多档可调，每档5-10min

- 可调。

- 4.频率范围：1HZ-20KHZ。

- 5.脉冲宽度：3us-20ms。

- 6.输出强度：多档可调，≥60档。

- 7.设备外观：台式，液晶显示。

- 8.连续工作时间：≥4小时。

- 9.其他配置：电极板≥2套、电极线≥套、激光治疗头≥1个、电源线

- ≥1条。

- 10.设备保修：≥3年。