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东莞市沙田镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目



需求调查问卷





供应商名 称：                      
联系人姓 名：                      
联 系 方 式：                      
日       期：                      
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[bookmark: _Toc21233]二、需求问卷调查内容
（一）采购需求调查基本信息
	序号
	设备名称
	基本参数要求

	1
	全自动糖化血红蛋白分析仪
	1.线性范围3%-19%；
2.分离组分：FP、A1A、A1B、F、LA1c+、SA1C、A0；
3.层析柱无需额外购买；
4.报告模式：支持LIS/HIS系统，图文报告或热敏打印报告；
5.配置要求：
（1）主机……………………………1台
（2）进样架…………………………5个
（3）电源线…………………………1根

	2
	婴幼儿经皮黄疸测试仪
	1.测量精度： “00”校正板检定：“0.0+0.5”。
2.仪器内部电容充电指示：未准备好测量时，[image: flash]符号闪烁，当准备好测量时，停止闪烁并显示该符号。
3.数据校正功能：测量结果可与标准校正板、进口仪器比对并校正本仪器。
4.测量数据记录和回放功能：可存储和回放100个测量数据。
5.充电时间短、使用时间长（一次充足电后可检测800次以上）。
[bookmark: _GoBack]6.配置要求 
婴幼儿经皮黄疸测试仪  …………………1台
校正板  ……………………………………1块
充电器  ……………………………………1只
使用及技术说明书  ………………………1本
产品合格证  ………………………………1份
专用机箱  …………………………………1只

	3
	数字式十二道心电图机
	1.ECG输入：共模抑制比：≥121dB（ AC 滤波开启）;≥115dB（ AC 滤波关闭）
2.波形处理：A/D转换：24bit
3.记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等
4.具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率
5.可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量
6.直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时
7.配置要求
1.心电图机主机……………………1	台
2.心电导联线………………………1	根
3.肢电极……………………………4  只
4.胸电极……………………………6  只
5.记录纸……………………………1	本
6.锂电池……………………………1	个
7.保险管……………………………2	个
8.电源线……………………………1	根
9.产品说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书, 三证文件…1	份
10.数据管理软件……………………2	个


（二）供应商提交的可响应的产品商务及技术条件
1.设备名称：全自动糖化血红蛋白分析仪
	序号
	内容
	设备名称：

	（一）主要商务条件

	1
	供货期
	

	2
	质保期
	

	3
	售后服务承诺
	

	4
	其他商务条件
	

	（二）主要技术条件

	5
	技术参数
	

	6
	其他技术条件
	

	（三）价格条件

	7
	品牌
	

	8
	型号
	

	9
	单价
（台/套，含税）
	

	（四）同类产品的成交信息

	10
	成交信息
	1.设备名称：全自动糖化血红蛋白分析仪
2.项目名称：
3.项目编号：
4.成交单价：
5.成交产品品牌及型号：
5.成交单位：



2.设备名称：婴幼儿经皮黄疸测试仪
	序号
	内容
	设备名称：

	（一）主要商务条件

	1
	供货期
	

	2
	质保期
	

	3
	售后服务承诺
	

	4
	其他商务条件
	

	（二）主要技术条件

	5
	技术参数
	

	6
	其他技术条件
	

	（三）价格条件

	7
	品牌
	

	8
	型号
	

	9
	单价
（台/套，含税）
	

	（四）同类产品的成交信息

	10
	成交信息
	1.设备名称：婴幼儿经皮黄疸测试仪
2.项目名称：
3.项目编号：
4.成交单价：
5.成交产品品牌及型号：
5.成交单位：


3.设备名称：数字式十二道心电图机
	序号
	内容
	设备名称：

	（一）主要商务条件

	1
	供货期
	

	2
	质保期
	

	3
	售后服务承诺
	

	4
	其他商务条件
	

	（二）主要技术条件

	5
	技术参数
	

	6
	其他技术条件
	

	（三）价格条件

	7
	品牌
	

	8
	型号
	

	9
	单价
（台/套，含税）
	

	（四）同类产品的成交信息

	10
	成交信息
	1.设备名称：数字式十二道心电图机
2.项目名称：
3.项目编号：
4.成交单价：
5.成交产品品牌及型号：
5.成交单位：
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