附件二：采购需求

一、项目概况：
广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目第一批配套医疗设备采购项目，按医疗提升项目的整体建设进度购置，此批拟配套设备主要包含DSA、CT、血液透析机、内镜系统等设备

1.采购清单概况
采购包1（第一批）（共17项）
	序号
	设备名称
	数量
	管理类别
	品目编码
	政府采购品目名称

	1
	便携式彩超
	1
	第二类
	A02320500
	医用超声波仪器及设备

	2
	温箱
	3
	第二类
	A02322700
	病房护理及医院设备

	3
	蓝光板
	2
	第二类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	4
	CPAP（呼吸机）
	1
	第二类
	A02320300
	医用电子生理参数检测仪器设备

	5
	新生儿呼吸机（有创）
	1
	第三类
	A02322500
	急救和生命支持设备

	6
	体脂仪（人体成分分析仪）
	1
	第二类
	A02320300
	医用电子生理参数检测仪器设备

	7
	视力筛选仪
	1
	第二类
	A02320400
	医用光学仪器

	8
	高端听力筛查仪
	1
	第二类
	A02320300
	医用电子生理参数检测仪器设备

	9
	十八导联心电图机
	2
	第二类
	A02320300
	医用电子生理参数检测仪器设备

	10
	呼吸机（有创无创一体机）
	1
	第三类
	A02322500
	急救和生命支持设备

	11
	胰岛素泵
	2
	第三类
	A02322700
	病房护理及医院设备

	12
	无创呼吸机（有创无创一体机）
	2
	第三类
	A02322500
	急救和生命支持设备

	13
	麻醉工作站
	2
	第三类
	A02322500
	急救和生命支持设备

	14
	便携式彩超
	1
	第二类
	A02320500
	医用超声波仪器及设备

	15
	电子支气管内窥镜系统
	1
	第二类
	A02320700
	医用内窥镜

	16
	椎间孔镜扩孔工具
	1
	第二类
	A02320100
	手术器械

	17
	单侧双通道脊柱内镜手术系统（UBE）
	1
	第二类
	A02320700
	医用内窥镜

	18
	乳腺治疗仪（低频超声综合治疗仪）
	1
	第二类
	A02320500
	医用超声波仪器及设备



采购包2（第二批）（共5项）
	序号
	设备名称
	数量
	管理类别
	品目编码
	政府采购品目名称

	1
	数字减影血管造影系统
	1
	第三类
	A02321200
	医用X线诊断设备

	2
	手术头架（头部固定系统）
	1
	第一类
	A02322400
	手术室设备及附件

	3
	开颅动力系统
	1
	第二类
	A02320100
	手术室设备及附件

	4
	微波治疗仪
	1
	第二类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	5
	上下肢主被动康复训练器
	1
	第二类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备



采购包3（第三批）（共10项）
	序号
	设备名称
	数量
	管理类别
	品目编码
	政府采购品目名称

	1
	血液透析用制水设备
	1
	第二类
	A02322100
	体外循环设备

	2
	血液透析机（单泵）
	20
	第三类
	A02322100
	体外循环设备

	3
	血液透析机（双泵）
	6
	第三类
	A02322100
	体外循环设备

	4
	床单位消毒机
	8
	第二类
	A02322800
	消毒灭菌设备及器具

	5
	输液泵
	8
	第三类
	A02322700
	病房护理及医院设备

	6
	双通道注射泵
	10
	第三类
	A02322700
	病房护理及医院设备

	7
	心电监护仪
	16
	第二类
	A02320300
	医用电子生理参数检测仪器设备

	8
	智慧化VTE防控系统+空气波压力治疗系统
	1
	第二类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	9
	麻醉深度监护仪
	1
	第三类
	A02320300
	急救和生命支持设备



采购包4（第四批）（共29项）
	序号
	设备名称
	数量
	管理类别
	品目编码
	政府采购品目名称

	1
	内镜系统（4K荧光腹腔镜系统）（4K+3D）
	1
	第二类
	A02320700
	医用内窥镜

	2
	电子鼻咽喉镜
	1
	第二类
	A02320700
	医用内窥镜

	3
	4K耳鼻喉摄像系统
	1
	第二类
	A02320700
	医用内窥镜

	4
	二氧化碳激光治疗机
	1
	第三类
	A02320600
	医用激光仪器及设备

	5
	新生儿辐射保暖台
	2
	第二类
	A02322700
	病房护理及医院设备

	6
	内窥镜手术动力系统（妇科宫内刨削系统）
	1
	第二类
	A02320100
	手术器械

	7
	多功能电动产床
	1
	第一类
	A02322400
	手术室设备及附件

	8
	高频电刀（妇产科）
	1
	第三类
	A02322400
	手术室设备及附件

	9
	高频电刀（手术室）
	1
	第三类
	A02322400
	手术室设备及附件

	10
	胎儿/母胎监护仪（产科专用监护仪）
	3
	第二类
	A02320300
	医用电子生理参数检测仪器设备

	11
	多体位手法床（九段）
	5
	第一类
	A02322400
	手术室设备及附件

	12
	超声治疗仪
	1
	第二类
	A02320500
	医用超声波仪器及设备

	13
	空气波压力治疗仪
	1
	第二类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	14
	DMS治疗仪（振动式物理治疗仪）
	1
	第二类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	15
	中频干扰电治疗仪
	1
	第二类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	16
	电动康复直立床
	1
	第一类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	17
	全场景运动控制训练工作站
	1
	第一类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	18
	内热针治疗仪
	1
	第二类
	A02320900
	中医器械设备

	19
	四肢联动康复训练器
	1
	第二类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	20
	经颅磁刺激仪
	1
	第二类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	21
	体外冲击波碎石机
	1
	第三类
	A02329900
	医用超声波仪器及设备

	22
	泌尿系摄像系统（高清内窥镜摄像系统）
	1
	第二类
	A02320700
	医用内窥镜

	23
	精液分析仪
	1
	第二类
	A02321900
	临床检验设备

	24
	男性性功能康复治疗仪
	1
	第二类
	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

	25
	膀胱容积测量仪
	1
	第二类
	A02320500
	医用超声波仪器及设备

	26
	可复用电子软镜系统
	2
	第二类
	A02320700
	医用内窥镜

	27
	前列腺穿刺架
	1
	第二类
	A02320100
	手术器械

	28
	手术刨削器系统
	1
	第二类
	A02320100
	手术器械

	29
	钬激光
	1
	第三类
	A02320600
	医用激光仪器及设备




2.耗材要求
（1）若本项目设备涉及专用耗材与试剂，投标人需在投标文件中列明专用耗材与试剂单价报价，专用耗材与试剂报价不参与本项目价格评审，仅供采购人参考（格式详见下表），配套使用耗材与试剂的报价作为日后供货价上限，设备专用耗材与试剂单价的报价要求不得高于东莞市内同等级别医疗机构的同类耗材与试剂交易的平均价格。
	序号
	检测项目名称
	配套使用耗材产品名称（按注册证上的名称写）
	生产厂家（厂家全称）
	药交ID(广东省第三方药品交易平台)
	注册证号
	产品型号
（如有，请填写）
	产品规格（请注明可使用检测数）
	检测内容或适用范围（用途）
	试剂单价报价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）供货期内，耗材与试剂如遇国家省市等政府集采、药品电子交易平台价格下调等各种政策原因，供货价应无条件同步下调，以最终供货价进行结算。投标人按采购人的要求分批供货，具体采购数量和时间以采购人和投标人双方确认为准。
（3）所有投标设备需要附上产品的彩页或参数清单等证明材料，并加盖投标人公章。



采购包1（第一批）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订生效后的30天内完成设备供货。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1期：支付比例60%,货物到货采购人核对设备数量、型号无误后，采购人通知中标人开具发票，采购人收到中标人提供的正规全额发票后，20个工作日内支付合同总价的60%。
2期：支付比例40%，2026年度专项资金到账且货物通过采购人验收合格后，采购人20个工作日内支付合同总价40%（专项资金到账具体以财政部门为准）
【注：（1）中标人提供发票迟延的，采购人有权迟延支付款项。（2）本项目的金额为财政性资金，严格遵守东莞市财政资金支付程序规范。如因执行该程序而使拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行本项目合同规定的义务，也不得以此追究采购人逾期付款的责任。】

如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户

	验收要求
	1期：
（1）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用且一年内开机率在95%以下时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
（2）售后服务承诺：供应商承诺质保期内按采购人要求（包括口头及书面要求）提供售后服务。对采购人的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须提供同质量的设备以供采购人临时使用。
（3）质保期内对故障的报修，如供应商未能做到上述的服务承诺，则采购人可自行维修或委托第三方维修，因此产生的费用由供应商承担，供应商继续承担质保责任至质保期满。
（4）质保期满后的服务承诺：供应商承诺质保期满后按照本条约定对采购人提供维修保养服务。若有零部件出现故障的，由供应商负责更换及维修，只收取材料费，不收取维护费和人工费。如货物出现故障影响正常使用的，采购人可要求供应商在指定期限内完成维修，除零部件更换费用，采购人无须向供应商支付任何费用。如指定期限内货物经维修后设备仍不能正常使用、经有资质第三方机构鉴定为货物本身质量问题的，采购人有权要求供应商承担鉴定费用、并在设备经检测出本身存在质量问题之日期两日内更换货物并无需支付任何款项。
（5）凡设置了权限的设备，必须向采购人提供密码，费用由供应商承担。
（6）供应商应向采购人提供设备质保服务地址、验收负责人和设备报修联系方式









	履约保证金
	不收取。

	其他
	合同条款，投标人实质响应合同各条款。


其他商务需求
	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	
	1
	本采购包组采购设备属于II类、III类医疗设备的，需提供对应产品的医疗器械注册证。
	医疗器械注册证

	
	2
	报价金额应包含货物及所需附件的设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、人工、保险、试运行、培训、验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，售后服务及合同实施过程中的应预见和不可预见等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。






	报价要求

	★
	3
	质保期详见“技术标准与要求”中各设备的具体要求，项目供货完成，验收合格之日起开始提供质保，终身维护，质保期内不得收取任何费用。（设备出厂质保期或供应商承诺的质保期优于本条规定的，从其规定）




	质保期

	
	4
	质保期内货物产生任何质量问题影响正常使用的，采购人可随时向供应商要求换货，经2次换货后仍不能满足采购人使用要求的，采购人有权书面通知解除合同，并要求供应商立即退还已收款项及承担违约责任（包括按本同价款的20%支付违约金和采购人因此发生的全部损失）。






	质保承诺

	★
	5
	中标人提供的设备到货日期与出厂日期间隔：国产设备≤6个月。（须作响应或单独承诺加盖中标人公章，格式自拟）
	设备要求

	
	6
	除交易设备，中标人还须向采购人提供货物的出厂合格证书、厂家三证、出厂检测报告（如有）、厂家装箱清单，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅；使用说明、操作手册、保修手册、随机附件、承诺书及其他相关资料等交付给采购人，适用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
	交货要求

	
	7
	1.中标人所供设备应为制造商全新原装出厂，包装箱号与设备出厂批号一致。
2.中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
	包装要求

	
	8
	1.送货上门、安装、调试、培训，并试运行。
2.安装调试：由中标人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成中标货的安装、调试，并与采购人完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。
3.培训：
3.1现场培训：中标人在设备的安装、调试完毕后即安排进行现场培训，直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术。
3.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训采购人3名以上技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
3.3培训方式：技术培训、操作培训。
3.4培训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。
	售后服务及技术支持

	★
	9
	（1）本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口（包括但不限于HL7网络协议、HIS接口），端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，提供所投仪器的数字接口及相应的文档，并确保可以接入医院信息系统；仪器安装时，需包括对采购人相关系统的对接，且系统对接时产生的费用均由中标人支付，采购人不再支付任何费用。提供中文技术文档、技术支持。本条要求作为项目验收的条件之一。医院内设备的对接时间以采购人通知为准。
（2）中标人须按规范完成安装工作，主要是要保证设备能与采购人原有网线、电线、气体管道连通使用。设备费用包含设备要连通、连接采购人原有网线、电线、气体管道的中间费用，上述费用由中标人承担，采购人不再额外支付任何费用。
	信息接口要求

	
	10
	1.投标人须对产品性能及产品临床使用情况响应与承诺，对产品性能及产品临床使用情况做详细说明。
2.投标人须对项目实施方案响应与承诺，对项目实施方案做详细说明。提供的项目实施方案应包括但不限于提供设备运输、安装、调试、验收、进度计划、项目实施流程和细则等方面。
3.投标人须对质保期保证、维护保养方案及技术人员培训方案响应与承诺，对质保期保证、维护保养方案及技术人员培训方案做详细说明。提供对本项目作出的质保期保证承诺，以及提供的维护保养方案(包括但不仅限于维护保养方式、方法等内容)及技术人员培训方案(包括但不仅限于培训目标、培训方式、培训内容、培训流程等内容)等方面。
4.投标人须对售后服务方案响应与承诺，对售后服务方案做详细说明。提供的售后服务方案包括但不仅限于售后服务计划、售后服务人员配置、售后保障措施、应急预案等内容。
	其他要求

	
	
	
	

	
	
	





	

	
	
	
	

	
	
	
	

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。




2.技术标准与要求
	序号
	核心产品要求
（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	医用超声波仪器及设备
	便携式彩超
	台
	1
	780000
	780000
	工业
	详见附表一

	2
	
	病房护理及医院设备
	温箱
	台
	3
	38000
	114000
	工业
	详见附表二

	3
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	蓝光板
	台
	2
	11000
	22000
	工业
	详见附表三

	4
	
	急救和生命支持设备
	CPAP（呼吸机） 
	台
	1
	116500
	116500
	工业
	详见附表四

	5
	
	急救和生命支持设备
	新生儿呼吸机（有创）
	台
	1
	282000
	282000
	工业
	详见附表五

	6
	
	医用电子生理参数检测仪器设备
	体脂仪（人体成分分析仪）
	台
	1
	70000
	70000
	工业
	详见附表六

	7
	
	医用光学仪器
	视力筛选仪
	台
	1
	120000
	120000
	工业
	详见附表七

	8
	
	医用电子生理参数检测仪器设备
	高端听力筛查仪
	台
	1
	226000
	226000
	工业
	详见附表八

	9
	
	医用电子生理参数检测仪器设备
	十八导联心电图机
	台
	2
	47800
	95600
	工业
	详见附表九

	10
	
	急救和生命支持设备
	呼吸机（有创无创一体机）
	台
	1
	128950
	128950
	工业
	详见附表十

	11
	
	病房护理及医院设备
	胰岛素泵
	台
	2
	19500
	39000
	工业
	详见附表十一

	12
	
	急救和生命支持设备
	无创呼吸机（有创无创一体机）
	台
	2
	128950
	257900
	工业
	详见附表十二

	13
	
	急救和生命支持设备
	麻醉工作站
	台
	2
	450000
	900000
	工业
	详见附表九

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	医用超声波仪器及设备
	便携式彩超
	台
	1
	448000
	448000
	工业
	详见附表十三

	15
	
	医用内窥镜
	电子支气管内窥镜系统 
	套
	1
	320000
	320000
	工业
	详见附表十四

	17
	
	手术器械
	椎间孔镜扩孔工具
	套
	1
	26932
	26932
	工业
	详见附表十五

	18
	
	医用内窥镜
	单侧双通道脊柱内镜手术系统（UBE）
	台
	1
	83929
	83929
	工业
	详见附表十六

	19
	
	医用超声波仪器及设备
	乳腺治疗仪（低频超声综合治疗仪）
	台
	1
	70000
	70000
	工业
	详见附表十七



附表1（便携式彩超）
一、参数要求
1. 用途说明
满足腹部、心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身 应用需求，全面拓展麻醉、ICU、急诊等新兴临床领域
2. 系统技术规格及概述：
全数字化便携式彩色多普勒超声系统主机
2.1. ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏，分辨率≥1280×1024，根据环境光变化自动调节亮度
2.2. ▲主机自带QWERTY物理英文全键盘，支持多语言输入，支持用户自定义按键数量≥4个（要求提供官网图片或技术白皮书证明材料）
2.3. 物理通道数≥128
2.4. 二维灰阶模式
2.5. 彩色M型模式
2.6. 具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像
2.7. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
2.8. ▲造影成像支持线阵、相控阵探头探头应用（提供注册证产品技术要求关键信息页证明）。
2.9. ▲弹性成像支持线阵探头应用（提供注册证产品技术要求关键信息页证明）
2.10. ▲组织追踪定量分析单元，自动追踪心肌运动，可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数，参数分析结果用牛眼图显示，并可支持左、右心室的追踪。（提供注册证产品技术要求关键信息页证明）
2.11. 具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM
2.12. 独立角度偏转
2.13. 扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用
2.14. 实时双幅对比成像
2.15. 高分辨率血流成像
2.16. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）
2.17. 一键实现全屏放大
2.18. 支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调
2.19. 支持DICOM 3.0
2.20. 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）
3. 电影回放及原始数据处理
3.1. 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
3.2. 支持保存后的图像对比分析（动态、静态）
3.3. 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节
3.4. 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
4. 检查存储和管理（内置超声工作站）
4.1. 检查存储
4.1.1. ≥240G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗
4.1.2. 内置超声工作站
4.1.3. 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
5. 机型要求：
便携机型，所配置部分探头可以同品牌部分高端台式机探头通用，减少后续成本。
6. 技术参数及要求
6.1. 整机重量≤6.5KG
6.2. 二维灰阶模式
6.2.1. 数字化声束形成器
6.2.2. 发射声束聚焦：发射≥8段
6.2.3. 最大显示深度:≥39cm 
6.2.4. TGC: ≥8段
6.2.5. LGC: ≥4段
6.2.6. 二维灰阶：≥256
6.2.7. 动态范围: 30-190db
6.2.8. 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
6.2.9. 伪彩图谱: ≥8种
6.3. 彩色多普勒成像
6.3.1. 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
6.3.2. 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
6.3.3. ▲取样框偏转: ≥±30度 
6.3.4. 最大帧率: ≥244 帧/秒
6.3.5. 支持B/C 同宽
6.4. 探头支持
6.4.1. ▲可支持TEE经食道超声探头，满足TEE手术要求（提供注册证产品技术要求关键信息页证明）
6.4.2. 可支持腹腔镜超声探头
6.4.3. 支持腹部、心脏纯净波晶体探头技术

二、最低配置要求
2.1. 单晶体凸阵探头1把
2.2. 单晶体相控阵探头1把
2.3. 中频线阵探头1把
2.4. 低频线阵探头1把
2.5. 专用台车1台
2.6. 便携旅行箱1个

三、质保期要求：5年。

附表2（温箱）
一、参数要求
1.1. 温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制
1.2. ▲7吋LCD彩色触摸屏，大字符，方便医护人员操作和观察
1.3. 核心温控算法升级，PID算法有效降低箱内的温度波动，使床面温度更均匀
1.4. 配双面蓝光治疗功能，增强光疗强度，缩短治疗时间
1.5. ▲配上光疗：全触摸可视化操作，有倒计时、顺计时两种工作模式，采用PWM控制实现蓝光亮度0~100%无级可调
1.6. 配下光疗：嵌入床体机构，LED光源
1.7. 婴儿床倾斜角度无级可调
1.8. 双燕尾槽立柱设计，可安装更多临床医疗器械
1.9. ▲配可折叠托盘，无需拆卸
1.10. ▲配备3个独立储物柜，分类归纳护理用品
1.11. ▲配备防撞护栏，避免移动设备时碰撞造成设备损坏 
1.12. 正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开
1.13. 独立的超温保护系统，多种故障报警提示，提供多重安全防护
1.14. 采用变频直流电机，降低箱内噪音
1.15. 配置硅胶床垫
1.16. 婴儿床下可放置X光射线拍片盒，无需移动新生儿
1.17. ▲报警项目：断电报警，风机故障，温度传感器故障，偏差报警，超温报警，系统故障，湿度偏差，湿度传感器故障，缺水，水箱位置。
1.18. 具有数据储存功能
1.19. 具有湿度显示功能
1.20. 电源要求：AC220V/50Hz
1.21. 输入功率：1000VA
1.22. 温控范围（培养箱温度的超调量不应大于 1℃）
1.22.1. 箱温控制温度范围：20℃～37℃（跨越模式：37.1℃～39℃）
1.22.2. 肤温控制温度范围：32℃～37℃（跨越模式：37.1℃～38℃）
1.22.3. 箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃
1.22.4. 具有>37℃温度跨越模式
1.23. 升温时间（环境温度一般为+22℃）：≤ 30 分钟
1.24. 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤ 0.5℃
1.25. 温度均匀性：≤ 0.8℃
1.26. ▲皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（在35.0℃～39.0℃范围内的皮肤温度传感器精度在±0.1℃内）
1.27. ▲箱内噪音：≤45dB(A)（稳定状态）
1.28. 湿度显示范围：0%RH～100%RH
1.29. 湿度控制范围：0%RH～99%RH
1.30. ▲湿度控制精度：±5%RH内（湿度控制值≤90%RH 时,湿度控制精度应在±5%RH 内；湿度控制值＞90%RH 时，应不低于 85%RH）
1.31. ▲湿度显示精度：±5%RH 
1.32. 上黄疸治疗装置
1.32.1. 上光疗光源为LED,使用期限：50000小时
1.32.2. 上光疗胆红素总辐照度平均值：≥2.3mW/cm2
1.32.3. 上光疗总辐照度：≥3.7mW/cm2
1.32.4. 上光疗胆红素总辐照度最大值：5mW/cm2
1.33. 下黄疸治疗装置
1.33.1. 下光疗光源为LED,使用期限：50000小时
1.33.2. 下光疗胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2
1.33.3. 下光疗总辐照度：≥0.8mW/cm2
1.33.4. 下光疗胆红素总辐照度最大值：1.3mW/cm2
1.34. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
1.35. 计时器的时间显示范围：0～99999.9h
1.36. 输液架最大承载重量：2kg
1.37. 可折叠托盘最大承载重量：2kg
1.38. 培养箱的外形尺寸：L1120mm×W650×H1560
1.39. 培养箱使用期限10年
1.40. ▲水箱容量：1600ml，可以用“高温高压”消毒

二、最低配置要求
2.1. 主机 1台 
2.2. 机柜 1个 
2.3. 硅胶床垫 1个 
2.4. 折叠托盘 1个 
2.5. 上黄疸治疗装置 1个 
2.6. 皮肤温度传感器 1个 
2.7. 输液架 1个 
2.8. 左立柱组件 1个 
2.9. 右立柱组件 1个 
2.10. 使用说明书 1份 
2.11. 合格证 1份 
2.12. 保修卡 1份 
2.13. 空气过滤材料 1个 
2.14. 电源线 1条 
2.15. 操作窗塑料套 4个 
2.16. 转动圆窗塑料套 2个 
2.17. 记录显示板 1个 
2.18. 输氧管 1个 

三、质保期要求：主机5年。

附表3（蓝光板）
一、参数要求
1.1. 光谱范围：400～550nm。
1.2. 有效表面内的胆红素总辐照度最大值4.6mW/cm²。
1.3. 有效表面内的胆红素总辐照度平均值3.0mW/cm²。
1.4. 有效表面内的胆红素总辐照度均匀性＞0.4。
1.5. 蓝光输出强度调节范围：20%～100%，步进20%，5级可调。
1.6. ▲有效辐照面积≥50cm×25cm（辐照距离≤40cm），最大有效辐照面积≥60cm×30cm。（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
1.7. ▲采用LED大灯珠（≤20个灯珠）。（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
1.8. 光源为 LED，使用寿命≥50000小时，降低科室使用成本。
1.9. ▲显示屏：≥4.3英寸彩色触摸屏，分辨率480×272。（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
1.10. ▲工作噪声≤30dB（A）。（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
1.11. 计时功能：可设置正计时、倒计时，具有记录LED总工作时间功能。
1.12.具有计时清零功能。
1.13. ▲环境温度：工作范围10-30℃。（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
1.14. ▲光疗灯底部配有吸盘，可直接放于保温箱罩上使用。（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
1.15. 回顾功能：可显示最近的200条报警记录。
1.16. 支持升级台车，光疗灯的高度和角度可灵活调节。

二、最低配置要求：
2.1. 主机 1台 
2.2. 国标电源线 1根 
2.3. 中文使用说明书 1份 
2.4. 装箱清单 1份 
2.5. 保修卡 1份 
2.6. 合格证 1份 
2.7. 仪器验收单 1份 

三、质保期要求：主机3年。

附表4（CPAP（呼吸机） ）
一、参数要求
1.1. ▲≥12.1寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280 × 800像素，触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、血氧饱和度（选配）、血氧饱和度/吸入氧浓度（选配）、氧饱和度指数（选配）、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。
1.2. ▲内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度±3%。
1.3. ▲内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。
1.4. ▲提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，提供近鼻端压力监测。
1.5. 不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。
1.6. 通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。
1.7. ▲NCPAP模式：不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能
1.7.1. 直接设定气道压力值：1cmH2O-15cmH2O。
1.7.2. 窒息唤醒2cmH2O-20cmH2O，窒息时间：OFF，1 s – 60 s。
1.8. NIPPV模式：
1.8.1. 呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。
1.8.2. 吸气压力Pinsp：2cmH2O-20cmH2O
1.8.3. 呼吸频率：1bpm-120bpm
1.8.4. 吸气时间：0.1s-15s
1.9. SNIPPV模式：要求具有窒息监测以及备用通气功能
1.9.1. 呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。
1.9.2. 吸气压力Pinp：2cmH2O-20cmH2O
1.9.3. 呼吸频率：1bpm-120bpm
1.9.4. 吸气时间：0.1s-15s
1.9.5. 后备频率：1bpm-120bpm
1.10. ▲HFNC高流量氧疗模式：流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能。
1.11. 可选配血氧监测功能，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测。
1.12. 可选配氧反馈调节功能，可以通过设置氧浓度调节范围和目标血氧饱和度范围实现氧反馈功能。用于在设定范围内调节氧浓度使血氧饱和度达到目标范围。
1.13. 提供增氧功能：
1.13.1. 通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。
1.14. 提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-20cmH2O。
1.15. 具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。
1.16. 报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。
1.17. 提供系统自检功能，图形化提示操作流程。
1.18. 数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，最多可以存储 10000 条事件日志，可以提供截屏功能，最多可以缓存50张截屏图片。
1.19. 可提供VGA接口、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。
1.20. 可选配空压机，与主机同品牌，工作噪音≤45dB(A)。
1.21. 具备锂电池，充满可使用≥4小时。

二、最低配置要求
2.1. 主机   1台
2.2. 台车 1台
2.3. 氧空气源软管  1条
2.4. 支撑臂挂架  1套
2.5. 湿化器 1套
2.6. 流量传感器1套个
2.7. 血氧饱和度附件包  1套
2.8. 压力发生器 1套
2.9. 鼻塞、鼻罩、头帽、头带  各1  
2.10. 电源线1根
2.11. 锂电池1块
2.12. 新生儿氧疗鼻氧管   1套
2.13. 设备保修卡、说明说  1份

三、质保期要求：5年。


附表5（新生儿呼吸机（有创））
一、参数要求
1. 整机要求
1.1. 通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证。
1.2. 适用于成人、小儿患者、新生儿功能通气辅助及呼吸支持。
1.3. 整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。【提供说明书或技术白皮书扫描件】
2. 系统功能要求
2.1. 显示屏≥15英寸全平电容触摸屏，便于操作和屏幕清洁。
2.2. ▲具备动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。【提供说明书或技术白皮书扫描件】
2.3. ▲支持显示历史监测参数≥190小时的趋势图，≥15000条报警和操作日志记录。【提供说明书或技术白皮书扫描件，原件备查】
2.4. 具有屏幕视频录制功能，可存储不少于10段视频。
2.5. 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
2.6. 实时气源压力电子显示。
2.7. ▲具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。【提供说明书或技术白皮书扫描件】
2.8. 配备≥160分钟内置后备可充电锂电池。
2.9. 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。
2.10. ▲标配带电容触摸屏的湿化器，便于观察和操作。【提供说明书或技术白皮书扫描件】
2.11. 湿化器既支持非加热管路又支持加热管路，且能在两种模式直接自动识别和切换。
2.12. 湿化器支持有创，无创和高流量3种通气模式。
2.13. 湿化器标配蓝牙功能，可与呼吸机主机连接，实现在呼吸机屏幕上调节湿化器参数。【提供说明书或技术白皮书扫描件】
3. 呼吸模式及功能
3.1. 标配模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。
3.2. 高级模式：PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、VS。 
3.3. ▲标配自适应分钟通气，且有3个调节表盘直观进行通气提示。【提供说明书或技术白皮书扫描件】
3.4. 可升级心肺复苏通气模式，并具有电子吸气阻力阀开关（e-ITD），在心肺复苏的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。
3.5. 标配无创通气模式和氧疗模式，最大氧疗流速≥80L/min。
3.6. 容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波。
3.7. 标配呼吸同步技术，自动调节吸气、呼吸触发灵敏度和压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
3.8. 具有自动插管阻力补偿功能、静态P-V环图（或P-V工具）和肺复张工具。
3.9. 具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。
4. 设置参数
4.1. 潮气量：20ml—4000ml（选配新生儿模块时，2ml—4000ml）
4.2. 呼吸频率：1—100/min（选配新生儿模块时，1-150/min）
4.3. 吸呼比：4:1—1:10
4.4. 吸气压力：1—100 cmH2O
4.5. PEEP：0—50 cmH2O
4.6. 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
4.7. 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
4.8. 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
5. 监测参数
5.1. 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。
5.2. 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。
5.3. 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。
5.4. 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
5.5. 标配牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策。
5.6. 标配机械能监测，监测范围0.00~100.00 J/min。【提供说明书或技术白皮书扫描件】
5.7. 支持升级CO2模块监测。
5.8. 支持升级SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。
6. 报警参数
6.1. 气道压力：过高/过低报警
6.2. 分钟通气量：过高/过低报警
6.3. 潮气量：过高/过低报警
6.4. 总呼吸频率：过高/过低报警
6.5. 窒息报警，时间可设置（5-60s）
6.6. 管路积水报警
6.7. 湿化器支持高低水位报警
7. 信息化功能要求
7.1. 配备蓝牙功能。
7.2. 支持在中央站上控制呼吸机，降低医患交叉感染概率。
7.3. ▲呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。【提供说明书或技术白皮书扫描件】
7.4. 呼吸机可与同品牌监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。【提供该界面的屏幕截图】
7.5. 呼吸机的报警支持通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全。
7.6. ▲呼吸机支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息。【提供设备看板的屏幕截图】

二、最低配置要求
2.1.主机 1台
2.2.备用气源 1套
2.3.气源软管 1套
2.4.锂电池 1块
2.5.台车 1个
2.6.插件箱 1个
2.7.呼末二氧化碳监测模块及附件 1套
2.8.有创通气模式 1套
2.9.无创通气模式 1套
2.10.高流量氧疗模式 1套
2.11.新生儿通气模式 1套
2.12.氧传感器 1个
2.13.流量传感器 1套
2.14.模拟肺 1个
2.15.湿化器 1套
2.16.无创面罩 1个
2.17.氧疗鼻塞导管 1个
2.18.说明书、合格证、操作卡、保修卡 1套

三、质保期要求：5年。

附表6（体脂仪（人体成分分析仪））
一、参数要求
1. 工作原理：8点接触式多频率生物电阻抗测试；
2. 测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)
3. ▲测量频率：5、50、100、250kHz，至少4个频率，不接受1kHz；
4. 配置水平仪，纠正框架和底板水平角度；
5. 标配上位机软件，可对接医院HIS系统，可对检测病例进行筛查、统计、趋势管理；
6. ▲检测报告可生成二维码，受检者可扫码保存至手机；（提供功能实现界面证明）
7. 测量全程提供语音提示；
8. 输出报告2份：儿童报告；成人报告，
9. ▲输出值：细胞内液、细胞外液、总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积、节段肌肉量、体重控制、体型判定、营养评估、肥胖评估、肌肉评估、标准体重、体重调节、脂肪控制、肌肉控制、基础代谢量、身体总体评分、阻抗值等、干体重、身体细胞量；（提供报告单证明）
10. 通信接口：USB；RS-232。
11. 电磁兼容须符合：YY9706.102-2021；非YY 0505-2012标准。
12. 测量时间：≤60秒；
13. 测量电流实测≤25μA；
14. 总阻抗测量最大值:2250Ω；（提供证明材料）
15. 体重测量范围：2Kg~300Kg；
16. 身高输入范围：70cm-250cm；
17. 年龄输入范围：3-100岁；
18. 主机储存病例≥10万条；
19. 软件主要功能界面切换不超过2s；
20. 储存格式支持HEX格式；
21. 250Khz阻抗测量误差±5%；实测-2.5%。
22. 中国人数据库＞6000例（提供证明材料）
23. 支持中英文切换
24. 使用年限8年
25. 可与身高体重串联使用，标配身高体重仪、工作站

二、最低配置要求
1．人体成分分析仪主机 一台
2. 电源适配器 一个
3. 电源线 一根
4. 图文机 一台
5. 使用说明书  

三、质保期要求：主机3年。

附表7（视力筛选仪）
一、参数要求
1.1. 产品名称：视力筛选仪或者视力筛查仪,以医疗器械注册证上产品名称为依据。
1.2. 无线手持式双目设计，可筛查单眼/双眼，可直接在主机上中文输入病人信息，如ID、姓名、性别、出生日期/年龄和眼睛处方。
1.3. 眼睛处方选择：裸眼、框架眼镜、隐形眼镜模式，并在不同模式下保存相应结果。
1.4. ▲前倾显示屏与水平夹角45°±3°。
1.5. ▲筛查内容：屈光筛查、斜视、瞳孔大小及瞳距、矫正视力（框架眼镜和隐形眼镜的矫正视力）、屈光参差、瞳孔大小不等、凝视不对称。
1.6. 测量和分析的检测结果超出设定的正常值时，机器自动给出潜在的风险提示，并以红色的中文显示测量结果，有效避免漏诊。
1.7. ▲适用范围：用于筛查评估六个月以上至成人，以医疗器械注册证上标注的“适用范围”或国家药品监督管理局官网查询截图为依据。
1.8. 球镜度测量范围：-7.50D至+7.50D，0.25D递增，精确度：-3.50D到3.50D ±0.50D；-7.50D到＜-3.50D ±1.00D；＞3.50D到7.50D ±1.00D。
1.9. 柱镜度测量范围：0.00D到+3.00D，0.25D递增，精确度：-1.50D到1.50D ±0.50D；-3.00D到<-1.50D ±1.00D ＞1.50D到3.00D ±1.00D。
1.10. 轴位范围：1°到180°，1°递增，精确度：±10°（对于柱镜度＞0.5D）。
1.11. 测量瞳孔直径范围：4.0mm - 9.0mm，0.1mm递增，精确度：±0.4mm。
1.12. 测量瞳距范围：35mm到80mm，1mm递增，精确度：±1.5mm。
1.13. ▲斜视测量：鼻、颞侧方向范围0°到20°，精确±1.5°；上、下方向范围0°到20°，精确±1.5°，包括但不限于提供产品说明书、医疗器械产品技术要求等为依据。
1.14. 主机可无线直连A4打印机，实现数据打印，可在打印报告的底部设置使用单位名称、地址电话等信息。
1.15. 筛查的敏感性/特异性＞90%,提供不少于5篇医学期刊临床有效性报告证明其敏感性和特异性。
1.16. 打印机接口：Wi-Fi / USB；数据接口：Wi-Fi / USB。
1.17. 可从电脑批量输入、输出患者信息，提高筛查效率。
1.18. 报告形式：自带粘贴的标签报告和A4纸彩色图文病历报告，图文报告显示彩色眼位照相图片，对超出正常范围的数值以红色标注。
1.19. ▲供电方式：内置锂离子电池，可边充电边使用。
1.20. 为保证信号免干扰设备的稳定性,产品如使用无线电发射信号技术则必须提供由国家工信部无线电管理局颁发的无线电发射设备型号核准证书。
1.21. 具有屏保功能：如长时间不使用，屏幕将会变暗，轻敲屏幕或按电源按钮可以“唤醒” 设备。
1.22. 可以使用位于设备底部的螺纹固定座连接三脚架，将设备安装到标准摄影三脚架上
1.23. 无线网络与WIFI功能：具有无线网络接口、具有WIFI功能，并且可以选择相应的安全类型：无、WEP 或 WPA。
1.24. 设备使用频率：802.11b/g，2.402 千兆赫至 2.480 千兆赫。
1.25. 仪器工作温度 (°C)：+10 至 +40，工作湿度：相对湿度 30% 至 95%。
1.26. 软件支持后续升级，可以导入导出测量数据。
1.27. 主机、打印机、电脑、手机等智能终端设备可通过网络互连，建立数据库，数据上传云端，实现数据永久保存，可为用户建立独立账户密码，查阅历史数据。 
1.28. 手机通过网络连接,可直接扫描二维码，方便幼儿园学校等大批量筛查。
1.29. 测试时间：3秒及以内时间完成每次测量。
1.30. 注视方式：多彩交替灯光及雨林环境音效。
1.31. 主机重量≤1.2KG,自配保护腕带预防掉落，可双手/单手操作。
1.32. ▲测量距离：80cm-90cm 

二、最低配置要求
2.1  主机 1台
2.2  充电电源  1个
2.3  中文说明书  1本
2.4  擦镜布 1块
2.5  便携包 1个
2.6  打印机 1台

三、质保期要求：主机3年。

附表8（高端听力筛查仪）
一、参数要求
1.1. ▲包含AABR和TEOAE测试功能
1.2. ABR评估水平：噪音加权平均及模板匹配
1.3. ABR刺激类型：30、35、40 或45 dB nHL 的Click 序列
1.4. ABR显示：统计图表、测试进程、EEG-水平、ABR 探测概率
1.5. ABR双通道同步测试：支持双耳同时测试，效率提升50%
1.6. 仪器自带内置校准腔，具备探头自检功能
1.7. TEOAE评估方法：TEOAE为噪音加权平均、信号峰值计算
1.8. TEOAE类型：Click（非线性）
1.9. TEOAE水平：≥70-80dB SPL(40-60dB HL)依靠耳道容积自行校准
1.10. 操作语言：全中文测试界面，中文输入
1.11. LED大屏幕可显示:统计波形、测量进度、TEOAE 检测水平、EEG-水平、ABR 探测概率、噪音水平及中文姓名、性别、出生日期
1.12. 按键：触屏按键（可穿戴手套时操作） 
1.13. 为保障患者舒适性，探头重量：探头（含探头尖）：≤5g 

二、最低配置要求
2.1. 主机 1个
2.2. 探头 1个
2.3. 充电及数据传输底座 1个
2.4. 便携包 1个
2.5. 清洁套件及耳塞 1个
2.6. 电极片 10包

三、质保期要求：主机3年。


附表9（十八导联心电图机）
一、参数要求
1.1. 心电输入：12、18导联同步采集；二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查
1.2. 导联选择：自动或手动
1.3. 输入方式：浮地输入
1.4. 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路
1.5. ▲ AD采样率：≥500000 Hz/Ch；起搏器采样率80000HZ
1.6. ▲模数转换精度：≤2.5 μV；输入阻抗：≥50MΩ；耐极化电压：≥±550mV；共模抑制比：≥105dB；频率响应：0.5Hz-500Hz ；标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%；时间常数：≥4.2秒；
1.7. 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波；低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz；300Hz； 三档；肌电滤波：25Hz/35Hz 二档；交流滤波；50Hz或60Hz；基线抑制：强/弱 二档
1.8. 增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动；不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警；电极脱落：液晶显示器显示脱落部位
1.9. 显示方式：≥7.8"液晶显示，屏幕可100度翻转；显示分辨率：≥800*480；显示导联数：同屏12导联，≥5s
1.10. 显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等
1.11. 记录器：内置高分辨率热线阵打印；记录纸宽度：210mm×140mm折纸；记录道数：3, 3+1, 6, 6×2+1，12道；12+6道；18导；走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S；无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警；
1.12. 波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录
1.13. 打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等
1.14. ▲操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调，支持二阶梯实验，支持运动后检查，支持RR间期检查
1.15. ▲机器可直接输出pdf类型的心电图文件（输出至SD卡或者闪盘）
1.16. ▲测量分析：标准的12导联性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量，符合IEC-60601-2-51性能要求，18导联自动分析计算算法，不需要移动病人体位即可针对右胸后壁导联提供详细自动测量分析并得出18导联心电图报告。ECG分析程序：自动分析算法程序，可分析长达3分钟的12导联心电波形，并具有心电分析数据库，分析算法有5种判断类型241种病倒分析；分析结果支持中英文切换。5大类240种以上分析结论支持；支持右胸后壁导联独立分析；支持18导联心电图及ST-Map电压图分析输出，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）显示和打印语言可分别设置，支持两版本明尼苏达码表示
1.17. ▲电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段
1.18. 外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ
1.19. ▲信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机；模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号
1.20. 其它输出接口：USB/SD
1.21. ▲输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告；在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备wep数据的查看及打印
1.22. ▲存储和传输：数据存储格式：PDF/XML/DAT；内置800份心电图，扩展支持32G；数据传输方式：DICOM/ECTP
1.23. 网络: 支持有线或无线网(USB无线方式)
1.24. 提示音：QRS同步或热笔拟笔音
1.25. ▲输入键：全键盘设计，可直接在机器面板上输入患者ID号，年龄，性别等患者信息
1.26. ▲打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能； 
1.27. ▲心律失常检测: 具备心律失常检测并自动延长记录的功能，节律导联可支持最长时间3分钟的节律记录, 长达3分钟的同屏12道心电波形冻结功能，冻结波形可即时打印出来
1.28. 具备系统登录加密功能，开启后可实现用户使用密码登录
1.29. QTc算法: 支持2种或2种以上算法
1.30. 安全性: 电击防护类型: I类CF型;交流: 100-240±10%;直流: 长效可充电电池，充满电可连续工作2小时以上

二、最低配置要求
2.1. 心电图机主机  1台
2.2. 患者导联线   1套
2.3. 吸着电极  1套（6个）
2.4. 四肢电极     1套（4个）
2.5. 热敏打印纸     1本
2.6. 电池   
2.7. 日常检修橡皮     1块
2.8. 打印头清洁笔    1支
2.9. 接地线    1根
2.10. 电源线    1根
2.11. 技术说明书       1套
2.12. 解析程序CD  1套

三、质保期要求：主机3年。


附表10（呼吸机（有创无创一体机））
一、参数要求
1.1. 适用于婴幼儿、儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；
1.2. ▲整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内和短途转运；
1.3. 气体吸入、呼出部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染；
1.4. 视角可调的12.1英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800；
1.5. 开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；
1.6. 可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；
1.7. 参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；
1.8. 压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；
1.9. 呼吸波形与呼吸环可同屏显示、可冻结及导出，呼吸环可存储（不少于4个）、对比。
1.10. 呼吸模式及功能
1.10.1. 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及SIGH模式；
1.10.2. ▲可选配高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。（提供设备说明书或检测报告）
1.10.3. 肺保护功能：可选配低流速PV工具环、ATRC(自动插管阻力补偿)、TV/IBW等功能；
1.10.4. ▲配置氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能；（提供设备说明书或检测报告）
1.10.5. 可选配无创通气模式，无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。（提供设备说明书或检测报告）
1.10.6. 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析，可选配呼末CO2监测，智能吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定。
1.11. 设置参数要求
1.11.1. 潮气量：20ml—2000ml
1.11.2. 呼吸频率：1-100次/min
1.11.3. 压力支持：0—80cmH2O
1.11.4. PEEP：0--45 cmH2O
1.11.5. 压力上升时间：0-2s
1.11.6. 呼气触发灵敏度：自动或15%-80%
1.12. 监测参数要求
1.12.1. 监测参数不少于20个；
1.12.2. 波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；
1.12.3. 呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测；
1.12.4. 肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测；
1.13. 其他功能要求
1.13.1.便利的锁屏功能；
1.13.2.气体检漏塞设计，便于自检及校准；
1.13.3.氧电池更换无需拆机及专业工具；
1.13.4.可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合；
1.13.5.▲信息互连：呼吸机支持与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。（需提供厂家说明书及屏幕照片证明材料）
1.13.6.▲支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息（提供该界面的屏幕截图）。
1.13.7.内置电池供电不少于2小时；

二、最低配置要求
2.1.主机 1台
2.2.三芯电源线 1根
2.3.流量传感器 1个
2.4.湿化器 1套
2.5.锂电池 1块
2.6.台车 1套
2.7.使用说明书 1套

三、质保期要求：主机5年。


附表11（胰岛素泵）
一、参数要求
1.1. ▲适用范围：可用于儿童、未成年人、成年人糖尿病患者（以《中华人民共和国医疗器械注册证》为依据）
1.2. ▲基础率分段：24段和48段
1.3. 基础率快设数据库：6段法数据库和24段法数据库
1.4. 基础率设置最小步进量：≤0.05u/h
1.5. 基础率校准功能：有
1.6. 大剂量预设功能：有
1.7. 大剂量向导功能：有
1.8. ▲大剂量输注速度可调功能：有
1.9. 大剂量设置增量：0.1U（0-10U)，0.5U（10-85U）
1.10. 输注方式：基础输注、临基输注、大剂量输注、方波输注
1.11. 用餐提示功能：有
1.12. 装药方式：螺杆自动复位，自动计算所装药量
1.13. 记录回顾记录：≥50条
1.14. 电池：1节7号（AAA）电池
1.15. ▲防水等级标准：IP×8

二、最低配置要求
2.1  主机 1台
2.2  皮套 1个
2.3  电池盖钥匙 1个
2.4  备用旋储药仓盖 1个
2.5  备用电池盖 1个
2.6  备用电池盖钥匙 1个
2.7  说明书 1份
2.8  保修卡 1份
2.9  出厂检验报告 1份
2.10  胰岛素泵自愿治疗协议书 1份
2.11  合格证 1份

三、质保期要求：主机3年。


附表12（无创呼吸机（有创无创一体机））
一、参数要求
1.1. ▲适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持，中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气（提供产品彩页或说明书证明材料）。
1.2. 彩色触摸电容屏≥12.1英寸，分辨率≥1280*800，中文操作界面。支持手势操作，支持无菌手套操作。
1.3. 采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥210L/min。
1.4. 氧浓度精确可调（21-100%），可选配氧浓度实时监测。
1.5. ▲通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及SIGH模式、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。
1.6. 具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。
1.7. 氧疗模式下可同时调节吸氧流量及吸氧浓度。
1.8. ▲呼吸同步增强技术，吸气和呼气灵敏度自动调节，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
1.9. 具有吸气保持功能、呼气保持和增氧功能。
1.10. 可选配具有内源性PEEP实时监测。
1.11. 具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥65L/min。
12.支持识别和设置不同类型呼吸面罩和呼气端口的选择。
1.13. 屏幕显示：多至3道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。
1.14. 实时监测病人泄露率。
1.15. 不少于120分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
16.可选配CO2模块监测。
1.17. 具备截屏U盘导出功能。
1.18. 主要设置参数：潮气量：20ml—2000ml；呼吸频率：1-100/min；吸气时间：0.1—10s；氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%；压力上升时间：0-2s；压力触发灵敏度：-20— -0.5cmH2O，或 OFF；流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF。
1.19. 监测参数：气道压力监测：呼吸率、呼气末正压等参数监测；潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；呼吸频率监测：呼吸频率、浅快呼吸指数监测；实时提供监测参数≥72小时的趋势图、表分析，≥5000条事件记录；
1.20. 报警参数：具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示；分级报警和声光报警；气道压力：过高/过低报警；分钟通气量：过高/过低报警；潮气量：过高/过低报警；呼吸频率：过高/过低报警；吸入氧浓度：过高/过低报警；电源中断报警；电池电量低报警
1.21. 支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。
1.22. 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫、WiFi（选配）。
1.23. ▲呼吸机支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息。【提供设备看板的屏幕截图】

二、最低配置要求
2.1. 主机	1台
2.2. 三芯电源线	1根
2.3. 氧气软管	1根
2.4. 流量传感器	1套
2.5. 湿化器	1套
2.6. 氧疗鼻塞导管	1根
2.7. 无创通气模式	1套
2.8. 无创面罩	1个
2.9. 锂电池	1块
2.10. 台车	1套
2.11. 使用说明书	1套
2.12. 设备保修卡	1份
2.13. 序列号小标贴	1份
2.14. 合格证	1份

三、质保期要求：主机5年。


附表13（麻醉工作站）
一、参数要求
1.1. 工作条件及基本配件
1.1.1. 一体化设计的麻醉工作站，适用于成人、儿童和新生儿；
1.1.2. 具备操作台，具有中央刹车；
1.1.3. 设备在10℃至40℃环境温度范围内可连续稳定运行，相对湿度15%-95%（非冷凝状态）下保持功能完整性；
1.1.4. 220-240V交流电压输入，兼容50Hz/60Hz电网频率，标配≥4个辅助电源接口；
1.1.5. 标配单节锂电池满电量运行≥90分钟，选配双电池组时续航时间≥120分钟；
1.1.6. ▲采用15.6英寸全贴合电容触摸屏，支持手势操作，误触率≤0.5%；（提供证明材料）
1.1.7. ▲屏幕支持顺时针/逆时针360°自由旋转，俯仰角度调节范围-15°至+45°（提供证明材料）；
1.1.8. 具备外接扩展功能：RS-232接口≥1个，视频流输出接口≥1个，USB接口≥2个，选配选配双频Wi-Fi模块；
1.2. 气源要求
1.2.1. 标配2种气源（O2/AIR）；
1.2.2. 具备笑气（N₂O）气源，支持氧笑混合气体输送；
1.2.3. ▲具备笑氧保护装置，确保笑气（N2O）作为载气时，当氧气供应不足时，会限制 N2O 的输送，使得新鲜气体的氧浓度不会低于 25%（提供证明材料）；
1.2.4. 快速充氧范围25 - 65 L/min
1.3. 流量计要求
1.3.1. 配备电子显示流量计，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度，可设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式；
1.3.2. 空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～12L/min；
1.3.3. ▲具备麻药趋势功能，实现自动计算麻醉药每小时消耗量（提供证明材料）；
1.3.4. 具备辅助吸氧流量计，高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21~100%
1.4. 挥发罐
1.4.1. 挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿；密闭无泄漏，无需排空转运；
1.4.2. 双罐位，加药量≥300毫升，具有第三个麻醉罐位。
1.4.3. ▲配置一个七氟醚挥发罐，具有地氟醚挥发罐，挥发罐和主机为同品牌（提供证明材料）；
1.5. 呼吸回路
1.5.1. 集成呼吸回路，耐≥134℃高温蒸汽灭菌；
1.5.2. 手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL 阀调节范围：开放，5～70cmH2O；
1.5.3. ▲‌CO₂吸收罐透明罐体设计，有效容积≥1500ml（提供证明材料）；
1.5.4. 吸收罐配置红外重量传感器，钠石灰消耗≥80%时触发预警
1.5.5. 配备≥2个流量传感器，全自动标定，无需校准；
1.5.6. 配置主动式麻醉废气排放装置（AGS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。
1.5.7. 一体化的回路主动加热系统（可关闭）
1.6. 呼吸机 
1.6.1. 实现新鲜气体隔离，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响；
1.6.2. 容量控制模式下潮气量设定范围: 10 - 1500 ml；
1.6.3. 吸气压力设置范围：3-80 cmH2O；
1.6.4. 支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O；
1.6.5. 呼吸频率：2-100次/分钟；
1.6.6. 压力限制范围：10-100 cmH2O；
1.6.7. ▲呼气末正压 PEEP：关，3 - 50cmH2O（提供证明材料）；
1.6.8. ‌基础通气模式包含容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）；
1.6.9. ‌SIMV模式细分包含SIMV-VC（容量控制）与SIMV-PC（压力控制）子模式
1.6.10. ‌高级通气扩展可升级：PCV-VG（压力控制容量保证）模式
1.6.11. ▲具备肺保护工具：支持单周期和多周期两种复张手法（提供证明材料）；
1.7. 数字和波形监测
1.7.1. 可同屏显示波形和呼吸环图，包含同屏幕4通道波形显示和三种类型环图显示（P-V、V-F、P-F）；
1.7.2. 模块支持：AG麻醉气体模块、 BIS模块、 EtCO2模块
1.7.3. 通气监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；
1.7.4. ▲对于导致报警的原因给于文字和图形提示，具备自动报警限功能（提供证明材料）；
1.8. 麻醉工作站
1.8.1. 设备适用于成人、小儿、新生儿的监测；
1.8.2. 可连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征，监护仪参数可显示在麻醉机上
1.8.3. 支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
1.8.4. 监护仪模块可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用
1.8.5. 连接支持HL7协议的设备

二、最低配置要求
2.1  麻醉系统主机 1 台
2.2  麻醉机锂电池 1 套
2.3  电容触摸屏 1 块
2.4  同品牌七氟醚挥发罐 1 套
2.5  基础通气模式VV、PV、PV-VG 1 套
2.6  高级通气模式SIMV、SIMV-VG 1 套
2.7  主动排污系统（AGSS） 1 套
2.8  监护仪 1 台
2.9  AG（含02）二氧化碳监测模块及附件包 1 套
2.10  BIS监测模块及附件包件 1 套
2.11  多参数复合模块及附件包 1 套
2.12  有创血压模块及附件包 1 套
2.13  电源线 2 套
2.14  说明书、保修卡 各1 套

三、质保期要求：主机5年。

附表14（便携式彩超）
一、参数要求
1.1. 全数字化高端平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统
1.2. 用于腹部、小器官、浅表、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入等
1.3. ≥15英寸无缝纯平投射式电容屏
1.4. ▲机器内置3个可激活探头接口
1.5. ≥4个USB 3.0接口
1.6. 数字波束增强器
1.7. 多倍波束合成
1.8. 二维灰阶模式
1.9. 组织谐波成像模式
1.10. 宽带频移谐波
1.11. 组织特异性成像
1.12. 频率复合成像
1.13. 空间复合成像
1.14. 斑点抑制成像
1.15. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
1.16. 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒
1.17. 组织多普勒成像
1.18. M型模式
1.19. 解剖M型模式
1.20. 自由臂3D
1.21. IMT
1.22. 独立角度偏转
1.23. 扩展成像（要求凸阵、线阵可用，提供证明图片）
1.24. 实时双幅对比成像
1.25. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）
1.26. 全屏放大
1.27. 局部放大（支持前端、后端放大）
1.28. 回波增强技术
1.29. ▲智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）
1.30. 多普勒自动识别功能
1.31. 支持锁屏功能
1.32. 自动唤醒功能
1.33. 智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点数量、切换检查模式等
1.34. 常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）
1.35. 图像后处理，可处理参数≥26种
1.36. 支持手动触摸屏上注释
1.37. 支持手动触摸屏上包络测量
1.38. 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）
1.39. ▲穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头
1.40. 实时宽景成像单元
1.41. ≥142种体位图
1.42. 可支持DICOM 3.0
1.43. 支持语言，英语,中文, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 捷克语, 波兰语, 土耳其语, 挪威语, 塞尔维亚语（包括键盘输入、注释、操作面板等）
1.44. 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导
1.45. 智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯
1.46. 自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释和体（提供主机界面证明图片）
1.47. DVR录像功能模块
1.48. 测量/分析和报告
1.48.1. 常规测量
距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量
1.48.2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
1.48.3. 全科测量包，自动生成报告
急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管
1.48.4. 心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M: Teichholz）
▲AUTO EF自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV。
1.49. 电影回放和原始数据处理
1.49.1. 所有模式下可用
1.49.2. 支持手动、自动回放
1.49.3. 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)
1.49.4. 图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。
1.49.5. 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
1.49.6. 支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。
1.50. 检查存储和管理（内置超声工作站）
1.50.1 检查存储
1.50.1.1. ≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站
1.50.1.2. 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
1.50.2. 检查管理
专用于病人信息管理
1.51. 连通性要求
1.51.1. 支持网络连接
1.51.1.1. 有线网络
1.51.1.2. 无线网络
1.52. DICOM 3.0 
1.52.1. DICOM Basic
1.52.2. DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告
1.53. 网络存储
1.54. 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台（DICOM 3.0必须安装）
1.55. 系统技术参数及要求
1.55.1. ≥15英寸无缝纯平投射式电容屏
1.55.2. 主机重量≤6.2Kg 
1.55.3. 机器内置可激活探头接口3个
1.55.4. ≥4个USB 3.0
1.55.5. 二维灰阶模式
1.55.5.1. 数字化声束形成器
1.55.5.1.1. 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
1.55.5.1.2. 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理
1.55.5.1.3. 扫描线：每帧线密度≥512超声线
1.55.5.1.4. 发射声束聚焦：发射≥8段
1.55.5.2. 扫描频率：
1.55.5.2.1. 电子凸阵：超声频率范围 1.0- 5.7 MHz
1.55.5.2.2. 电子相控阵：超声频率范围1.5- 10.5MHz
1.55.5.2.3. 电子线阵：超声频率范围 2.5-23 MHz（L12-3RCs 3-11MHz）
1.55.5.2.4. 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件
1.55.5.2.5. 最大显示深度:≥39cm
1.55.5.2.6. 最大帧率: ≥999 帧/秒
1.55.5.2.7. TGC: ≥6段
1.55.5.2.8. 二维灰阶：≥256
1.55.5.2.9. 动态范围: ≥230（可视可调，提供图片证明）
1.55.5.2.10. 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
1.55.5.2.11. 伪彩图谱: ≥8种
1.55.6. 彩色多普勒成像
1.55.6.1. 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
1.55.6.2. 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
1.55.6.3. 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)
1.55.6.4. 最大帧率: ≥364 帧/秒
1.55.6.5. 支持B/C 同宽
1.55.7. 频谱多普勒模式
1.55.7.1. 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
1.55.7.2. 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等
1.55.7.3. 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
1.55.7.4. 最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s）
1.55.7.5. 最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号）
1.55.7.6. 取样容积: 0.5-20mm 
1.55.7.7. 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)
1.55.7.8. 零位移动：≥8 级
1.55.7.9. 快速角度校正
1.55.7.10. 支持频谱自动测量
1.56. 探头规格
1.56.1. 可配探头类型：凸阵、线阵、相控阵； 
1.56.2. 探头频率：
1.56.2.1. 频率带宽1.3-16.2MHz（依赖不同探头）
1.56.2.2. 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段
1.56.2.3. 振元：最大有效振元数≥192振元
1.56.3.穿刺引导
1.56.3.1. 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能
1.56.4. B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节
1.57. 系统输入和输出
1.57.1. HDMI: 1个
1.57.2. USB: 4个，USB 3.0
1.57.4. 网口: 1个
1.58. 外设和附件
1.58.1. 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）
1.58.2. 自动电源卷线器
1.58.3. 支持机器防盗锁控制
1.58.4. 可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机
1.58.5. 支持脚踏开关

二、最低配置要求：
2.1  主机1台（麻醉应用）
2.2  腹部探头1把
2.3  心脏探头1把
2.4  凸阵探头1把
2.5  可升降台车 1套

三、质保期要求：5年。


附表15（电子支气管内窥镜系统 ）
一、参数要求
1.1. 显示部件技术参数：
1.1.1. 采用智能主控芯片，主机可无缝兼容，同品牌高清系列不同型号电子支气管镜
1.1.2. 主机屏幕≥4寸，显示分辨率≥720×720。横纵比1:1。
1.1.3. ▲屏幕采用医用电容全触摸屏，通过压力点触。
1.1.4. 可投屏外接显示器，实现同屏实时显示传输。
1.1.5. ▲主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。可导出照片及视频。
1.1.6. 主机重量≤205g。
1.1.7. 支持HDMI影像传输，方便科研、教学。
1.1.8. 具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。
1.1.9. 内置锂电池，可重复充电使用，外出携带，具备电量管理功能。工作时长≥4小时。
1.1.10. 主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。
1.1.11. 旋转角度前后≥150º，左右≥260º。
1.2. 电子支气管镜手柄参数：
1.2.1. ▲采用数字电子CMOS微成像技术，无内置光纤。
1.2.2. 成像像素≥64w
1.2.3. 视场角≥124°
1.2.4. 光学工作距5mm时分辨率≥22 lp/mm。
1.2.5. 镜体一键热插拔，免防水帽设计。（需提供实物图片）
1.2.6. 插入部外径 5.2mm器械通道2.8mm
1.2.7. 软管弯曲部弯曲角度向上≥210°（部分型号≥180°），向下≥150°，弯曲角度支持定制。
1.2.8. ▲插入部具备旋转功能,左右各旋转≥120°。（需提供实物图片）
1.2.9. ▲支持无线或有线两种方式连接图像处理器，无需转接。（需提供实物图片）
1.2.10. 照明采用LED灯，光学工作距5mm时，光照度≥13000LX。
1.2.11. 观察景深≥2～200mm。
1.2.12. 手柄按键可同时设置3种自定义功能，共18种可选择：拍照、录像、冻结/释放、手术计时、光源亮度、白平衡、自动增益控制、测光模式、降噪、轮廓增强、构造增强、对比度、红绿色调、黄蓝色调、饱和度、图像翻转、缩放、视框切换。（需提供实物图片）
1.2.13. 吸引按键可整体拆卸，具备防脱设计。
1.2.14. ▲有效使用年限8年。
1.2.15. 重量≤290g。
1.2.16. LED光源，光源寿命≥5万小时，具备防雾功能。
1.2.17. 头端部使用PEEK材料，耐磨损及耐腐蚀、防电磁干扰；
1.2.18. 无线连接，通过5Gwifi信号传输功能把视频信号传回图像输出设备，实现画面显示。
1.2.19. 可配合手术器械实现高频电烧、射频消融、微波治疗、激光灼烧等。
1.2.20. 具有图像放大功能：≥6级。（需提供实物图片）

二、最低配置要求：
2.1. 电子支气管内窥镜 1套（包含3条镜子，一套主机，4寸显示部件）
2.2. 吸引按钮 2个
2.3. 钳道阀  2个
2.4. 清洗套件（含保护帽×1、清洗刷×1、清洗三通管×2、侧漏器×1） 1套
2.5. 电源适配器  1个
2.6. 使用说明书  1本
2.7. 合格证、产品质保卡、装箱清单1份
2.8. 台车 1台
2.9. 显示器1台

三、质保期要求：主机5年。


附表16（椎间孔镜扩孔工具）
一、参数要求
1. 骨钻:≥ Ø4.0×Ø1.25×240
2. 骨钻:≥ Ø6.0×Ø1.7×240  
3. 骨钻:≥ Ø7.0×Ø1.7×240
4. 骨钻:≥ Ø8.0×Ø1.7×240
5. 骨钻:≥ Ø9.0×Ø1.7×240
6. 定位装置:≥ Ø3.0×（尖头）×170
7. 定位装置:≥×（钝头）×170
8. 定位装置:≥J Ø3.0×（钻头）×170
9. 导丝:≥ Ø0.8×450mm
10. 导丝:≥ Ø1.2×450mm

二、最低配置要求
2.1 骨钻1件
2.2 骨钻1件
2.3 骨钻1件
2.4 骨钻1件
2.5 骨钻1件
2.6 定位装置1件
2.7 定位装置1件
2.8 定位装置1件
2.9 导丝1件
2.10 导丝1件

三、质保期要求：5年。


附表17（单侧双通道脊柱内镜手术系统（UBE））
一、设备参数：
一、技术参数
1. 微创基础工具器械盒/
2. 神经根探子≥Φ1.5×120
3. 神经剥离子5°/15°≥3×300
4. 神经剥离子25°/35°≥×300
5. 神经拉钩6mm≥6×115
6. 神经拉钩8mm≥8×115
7. 神经拉钩10mm≥10×155
8. 骨科导向器（牵开）60mm≥φ9×60
9. 骨科导向器（牵开）70mm≥φ9×70
10. 骨科导向器（牵开）80mm≥φ9×80
11. 剥离器(单）≥1×130
12. 骨膜剥离器≥6.5×170
13. 扩张器实心5mm≥Φ5×200
14. 扩张器空心7mm≥φ7×185
15. 扩张器空心9mm≥φ9×170
16. 扩张器空心11mm≥φ11×155
17. 扩张器空心13mm≥φ13×140
18. 扩张器空心15mm≥φ15×125
19. 扩张器芯>φ7×200
20. 融合器打入器≥φ6×170
21. 吸引器（直）3mm≥φ3×160
22. 吸引器（弯）3mm≥φ3×160
23. 植骨漏斗≥φ8×165
24. 植骨器≥φ7×190
25. 微创牵开器（导向）50mm≥14×50
26. 微创牵开器（导向）60mm≥14×60
27. 微创牵开器（导向）70mm≥14×70
28. 微创牵开器（导向）80mm≥14×80
29. 刮匙(前弯)≥3×153
30. 刮匙(前弯)≥7×153
31. 椎板咬骨钳（旋转)拆卸组件≥3×230×130°
32. 椎板咬骨钳（旋转）拆卸组件≥4×230×130°
33. 椎板咬骨钳（旋转）拆卸组件≥（弧形）2×230×130
34. 椎板咬骨钳（旋转）手柄/
35. 指圈髓核钳尖直头≥4×200
36. 指圈髓核钳尖弯头≥4×200
37. 髓核钳≥2×220×30°
38. 髓核钳≥2×220×30°
39. 髓核钳（直）≥3×220
40. 骨锤≥φ25×220
41. 骨刀（直)≥7×118
42. 骨刀（弯）≥5×118
43. 骨刀（前弯）≥4×118
44. 骨刀(三角型)≥5×118
45. 骨铰刀≥8×156
46. ▲关节镜≥175×4×30°
47. 镜鞘≥143×6.0×4.2
48. 闭孔器≥4.1×179
49. 关节镜消毒盒/
50. 球型手柄≥63.9×64

二、最低配置要求
1. 微创基础工具器械盒1件
2. 神经根探子1件
3. 神经剥离子5°/15°1件
4. 神经剥离子25°/35°1件
5. 神经拉钩6mm1件
6. 神经拉钩8mm1件
7. 神经拉钩10mm1件
8. 骨科导向器（牵开）60mm1件
9. 骨科导向器（牵开）70mm1件
10. 骨科导向器（牵开）80mm1件
11. 剥离器(单）1件
12. 骨膜剥离器1件
13. 扩张器实心5mm1件
14. 扩张器空心7mm1件
15. 扩张器空心9mm1件
16. 扩张器空心11mm1件
17. 扩张器空心13mm1件
18. 扩张器空心15mm1件
19. 扩张器芯1件
20. 融合器打入器1件
21. 吸引器（直）3mm1件
22. 吸引器（弯）3mm1件
23. 植骨漏斗1件
24. 植骨器1件
25. 微创牵开器（导向）50mm1件
26. 微创牵开器（导向）60mm1件
27. 微创牵开器（导向）70mm1件
28. 微创牵开器（导向）80mm1件
29. 刮匙(前弯)1件
30. 刮匙(前弯)1件
31. 椎板咬骨钳（旋转)拆卸组件1件
32. 椎板咬骨钳（旋转）拆卸组件1件
33. 椎板咬骨钳（旋转）拆卸组件1件
34. 椎板咬骨钳（旋转）手柄1件
35. 指圈髓核钳尖直头1件
36. 指圈髓核钳尖弯头1件
37. 髓核钳1件
38. 髓核钳1件
39. 髓核钳（直）1件
40. 骨锤1件
41. 骨刀（直)1件
42. 骨刀（弯）1件
43. 骨刀（前弯）1件
44. 骨刀(三角型)1件
45. 骨铰刀1件
46. 关节镜1件
47. 镜鞘1件
48. 闭孔器1件
49. 关节镜消毒盒1件
50. 球型手柄1件

三、质保期要求：5年。


附表18（乳腺治疗仪）
一、设备参数：
1.1. 整机性能要求：
1.1.1. ▲配置不小于 10 英寸的彩色触摸式显示屏，提供至少双通道的可独立控制电刺激与独立超声治疗通道。
1.1.2. 可提供“自主治疗”模式（可自行设定治疗参数）以及方案库（预设方案库治疗）模式供其选择。方案库针对产后综合疼痛、产后腹直肌分离修复、术后加速康复等康复治疗提供疗程方案，各疗程方案包含操作功能及治疗部位使用参考图示。预设方案库治疗数量不少于 25 个。
1.1.3. 通过软件和方案库升级，可满足慢性盆腔痛、盆底功能重建的应用需求。
1.1.4. 具备自动保存最近 10 次使用的治疗方案记录的功能，便于快速启动治疗。
1.1.5. 双通道独立电刺激应满足不同治疗模式可选，提供双通道各自独立控制或同步控制两种方式。
1.1.6. 具备精准查找疼痛触发点并实施滑动治疗的支持功能。
1.1.7. ▲超声治疗导子应具备温度实时提示功能，且配备不少于 3 种不同温度颜色的环形指示灯，以便于治疗观察；具备超声治疗导子温度上限自定义设置功能，当超温时能智能进行保护并降低能量输出，以满足特殊治疗需求。（提供证明其功能的说明和产品照片）
1.1.8. ▲可提供用于超声治疗导子在会阴部位治疗的专用一次性固体耦合贴片及护套，以防止交叉感染。（提供证明其功能的说明以及产品照片）
1.1.9. ▲可选配提供阴道肌筋膜疼痛治疗专用电极，可在阴道内精准查找不少于 7 个疼痛点，支持多点分控治疗功能。（提供证明其功能的说明和阴道电极注册证）
1.1.10. 主机设置紧急停止按键，并配备患者治疗专用的线控急停按钮，保障治疗过程的安全性。（提供证明其功能的说明和产品照片）
1.1.11. 治疗方案库和软件应可通过 OTG USB 接口进行升级维护。提供网络接口，可实现异地网络升级服务。（提供证明其功能的说明和产品照片） 
1.2. 超声参数：
1.2.1. 超声频率：1MHz±10%；
1.2.2. 超声波有效声强：≤3 W/cm2；连续；
1.2.3. 脉冲频率：2-432Hz可调，步长2Hz；
1.2.4. 占空比：10%-100%±5可调，步长10%；
1.2.5. 输出功率：0.5W～10.0W±20%。
1.2.6. 超声波束类型：准直型
1.2.7. 具有超温保护设计，防止过热
1.2.8. 超声治疗头为IPX7防水设计；
1.2.9. 治疗时间1-30分钟可调，允许偏差±10%。
1.3. 低频电性能参数：
1.3.1. 具有三种输出模式：TENS、EMS-ASP、EMS-RH
1.3.2. 电刺激频率：<1000Hz
1.3.3. 脉冲群频率：2-10Hz可调，步长1Hz；
1.3.4. 脉宽：30-400μs可调，步长10μs；
1.3.5. 刺激电流强度：0-50mA（500Ω阻抗）可调，步长1mA；
1.3.6. 治疗时间：1min～60min可调；
1.3.7. 所有治疗，支持连续工作和间歇工作，连续和间歇工作时间可调

二、最低配置要求：
2.1主机1个
2.2主机台车（带2个以上抽屉）1个
2.3国标交流电源线1条
2.4电源适配器1个
2.5手持线控急停开关1个
2.6标准电刺激导联线2条
2.7回路电极导联线1条
2.8手持式超声治疗导子1个
2.9理疗电极片标准型（大、小）各5对
2.10矩形理疗电极片（特大）5对
2.11乳腺电极片4对
2.12医用超声耦合剂（250ml）1瓶
2.13医用超声耦合贴片（15mm厚）10个
2.14耦合贴片固定套5个

三、质保期要求：主机3年。

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。




采购包2（第二批）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订生效后的30天内完成设备供货。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1期：支付比例60%,货物到货采购人核对设备数量、型号无误后，采购人通知中标人开具发票，采购人收到中标人提供的正规全额发票后，20个工作日内支付合同总价的60%。
2期：支付比例40%，2026年度专项资金到账且货物通过采购人验收合格后，采购人20个工作日内支付合同总价40%（专项资金到账具体以财政部门为准）
【注：（1）中标人提供发票迟延的，采购人有权迟延支付款项。（2）本项目的金额为财政性资金，严格遵守东莞市财政资金支付程序规范。如因执行该程序而使拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行本项目合同规定的义务，也不得以此追究采购人逾期付款的责任。】

如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户

	验收要求
	1期：
（1）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用且一年内开机率在95%以下时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
（2）售后服务承诺：供应商承诺质保期内按采购人要求（包括口头及书面要求）提供售后服务。对采购人的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须提供同质量的设备以供采购人临时使用。
（3）质保期内对故障的报修，如供应商未能做到上述的服务承诺，则采购人可自行维修或委托第三方维修，因此产生的费用由供应商承担，供应商继续承担质保责任至质保期满。
（4）质保期满后的服务承诺：供应商承诺质保期满后按照本条约定对采购人提供维修保养服务。若有零部件出现故障的，由供应商负责更换及维修，只收取材料费，不收取维护费和人工费。如货物出现故障影响正常使用的，采购人可要求供应商在指定期限内完成维修，除零部件更换费用，采购人无须向供应商支付任何费用。如指定期限内货物经维修后设备仍不能正常使用、经有资质第三方机构鉴定为货物本身质量问题的，采购人有权要求供应商承担鉴定费用、并在设备经检测出本身存在质量问题之日期两日内更换货物并无需支付任何款项。
（5）凡设置了权限的设备，必须向采购人提供密码，费用由供应商承担。
（6）供应商应向采购人提供设备质保服务地址、验收负责人和设备报修联系方式

	履约保证金
	不收取。

	其他
	合同条款，投标人实质响应合同各条款。


其他商务需求
	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	
	1
	本采购包组采购设备属于II类、III类医疗设备的，需提供对应产品的医疗器械注册证。
	医疗器械注册证

	
	2
	报价金额应包含货物及所需附件的设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、人工、保险、试运行、培训、验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，售后服务及合同实施过程中的应预见和不可预见等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。
	报价要求

	★
	3
	质保期详见“技术标准与要求”中各设备的具体要求，项目供货完成，验收合格之日起开始提供质保，终身维护，质保期内不得收取任何费用。（设备出厂质保期或供应商承诺的质保期优于本条规定的，从其规定）
	质保期

	
	4
	质保期内货物产生任何质量问题影响正常使用的，采购人可随时向供应商要求换货，经2次换货后仍不能满足采购人使用要求的，采购人有权书面通知解除合同，并要求供应商立即退还已收款项及承担违约责任（包括按本同价款的20%支付违约金和采购人因此发生的全部损失）。
	质保承诺

	★
	5
	中标人提供的设备到货日期与出厂日期间隔：国产设备≤6个月。（须作响应或单独承诺加盖中标人公章，格式自拟）
	设备要求

	
	6
	除交易设备，中标人还须向采购人提供货物的出厂合格证书、厂家三证、出厂检测报告（如有）、厂家装箱清单，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅；使用说明、操作手册、保修手册、随机附件、承诺书及其他相关资料等交付给采购人，适用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
	交货要求

	
	7
	1.中标人所供设备应为制造商全新原装出厂，包装箱号与设备出厂批号一致。
2.中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
	包装要求

	
	8
	1.送货上门、安装、调试、培训，并试运行。
2.安装调试：由中标人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成中标货的安装、调试，并与采购人完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。
3.培训：
3.1现场培训：中标人在设备的安装、调试完毕后即安排进行现场培训，直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术。
3.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训采购人3名以上技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
3.3培训方式：技术培训、操作培训。
3.4培训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。
	售后服务及技术支持

	★
	9
	（1）本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口（包括但不限于HL7网络协议、HIS接口），端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，提供所投仪器的数字接口及相应的文档，并确保可以接入医院信息系统；仪器安装时，需包括对采购人相关系统的对接，且系统对接时产生的费用均由中标人支付，采购人不再支付任何费用。提供中文技术文档、技术支持。本条要求作为项目验收的条件之一。医院内设备的对接时间以采购人通知为准。
（2）中标人须按规范完成安装工作，主要是要保证设备能与采购人原有网线、电线、气体管道连通使用。设备费用包含设备要连通、连接采购人原有网线、电线、气体管道的中间费用，上述费用由中标人承担，采购人不再额外支付任何费用。
	信息接口要求

	
	10
	1.投标人须对产品性能及产品临床使用情况响应与承诺，对产品性能及产品临床使用情况做详细说明。
2.投标人须对项目实施方案响应与承诺，对项目实施方案做详细说明。提供的项目实施方案应包括但不限于提供设备运输、安装、调试、验收、进度计划、项目实施流程和细则等方面。
3.投标人须对质保期保证、维护保养方案及技术人员培训方案响应与承诺，对质保期保证、维护保养方案及技术人员培训方案做详细说明。提供对本项目作出的质保期保证承诺，以及提供的维护保养方案(包括但不仅限于维护保养方式、方法等内容)及技术人员培训方案(包括但不仅限于培训目标、培训方式、培训内容、培训流程等内容)等方面。
4.投标人须对售后服务方案响应与承诺，对售后服务方案做详细说明。提供的售后服务方案包括但不仅限于售后服务计划、售后服务人员配置、售后保障措施、应急预案等内容。
	其他要求

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。




2.技术标准与要求
	序号
	核心产品要求
（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	医用X线诊断设备
	数字减影血管造影系统
	套
	1
	7600000
	7600000
	工业
	详见附表一

	2
	
	手术室设备及附件
	手术头架(头部固定系统)
	套
	1
	30000
	30000
	工业
	详见附表二

	3
	
	手术室设备及附件
	开颅动力系统
	套
	1
	242975
	242975
	工业
	详见附表三

	4
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	微波治疗仪
	台
	1
	33000
	33000
	工业
	详见附表四

	5
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	上下肢主被动康复训练器
	台
	1
	62050
	62050
	工业
	详见附表五




附表1（数字减影血管造影系统）
一、参数要求
1. 产品主要功能用途
满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要。
2. 技术参数
2.1. 机架系统
2.1.1. ▲悬吊式机架，具备天花轨道，机架可在天花轨道中滑动，能覆盖全身。
2.1.2. 机架可进行等中心旋转
2.1.3. 机架运动包括电动和手动两种方式
2.1.4. C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒
2.1.5. C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒
2.1.6. ▲CRA：≥90°
2.1.7. CAU：≥90°
2.1.8. ▲RAO：≥180°
2.1.9. LAO：≥120°
2.1.10. 旋转采集角度：≥200°
2.1.11. 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动
2.1.12. C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照
2.1.13. 数码显示所有C型臂旋转角度信息
2.1.14. 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260 cm
2.1.15. C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿）
2.1.16. 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集
2.2. 导管床
2.2.1. 满足全身检查、治疗的要求
2.2.2 床面要求为碳纤维材料
2.2.3 纵向运动范围：≥120cm
2.2.4 导管床横向运动：≥36cm
2.2.5 床面升降范围：≥28cm
2.2.6 床面最低高度：≤77cm
2.2.7 床最大承重：≥325KG
2.2.8 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重
2.2.9 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全
2.2.10 床长度：≥315cm
2.2.11 床宽度：≥50cm
2.2.12 床面患者最大有效覆盖：≥190cm
2.2.13 ▲床面旋转角度：≥270度
2.2.14 导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆拖
2.3 检查室内控制系统
2.3.1 提供床旁一套液晶触摸控制屏
2.3.2 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内
2.3.3 可进行图像采集条件控制
2.3.4 可进行图像后处理及量化分析控制
2.3.5 可完成程序卡片操作，包括采集协议
2.3.6 程序卡片可自行定义和存储
2.3.7 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择
2.3.8 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别
2.3.9 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片
2.4 控制室并行处理工作站
2.4.1 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行
2.4.2 术中可执行像素位移和测量分析功能
2.4.3 可同时浏览两个序列
2.4.4 可同时处理不同病人的信息
2.4.5 进行QCA后，可立即与检查室分享
2.5 高压发生器
2.5.1 高频逆变发生器，功率：≥100KW
2.5.2 最大管电流：≥1000mA
2.5.3 逆变频率：≥100kHZ
2.5.4 最小管电压：≤40KV
2.5.5 最大管电压：≥125KV
2.5.6 最短曝光时间：≤1ms
2.5.7 自动SID跟踪
2.5.8 全自动曝光控制，无需测试曝光
2.6 X线球管
2.6.1 ▲球管阳极热容量：≥5.0MHU
2.6.2 ▲球管管套热容量：≥7.0MHU
2.6.3 最大阳极冷却速率：≥1000kHU/min
2.6.4 ▲球管阳极散热率：≥13000W
2.6.5 金属陶瓷外壳
2.6.6 液态金属轴承球管
2.6.7 ▲10分钟透视功率：≥4500W
2.6.8 ▲球管阳极转速：≤9000转/分钟
2.6.9 球管焦点为二个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≥0.7mm
2.6.10 最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≥65kW
2.6.11 球管阳极靶边直径：≥140mm
2.6.12 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线
2.6.13 ▲球管内置多档金属铜滤片，最厚≥0.9mm
2.6.14 配备通用型、虹膜型等多种遮光器
2.6.15 遮光器位置可存储
2.6.16 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位
2.6.17 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置
2.6.18 ▲球管与主机为同一品牌
2.7 平板探测器
2.7.1 ▲探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器
2.7.2 平板外壳大小（对角线）：≤ 68 cm
2.7.3 最大有效成像视野（对角线） ≥48 cm
2.7.4 ▲≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要
2.7.5 ▲最大图像矩阵灰阶输出：≥1900 × 2580 × 16 bits
2.7.6 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm
2.7.7 像素尺寸：≤165μm
2.7.8 0 lp/mm 时DQE：≥77%
2.7.9 平板可90度旋转
2.7.10 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制
2.8 图像显示器
2.8.1 控制室：≥24英吋医用高分辨率LCD显示器，≥2台，显示矩阵：≥1920 × 1080，最大视角：≥178°，亮度：≥400Cd/m²
2.8.2 操作室：≥27英吋医用高分辨率宽屏LCD显示器：≥4台，显示矩阵：≥1920 × 1080，最大视角：≥178°，亮度：≥650Cd/m²
2.8.3 ≥4架位宽屏显示器吊架
2.9 图像系统
2.9.1 ▲外周采集、处理、存储≥2048²矩阵，（2K或以上影像）
2.9.2 外周采集模式，最大采集帧率≥6帧/秒
2.9.3 心脏采集、处理、存储1024²矩阵
2.9.4 心脏采集模式，最大采集帧率≥30帧/秒
2.9.5 实时减影
2.9.6 脉冲透视
2.9.7 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟
2.9.8 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上
2.9.9 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒
2.9.10 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒
2.9.11 具有透视末帧图像保持功能
2.9.12 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅或2048矩阵：≥12,500幅
2.9.13 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记
2.9.14 血管序列实时DSA功能和DA功能
2.9.15 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。
2.9.16 路径图造影剂自动峰值保持功能
2.9.17 支持术中事件记录并存储
2.10 测量分析（主机系统）
2.10.1 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定
2.10.2 三种方法以上室壁运动曲线测量
2.10.3 自动校正分析功能
2.10.4 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量
2.10.5 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量
2.11 旋转采集
2.11.1 L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥50度/秒，有效覆盖范围：≥200度
2.11.2 ▲L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度
2.11.3 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒
2.11.4 可实时减影
2.12 网络与接口
2.12.1 具有DICOM Send功能
2.12.2 具有DICOM Print功能
2.12.3 具有DICOM Query/Retrieve功能
2.12.4 具有DICOM Worklist功能
2.12.5 具有DICOM MPPS功能
2.12.6 激光相机接口
2.12.7 高压注射器接口
2.13 附件
2.13.1 具备整个系统的升级能力
2.13.2 具有双向对讲系统
2.13.3 具有图像处理操作面板
2.13.4 具有红外遥控器≥2个
2.13.5 红外遥控器具有激光灯指示功能
2.13.6 具有悬吊式射线防护屏
2.13.7 具有床旁射线防护帘
2.13.8 具有悬吊式手术灯
2.13.9 具有中文操作手册
2.14 智能路径图功能
2.14.1 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整
2.14.2 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式
2.14.3 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式
2.14.4 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要
2.14.5 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响
2.15 组合蒙片功能
2.15.1 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量
2.15.2 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量
2.15.3 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像
2.15.4 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量：≥5幅
2.15.5 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点
2.16 射线剂量防护技术
2.16.1 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线
2.16.2 插入铜滤片数：≥3片，具备自动和手动两种方式
2.16.3 具有管球内置栅控技术
2.16.4 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置
2.16.5 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值
2.16.6 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏
2.16.7 无射线下定位功能
2.16.8 检查床及平板移动，或改变视野，图像跟随位置变化并指示移动方向
2.17 高级三维图像处理工作站
2.17.1 ▲有独立的原装三维重建工作站硬件和软件
2.17.2 机架旋转速度：≥50度/秒，覆盖范围：≥200度
2.17.3 机架可在头位及侧位进行三维采集
2.17.4 血管重建速度：自旋转采集起至重建结束的时间：≤12秒
2.17.5 具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能
2.17.6 具有局部放大重建
2.17.7 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能
2.17.8 具有钙化斑块重建
2.17.9 具有距离测量、体积测量功能
2.17.10 具有三维自动血管分析
2.17.11 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能
2.17.12 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程
2.17.13 可在床旁进行图像浏览和控制
2.18 实时三维路图
2.18.1 功能模块原厂配置，具有二维透视影像与重建三维血管图像实时匹配融合功能
2.18.2 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与
2.18.3 可在实时的三维透视影像中进行如插入导丝、导管及弹簧圈等复杂介入操作
2.18.4 当C臂的投照角度，SID，及探测器的视野等改变时，二维透视影像与三维血管图像仍能实时、自动匹配融合，无延迟时间，方便手术操作
2.18.5 三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度
2.19 双期类CT软组织成像
2.19.1 功能模块原厂配置，能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建
2.19.2 成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶
2.19.3 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数
2.19.4 单次旋转采集图像：≥600幅，有效覆盖范围：≥200度
2.19.5 最快采集速率：≥60帧/秒
2.19.6 最快采集时间：≤5秒
2.19.7 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预
2.19.8 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示
2.19.9 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建
2.19.10 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与
2.19.11 具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响
2.19.12 具备BMI噪声抑制程序
2.19.13 具有颅内支架精晰显影功能
2.20 经皮实时介入穿刺导航技术
2.20.1 ▲功能模块原厂配置，具有基于类CT软组织成像和透视图像实时融合显示的一体化设计的独立功能模块，能够满足穿刺引流、活检、消融、锥体成形等临床应用
2.20.2 类CT软组织成像和透视图像实时融合显示，实时引导经皮穿刺过程，而无需在参考路径图和实时图像间切换
2.20.3 在类CT软组织成像上可进行穿刺点，路线及靶部位等穿刺计划的制定，此过程可在床旁实现
2.20.4 自动实现类CT和二维透视图像的融合匹配
2.20.5 当机架投照角度改变时，类CT和二维透视图像仍保持实时融合匹配
2.20.6 机架可以根据穿刺路线自动定位穿刺投照角度和穿刺侧位观察角度
2.20.7 在类CT和二维透视影像上实时显示穿刺针路线和穿刺过程，并能指示穿刺深度标尺
2.20.8 穿刺导航过程可以avi格式，也可以DICOM SC图像格式输出，记录穿刺过程
2.21 介入微剂量方案
2.21.1 对于运动器官实现特殊技术处理，提高图像质量的同时降低射线剂量
2.21.2 自动和实时运动补偿
2.21.3 降噪技术
2.21.4 自动像素移位
2.21.5 成像系统输出（图像）控制输入（参数）
3. ▲配置清单（每套配置清单包含但不限于）
3.1. 系统配置
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	系统
	套
	1

	2
	悬吊式机架
	套
	1

	3
	标准型导管床
	套
	1

	4
	X线球管
	套
	1

	5
	≥20英寸动态平板探测器
	套
	1

	6
	≥100k赫兹X线发生器
	套
	1

	7
	≥27英寸检查室监视器
	套
	4

	8
	≥24英寸控制室监视器
	套
	2

	9
	双向对讲系统
	套
	1

	10
	程序卡片
	套
	1

	11
	实时并行工作
	套
	1

	12
	逐点像素清晰优化
	套
	1

	13
	触摸屏面板
	套
	1

	14
	遥控器
	个
	1

	15
	控制面板
	个
	1

	16
	用户操作界面系统
	套
	1

	17
	远程维修服务系统
	套
	1

	18
	悬吊铅屏风
	个
	1

	19
	悬吊铅屏风吊架
	个
	1

	20
	床旁辐射防护
	个
	1

	21
	桡动脉穿刺用臂托
	个
	1

	22
	双侧手臂托架
	个
	1

	23
	头托
	个
	1


3.2. 功能模块
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	2K影像链
	套
	1

	2
	智慧低剂量控制系统
	套
	1

	3
	四架位滑轨式监视器吊架
	套
	1

	4
	组合蒙片
	套
	1

	5
	智能路图
	套
	1

	6
	数字减影功能
	套
	1

	7
	旋转血管造影采集
	套
	1

	8
	30幅/秒采集扩展
	套
	1

	9
	冠脉定量分析软件
	套
	1

	10
	左心室分析软件
	套
	1

	11
	基本测量
	套
	1

	12
	检查室手术灯
	套
	1

	13
	视频隔离连接盒
	套
	1

	14
	DICOM打印
	套
	1

	15
	DICOM接口
	套
	1

	16
	床面旋转功能
	套
	1


3.3. 匹配模块
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	微剂量成像系统
	套
	1

	2
	零剂量定位
	套
	1

	3
	三维工作站硬件
	套
	1

	4
	三维血管重建软件包
	套
	1

	5
	计算机辅助动脉瘤分析软件包
	套
	1

	6
	虚拟支架系统/导管头模拟塑形
	套
	1

	7
	三维路图功能
	套
	1

	8
	类CT成像功能
	套
	1

	9
	去金属伪影功能
	套
	1

	10
	实时介入穿刺导航
	套
	1


3.4. 配套产品
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	铅衣、铅帽、铅围脖、铅眼镜、铅内裤
	套
	6

	2
	儿童防护用品
	套
	1

	3
	铅衣架
	个
	3

	4
	铅屏风
	个
	2

	5
	防辐射检测仪（放射源报警器）
	台
	2

	6
	铅衣清洗机
	套
	1

	7
	高压注射器
	套
	1

	8
	多参数心电监护仪
	台
	1

	9
	除颤监护仪
	台
	1

	10
	临时起搏器
	台
	1

	11
	OCT光学干涉诊断层成像系统
	套
	1

	12
	100T图像存储系统
	套
	1


注：提供与医院HIS/PACS等信息系统接口相联的相关费用。
4. 配套设备技术参数
4.1. DSA专用高压注射器
4.1.1. 标配机头触摸屏、控制室触摸屏及主机触摸屏，实现三屏操控。
4.1.2. 注射压力范围1-1300 psi，注射速率范围0.1-45 mL/s，药液注射量精度≤±3%，满足高阻力血管与快速团注需求。
4.1.3. 包含智能控速（近限压自动降速保量）及超压报警停机功能，实现动态压力保护。
4.1.4. 具备排空气锁定与安全角度识别功能，确保未排气或机头未朝下时系统无法备妥，从源头杜绝风险。
4.1.5. 同时配备硬件急停按键（主机）与软件停止按键（触摸屏），提供双重中断保障。
4.1.6. 标配ISI联机功能（与DSA同步曝光）。
4.1.7. 采用落地式台车设计，配备带锁定静音轮，兼顾移动灵活性与操作稳定性。
4.1.8. 注射机头，可单采或多次试注射，可设置注射速率与注射药量。
4.1.9. 支持多阶段注射（≥8阶段）及≥2000条注射预案存储，满足复杂方案与大数据管理需求。
4.2. 多参数心电监护仪
4.2.1. 性能稳定可靠，可耐受频繁关机，抗干扰能力强。
4.2.2. 监护仪主机屏幕12英寸彩色WSXGA+ TFT医用专业触摸屏显示器, 分辨率1280*800，16:10 高精密医用宽屏显示。
4.2.3. 八种科室常用监护屏幕，并可自定义屏幕显示配置（多种参数显示方式，如大字，趋势，波形等）。
4.2.4. 监护仪具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染。
4.2.5. 监测成人，儿童，新生儿，并具备相应软件，具备PPV检测技术。
4.2.6. 测量参数模块化设计，模块可在同品牌任意一台监护仪上直接插拔互换使用，无需添加其他外接设备。
4.2.7. 具有水平趋势图分析功能，可将患者生命体征绘制成图像，直观查看患者各项测量值的改变、程度、变化趋势、偏离方向程度，指导临床用药，治疗，复苏等。
4.2.8. 监测参数：监护仪具有5导、12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、有创血压，监护仪可实现双屏双控。
4.2.9. 心电监测时可用≤5个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适，节省科室成本。
4.2.10. 血氧饱和度监测具有防运动/低灌注的血氧饱和度监测技术，提供灌注指示。血氧探头采用指套式，提高测量准确性和病人舒适度。
4.2.11. ▲无创血压具有听诊法和动脉内法双参考点进行校正，具有 ≥ 4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间）。
4.2.12. 智能动态通道，具备自动调整各波形显示大小从而平均分配显示空间，无需手动调节波形幅度或改变屏幕显示，节约操作时间。
4.2.13. 报警：采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。
4.2.14. 具有48小时表格与图形趋势，趋势图包含垂直趋势图和水平趋势图分析，可直观地表达病人的治疗/监测目标、当前状态，及变化趋势（改善或恶化）。
4.2.15. 设备配置多导联高级心律失常分析(≥22种)，包含房颤分析功能；连续QT/QTc测量或报警，提供QT/QTc数值和可配置的报警从而满足临床的需求并降低危险。
4.2.16. ST-环状图分析系统，可动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。
4.2.17. 配置清单：
	名称
	随机配件
	数量
	单位

	多参数监护仪
	多参数监护仪主机
	1
	套

	
	可视多功能测量模块
	1
	套

	
	显示屏
	1
	台

	
	心电套件
	1
	套

	
	无创血压套件
	1
	套

	
	有创血压功能及附件
	1
	套

	
	血氧饱和度指套
	1
	个

	
	使用说明书
	1
	本

	
	电源线
	1
	条


4.3. 除颤监护仪
4.3.1. 性能要求
4.3.1.1 低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。
4.3.1.2 显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。
4.3.1.3 除颤能量的最高能量200J。
4.3.1.4 每次充电到200J时间≤6秒，到150J的时间≤5秒，在AED成人模式下，固定能量的选择150J。
4.3.1.5 手动除颤能量最小是1J。
4.3.1.6 AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式。
4.3.1.7 成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。
4.3.1.8 除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。
4.3.1.9 标配手动除颤、AED和同步电复律功能。
4.3.1.10 具有快速电击技术，AED模式下CPR末期到发放电击时间间隔为8秒。
4.3.1.11 主机3道波形显示。
4.3.1.12 可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。
4.3.1.13 标配三导心电监护功能。
4.3.1.14 频率响应：诊断性0.05-150Hz，监护0.15-40Hz。
4.3.1.15 具备事件标记功能。
4.3.1.16 具备生命体征趋势回顾功能。
4.3.1.17 具备旋钮式的智能菜单导航按钮，快速功能定位。
4.3.2 电池
4.3.2.1 电池上具备电量容量状态指示灯。
4.3.2.2 设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电。
4.3.2.3 可重复充电锂电池，≥100次最高能量充电/电击。
4.3.2.4 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电。
4.3.2.5 电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。
4.3.3 安全性
4.3.3.1 主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，医护人员随时查看设备健康状态。
4.3.3.2 在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。
4.3.3.3 每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等。
4.3.3.4 每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。
4.3.3.5 每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。
4.3.3.6 主机实现打印最近1次每小时自检，最近5次每日自检，最近50次每周自检的报告结果。
4.3.3.7 主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。
4.3.4 数据存储
4.3.4.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储8小时的2条持续ECG波形，1个Pleth波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。
4.3.4.2 可存储50个时长约30分钟的事件概要。
4.3.4.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息。
4.3.5 打印机
4.3.5.1 50mm热阵列打印机。
4.3.5.2 连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG导联，附带事件注释和测量结果。
4.3.5.3 自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警。
4.3.5.4 报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息。
4.3.5.5 走纸速度25mm/秒。
4.3.5.6 纸张尺寸：50mm × 20m。
4.3.6. 配置清单：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	除颤监护仪主机
	1
	台

	2
	体外除颤电极板
	1
	副

	3
	3导心电导联线
	1
	套

	4
	锂电池
	1
	块

	5
	热敏打印纸
	1
	卷

	6
	50欧姆检测插头
	1
	个

	7
	操作说明书
	1
	本

	8
	电源线
	1
	条


4.4. 临时起搏器
4.4.1. 标准及认证：获得NMPA。
4.4.2. 起搏模式：SSI（AAI，VVI），SOO（AOO，VOO）。
4.4.3. 起搏频率：30-200ppm。
4.4.4. 脉冲波形：恒定电压。
4.4.5. 脉冲幅度：0.1-10V。
4.4.6. 脉冲宽度：0.06-2.0ms。
4.4.7. 感知灵敏度：0.5-20mV。
4.4.8. 不应期：250ms。
4.4.9. 频率上限：220ppm。
4.4.10. 紧急起搏：有。
4.4.11. 指示灯：起搏、感知、低电量指示灯。
4.4.12. 心内图（EGM）：有，包括起搏/感知事件标记和事件间期。
4.4.13. 自检功能：开机自检，设备运行过程中不间断实时监控。
4.4.14. 安全性能：电除颤保护、静电保护，噪声反转，奔放保护。
4.4.15. 电池类型：两节IECLR6型（AA型）1.5V碱性电池。
4.4.16. 电池使用寿命：大于10天。
4.4.17. 取出电池后的运行：不少于80秒。
4.5. OCT光学干涉诊断层成像系统
4.5.1. 硬件参数要求
4.5.1.1. 设备用途：心血管光学相干影像系统与一次性使用血管内成像导管配合使用，用于冠状动脉的成像，适用于可进行腔内介入治疗的患者。
4.5.1.2. CPU：具备Intel（R）Core（TM）i7及以上的性能，内存≥16GB。
4.5.1.3. 硬盘内存要求≥2T，可储存多个病例数据，降低数据维护难度。
4.5.1.4. 扫描激光终端输出功率：最大输出功率不低于18mW。
4.5.1.5. 扫描激光波长：1300nm±30nm。
4.5.1.6. 扫频激光光源带宽：130nm±50nm。
4.5.1.7. 激光光源的扫频速率：≥90kHz。
4.5.1.8. 可见激光终端输出功率：最大功率不低于200μW。
4.5.1.9. 可见激光波长：650nm±20nm。
4.5.1.10. 空气中的轴向扫描范围：大于等于16mm。
4.5.1.11. 造影剂中轴向扫描范围：大于等于14mm。
4.5.1.12. 轴向分辨率：≤15μm（人体血管组织内）。
4.5.1.13. 主机光学灵敏度≥100dB。
4.5.1.14. 成像速度：≥190帧/秒。
4.5.1.15. 回撤方式：触发可选自动和手动。
4.5.1.16. 单次回撤长度≥80mm。
4.5.1.17. 回撤速度≥40 mm/s。
4.5.1.18. 成像测量精度：成像直径测量允差≤7%，管腔面积测量精度允差≤7%。
4.5.1.19. 回拉保护：完善的安全保护设置，不超过20秒扫描时间限制，旋转驱动马达停止后光源自动关闭设置等。
4.5.2. 软件参数要求
4.5.2.1. 支持冲洗介质种类：包含但不限于造影剂、低分子右旋糖苷、生理盐水冲洗介质。
4.5.2.2. 视野范围：在冲洗介质中具备≥5档可调整视野范围。
4.5.2.3. 应具备自动识别管腔功能：系统允许在横断面图像、长轴图像进行不同类型测量，实现二维图像的长度、角度和面积测量；系统可自动识别管腔轮廓，直观呈现病变位置与狭窄程度并自动给出MLA（最小管腔面积）。
4.5.2.4. 应具备支架评估功能：系统可自动识别支架（包含金属支架或生物可吸收支架），并可在横断面图像、长轴图像、三维图像中显示。应具有支架评估功能，可自动定量计算支架膨胀指数和支架贴壁指数。
4.5.2.5. 校准功能：系统应具备自动和手动两种校准模式。
4.5.2.6. 应具备PCI前后回拉图像融合对比功能：具备智能化的回撤对比功能，可将选定的两次回撤图像（包括横截面及长轴视图）进行同屏对比，可以评估展示治疗效果。
4.5.2.7. 应具备实现超过100mm OCT回拉成像距离有效分析，方便临床对100mm以上超长病变进行手术策略制定。
4.5.2.8. 应具备实现定量评估斑块性质，包含但不限于以0-1000的数字等方式量化评估斑块性质。
4.5.2.9. 应具备智能钙化评估：系统可自动识别钙化斑块并描绘斑块轮廓，计算钙化角度、厚度、体积。
4.5.2.10. 应具备同屏显示OCT、造影和血流分数功能，可提供整段回拉成像血流分数及当前横断面位置的血流分数数值，无需额外增加费用使用压力导丝/导管及血管扩张药物完成冠脉功能学评估。
4.5.2.11. 应具备可实现搭载智能手术辅助决策系统，回拉成像后，可自动给出关键指标，结合经皮冠状动脉介入治疗相关指南共识给出手术策略，并可一键查询引用文献。
4.5.2.12. 应具备报告无线传输及打印、OCT报告无线传输及打印，便于术者制作OCT检查报告。
4.5.2.13. 应具备匿名功能，可保护患者隐私。
4.5.2.14. 应具备数据输出：系统支持截图功能，支持对横截面图像和图像界面进行截图保存。系统支持数据导出，支持原始数据、DICOM模式和标准模式（视频及图像），可支持导出至USB、磁盘及DVD。
4.5.3. 基本配置要求
4.5.3.1. 医用显示器 2台
4.5.3.2. PIU模块 1个
4.5.3.3. 工控机模块 1个
4.5.3.4. 光引擎模块 1个
4.5.3.5. 冠状动脉OCT定量血流分数计算软件 1套
4.5.3.6. 机身 1台
4.5.3.7. 开关电源 1套
4.5.3.8. 鼠标&键盘 1套
4.5.3.9. 电源线 1条
4.6. 100T图像存储系统
4.6.1. 功能要求
4.6.1.1 具备10Gb iSCSI双控存放功能（双控存储机头）。
4.6.1.2 具备10个16TB 12G SAS 7.2K 3.5in HDD通用硬盘模块（10×16TB 12G SAS 7.2K 3.5in HDD）。
4.6.1.3 具备2个960GB 12G SAS RI SSD通用硬盘模块（2×960GB 12G SAS RI SSD：0.7W）。
4.6.1.4 具备4×10Gb SFP+光模块（4×10Gb SFP+光模块，多模/OM3：0.13W）。
4.6.1.5 提供3年7×24小时现场服务支持。
4.6.1.6 免费上门安装调试。
4.6.2. 质保期
4.6.2.1 主机设备提供原厂整机质量保证期（简称“保期”）：自验收合格之日起≥5年（投标人必须承诺从通过最终验收后开始计算，包含整套设备，含软硬件），其余配套设备≥5年；若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。
4.6.2.2 中标人保证设备是全新、未曾使用过的，生产日期为最近7个月以内的产品。质保期内，中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，所产生的一切费用均包含在合同金额里。

5. 防护用品技术参数
5.1. 铅衣防护服
5.1.1. 内部核心材料：无铅材质，材料分布均匀，正常使用防护不会衰减、产品不易老化。内部核心防护层采用单片0.125mmpb多层组合，具有超轻、超薄、超柔软且韧性好等特点。
5.1.2. 铅当量前部防护≥0.5mmPb，后部和袖子防护≥0.25mmPb。
5.1.3. 外部面料：外部环保抗菌面料，面料绿色环保，手感亲肤易于清洁，防水能力佳，抗血液、碘伏侵入，能够有效阻挡液体渗透至内部造成防护老化；内层面料耐磨、防水、抗汗，防止防护材料内部的材料与人体直接接触；保养维护方便，如有污染使用中性清洁剂轻轻擦拭即可。
5.2. 铅眼镜
5.2.1. 材料描述：X线防护材料为含铅玻璃，具有透光好，无杂质、无气泡。
5.2.2. 护边型，前部、侧部均有防护，铅当量≥正面0.5mmPb、侧面0.5mmPb。
5.2.3. 防护性能：在120KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。
5.3. 铅衣架
5.3.1. 材质：不锈钢材质，坚固耐用。
5.3.2. 脚轮：使用超静音高承重脚轮，并带有刹车装置。
5.3.3. 衣架：带6个不锈钢高承重衣服衣架。
5.4. 铅屏风
5.4.1. 单联尺寸(mm)：≥1900×1000mm、观察窗尺寸：≥260mm×360mm。
5.4.2. 铅当量：铅板≥2mmpb，玻璃≥2mmpb。
5.4.3. 防护材料：X线防护材料为优质铅板。
5.4.4. 边框由优质不锈钢材料制成，面板采用单块的不锈钢板，无拼接，坚固耐用。联与联之间的缝隙采用软帘来进行遮挡。
5.4.5. 4英寸超静音、高承重脚轮，并带有刹车装置，方便移动及固定。
5.4.6. 防护性能：在120KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。
5.5. 防辐射检测仪（放射源报警器）
5.5.1. 辐射类型：X，γ。
5.5.2. 探测器：双GM计数管。
5.5.3. 测量范围：0.01μSv/h～1Sv/h。
5.5.4. 累积剂量：0-1000kSv。
5.5.5. 固有误差：小于±20%。
5.5.6. 能量响应：30keV～4MeV。
5.5.7. 供电方式：4节1.5V电池供电。
5.5.8. 功率：350mW。
5.5.9. 温湿特性：-10℃～+50℃，RH95%(35℃)。
5.5.10. 可任意设置报警阈值，超阈声光报警。
5.5.11. 累积剂量报警阈值可设置、具有关机、换电池累积剂量保存功能、累积剂量可清零。
5.5.12. 管理人员可通过修改刻度因子校准仪器。
5.5.13. 大屏幕显示，带背光。
5.5.14. 过载声光报警。
5.5.15. 显示单位：Sv和Gy可切。
5.6. 铅衣清洗机
5.6.1. 机器外框和结构全部采用耐腐蚀材质。
5.6.2. 外形尺寸：高度1850mm，长度（门宽度）695mm，厚度（宽度）800mm。
5.6.3. 挂件数量：3-9件铅衣。
5.6.4. 加热功率：500W。
5.6.5. 加热方式：烘干采用PTC陶瓷烘干装置。
5.6.6. 消毒方式：臭氧消毒为主。
5.6.7. 有温度、湿度、臭氧浓度显示并可以按要求设置。
5.6.8. 消毒时间：0-120min可调。
5.6.9. 控制系统：采用PLC人机控制器，采用全中文液晶触摸屏操作面板。
5.6.10. 操作方式：可触摸的控制器（一键操作自动和手动自选操作）可选。
5.6.11. 操作界面要有消毒、烘干、净化可独立手动操作按键。
5.6.12. 有臭氧检测控制器（可以调节和设定控制臭氧浓度，防止长时间臭氧浓度太高对铅衣表面损伤）。
5.6.13. 臭氧发生器和加热装置采用单独独立通风系统装置消毒彻底。
5.6.14. 记忆功能：可以查询近二十次消毒记录。
6. 其他要求
6.1 信息系统接口服务
中标人须提供与医院HIS/PACS等信息系统接口相联的相关服务，确保设备影像数据能正常接入医院信息系统，相关费用包含在投标报价中。
6.2 质保要求
6.2.1 主机设备提供原厂整机质量保证期（简称“质保期”）：自验收合格之日起≥5年（投标人必须承诺从通过最终验收后开始计算，包含整套设备，含软硬件），其余配套设备≥5年；若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。
6.2.2 中标人保证设备是全新、未曾使用过的，生产日期为最近7个月以内的产品。质保期内，中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，所产生的一切费用均包含在合同金额里。

二、最低配置要求（每套配置清单包含但不限于）
	编号
	货物名称
	单位
	数量

	2.1  系统配置

	2.1.1
	系统
	套
	1

	2.1.2
	悬吊式机架
	套
	1

	2.1.3
	标准型导管床
	套
	1

	2.1.4
	X线球管
	套
	1

	2.1.5
	≥20英寸动态平板探测器
	套
	1

	2.1.6
	≥100k赫兹X线发生器
	套
	1

	2.1.7
	≥27英寸检查室监视器
	套
	4

	2.1.8
	≥24英寸控制室监视器
	套
	2

	2.1.9
	双向对讲系统
	套
	1

	2.1.10
	程序卡片
	套
	1

	2.1.11
	实时并行工作
	套
	1

	2.1.12
	逐点像素清晰优化
	套
	1

	2.1.13
	触摸屏面板
	套
	1

	2.1.14
	遥控器
	个
	1

	2.1.15
	控制面板
	个
	1

	2.1.16
	用户操作界面系统
	套
	1

	2.1.17
	远程维修服务系统
	套
	1

	2.1.18
	悬吊铅屏风
	个
	1

	2.1.19
	悬吊铅屏风吊架
	个
	1

	2.1.20
	床旁辐射防护
	个
	1

	2.1.21
	桡动脉穿刺用臂托
	个
	1

	2.1.22
	双侧手臂托架
	个
	1

	2.1.23
	头托
	个
	1

	2.2  功能模块

	2.2.1
	2K影像链
	套
	1

	2.2.2
	智慧低剂量控制系统
	套
	1

	2.2.3
	四架位滑轨式监视器吊架
	套
	1

	2.2.4
	组合蒙片
	套
	1

	2.2.5
	智能路图
	套
	1

	2.2.6
	数字减影功能
	套
	1

	2.2.7
	旋转血管造影采集
	套
	1

	2.2.8
	30幅/秒采集扩展
	套
	1

	2.2.9
	冠脉定量分析软件
	套
	1

	2.2.10
	左心室分析软件
	套
	1

	2.2.11
	基本测量
	套
	1

	2.2.12
	检查室手术灯
	套
	1

	2.2.13
	视频隔离连接盒
	套
	1

	2.2.14
	DICOM打印
	套
	1

	2.2.15
	DICOM接口
	套
	1

	2.2.16
	床面旋转功能
	套
	1

	2.3  匹配模块

	2.3.1
	微剂量成像系统
	套
	1

	2.3.2
	零剂量定位
	套
	1

	2.3.3
	三维工作站硬件
	套
	1

	2.3.4
	三维血管重建软件包
	套
	1

	2.3.5
	计算机辅助动脉瘤分析软件包
	套
	1

	2.3.6
	虚拟支架系统/导管头模拟塑形
	套
	1

	2.3.7
	三维路图功能
	套
	1

	2.3.8
	类CT成像功能
	套
	1

	2.3.9
	去金属伪影功能
	套
	1

	2.3.10
	实时介入穿刺导航
	套
	1

	2.4  配套产品

	2.4.1
	铅衣、铅帽、铅围脖、铅眼镜、铅内裤
	套
	6

	2.4.2
	儿童防护用品
	套
	1

	2.4.3
	铅衣架
	个
	3

	2.4.4
	铅屏风
	个
	2

	2.4.5
	防辐射检测仪（放射源报警器）
	台
	2

	2.4.6
	铅衣清洗机
	套
	1

	2.4.7
	高压注射器
	套
	1

	2.4.8
	多参数心电监护仪
	台
	1

	2.4.9
	除颤监护仪
	台
	1

	2.4.10
	临时起搏器
	台
	1

	2.4.11
	≥100T图像处理系统
	套
	1

	2.4.12
	OCT光学干涉诊断层成像系统
	套
	1



三、分项报价要求
投标人需按以下格式提供数字减影血管造影系统的分项报价，且各分项报价不得超过最高限价。
	序号
	设备名称
	单位
	最高限价
（万元）
	投标报价
（万元）
	备注

	1
	数字减影血管造影主系统（含接入his，电缆，铅板等）
	1套
	652.17
	
	

	2
	铅衣、铅帽、铅圈脖、铅眼镜、钻内裤
	6套
	4.8
	
	

	3
	铅衣架
	3套
	0.33
	
	

	4
	铅屏风
	2个
	1.4
	
	

	5
	儿童防护用品
	1套
	0.39
	
	

	6
	防辐射监测仪
	2套
	1.56
	
	

	7
	铅衣烘干消毒柜
	1套
	4.55
	
	

	8
	DSA专用高压注射器
	1套
	9
	
	

	9
	多参数心电监护仪
	1台
	9.8
	
	

	10
	除颤监护仪
	1台
	6万
	
	

	11
	临时起搏器
	1台
	6万
	
	

	12
	OCT光学干涉诊断层成像系统
	1套
	55
	
	

	13
	100T图像存储系统(含接入系统)
	1套
	9
	
	

	合计
	760
	
	




附表2（手术头架(头部固定系统)）
一、参数要求
1.1. 整体：头架采用航空铝镁合金整体板材铣削而成，不生锈。表面经过特殊哑光处理光滑坚硬，具有防腐，防老化。
1.2. 多功能底座：插杆可拆换。端臂间距可调，两根插杆都可以滑动，以接驳各种品牌、型号手术床。底座整体防漏电，确保和手术床绝缘。头架底轴长500mm，插杆调节宽度165-600mm，头架伸展上下升降量850mm+50mm,前后移动量400mm,左右移动量450mm.转摆角≥80°
1.3. 滚珠万向轴：球型阻尼轴连接（便于术中微调）。可360°侧旋转；120°扇形旋转；90°侧卧位固定。内置弹簧卡锁。接口为耐磨的不锈钢螺纹，固定牢固。锁紧手柄单手柄无妨碍设计，操作简单，锁定稳固。90度侧倾口，可迅速满足仰卧、俯卧、侧卧、坐姿等各种体位。
1.4. U形头夹：
1.4.1. 三钉式固定， 3钉按等腰三角形分布，三钉同步对头部加压，用少量的头钉达到最稳固的固定。头夹双弓形流线型设计，应力传导均匀。
1.4.2. ▲双钉锁紧端为双齿面对咬式锁紧结构，双齿面对咬锁紧结构能有效避免滚珠挤压式多次使用后因磨损造成间隙式松动，从而保证手术安全。
1.4.3. ▲双钉钉持采用螺栓式固位，可快速打开或锁紧双钉钉持，螺栓式固位锁紧后无间隙、无晃动。且无需任何工具快速切换成人或儿童钉持。
1.4.4. 单钉双压力刻度显示，精确确定颅骨受压压力,显示数值一目了然
1.4.5. 可配置行星轮式连接器，配带立体定位导航坐标接口。
1.4.6. 左右头顶最小距离65mm；能作360°转动，摆动角≥180°。
1.5. 头钉：成人、儿童，适应不同患者，头钉经热处理其硬度为HRC40-48。
1.6. 头托：马蹄形头托采用硅胶材料，适合于各种大小和形状的头颅，拥有多种头部体位固定功能。

二、最低配置清单
2.1.U形头夹
2.2.多功能底座
2.3.球头万向轴
2.4.头钉
2.5.头托

三、质保期要求：3年。


附表3（开颅动力系统）
一、参数要求（可覆盖）
1.1. 主机
1.1.1. 人机工程设计，≥7寸液晶彩色触摸屏；
1.1.2. BF型电气安全设计和宽电压电源设计；
1.1.3. 大功率动力和高速动力双输出接口；
1.1.4. 微电脑控制平台，恒速闭环驱动控制系统，负载掉速小于5%
1.2. 脚踏开关
1.2.1. 线缆长不小于3m，无级调速，可进行功能切换及注水控制；
1.2.2. IPX8防水等级，防滑、防侧翻。
1.3. 微电机
1.3.1. 可高温高压消毒，转速≥40000r/min；
1.3.2. ▲输出动力强劲稳定， 峰值输出功率≥150W， 输出扭矩≥2.86N·cm
1.3.3. 自动风冷技术，温升小，高速运行不发烫；。
1.4. 颅骨钻手柄
1.4.1. 带手把，轻质合金材料制造，免钥匙接口，表面硬质阳极氧化；
1.4.2. 转速≥1500r/min，可高温高压消毒。
1.5. 颅骨铣手柄
1.5.1. 快速铣刀安装接口，可高温高压消毒；
1.5.2. 配置有可旋转护靴或固定护靴，旋转护靴可 360°自由旋转；
1.5.3. 无级调速，最高输出转速≥ 40000r/min。
1.6. 磨钻手柄
1.6.1. ▲最高转速：≥80000r/min，支持正反磨。
1.7. 颅骨钻头
1.7.1. 机械式钻穿即停功能，确保操作安全；
1.7.2. 钻头规格：ф6mm、ф9mm、ф12mm；
1.8. 铣刀
1.8.1. 直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷；
1.8.2. 铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm；
1.9. 磨钻头
1.9.1. 径向跳动量＜0.01mm，适合精细手术的要求；
1.9.2. 角度可变向0-36°，方向可360°变向

二、最低配置要求：
2.1.  主    机1台
2.2.  脚踏开关1台
2.3.  微电机1件
2.4.  颅骨钻手柄1件
2.5.  颅骨钻头1件
2.6.  颅骨铣手柄1件
2.7.  铣手机护靴2件
2.8.  铣刀2件
2.9.  磨钻手柄  1件
2.10.  磨钻头6件

三、质保期要求：3年。


附表4（微波治疗仪）
一、参数要求
1. 工作频率为2450MHz。 
2. 功率控制设定、数字显示。
2.1. 微波输出功率：0-99W，连续可调。慢进、慢降，步进1W，快进、快降，步进10W。
3.时间控制设定、数字显示。
3.1. 时间设置键用于设置微波理疗机运行的时间0～30分，连续可调。慢进、慢降，步进1分，快进、快降，步进10分。并可循环调节；
4. 显示方式：数码显示；
5. 微波理疗辐照器：圆形≥￠160mm、马鞍形≥360mm×120mm×60mm。
6. 安全性：无用辐射＜10/cm²；外壳辐射<1mW/cm² ；
6.1. 具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能。
6.2. 超温报警，超温再升高，停止微波输出，机器回到开机初始状态。
7. 具有功率调整自适应功能，输出功率稳定，大小不能随电网电压波动。
8. 具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。
9. 适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。适用范围以注册证为准。
10. 主机采用一体化推车机柜。
11. 采用医疗专用JY耐磨脚轮与全自动重力支架。

二、最低配置要求
2.1.微波主机1套
2.2.支臂1根
2.3.输出线1根
2.4.熔断器1个
2.5.电源线1根
2.6.圆形辐射器1个
2.7.旋钮扳手1个

三、质保期要求：3年。


附表5（上下肢主被动康复训练器）
一、参数要求
1. 适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练。
2. 技术参数：
2.1. 床旁型设计，方便移动，可用于卧床患者的康复治疗；
2.2. 电动调节横向及竖向支臂的伸缩，无需操作者手动搬动，方便省力；
2.3. 训练器横向支臂可伸缩：0mm～150mm可调，竖向支臂可伸缩：0mm～300mm可调，可根据需要调节至合适的位置进行训练；
2.4. 电动调节固定脚升降，治疗时，降下固定脚，确保训练过程中设备稳定，不出现滑动；
2.5. 下肢松紧带可调：根据实际情况拉筋或放松松紧带，
2.6. 显示屏：8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；
2.7. ▲不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择；
2.8. ▲具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度10级可调；痉挛缓解速率：痉挛缓解速率在 1～5 档范围内可调；
2.9. ▲设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。
2.10. 训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；
2.11. 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；
2.12. 阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；
2.13. 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；
2.14. 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据。

二、最低配置要求
2.1.主机（含显示屏）1台
2.2.双腿绑带1条
2.3.电源线1条

三、质保期要求：3年。
	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。





采购包3（第三批）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订生效后的30天内完成设备供货。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1期：支付比例60%,货物到货采购人核对设备数量、型号无误后，采购人通知中标人开具发票，采购人收到中标人提供的正规全额发票后，20个工作日内支付合同总价的60%。
2期：支付比例40%，2026年度专项资金到账且货物通过采购人验收合格后，采购人20个工作日内支付合同总价40%（专项资金到账具体以财政部门为准）
【注：（1）中标人提供发票迟延的，采购人有权迟延支付款项。（2）本项目的金额为财政性资金，严格遵守东莞市财政资金支付程序规范。如因执行该程序而使拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行本项目合同规定的义务，也不得以此追究采购人逾期付款的责任。】

如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户

	验收要求
	1期：
（1）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用且一年内开机率在95%以下时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
（2）售后服务承诺：供应商承诺质保期内按采购人要求（包括口头及书面要求）提供售后服务。对采购人的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须提供同质量的设备以供采购人临时使用。
（3）质保期内对故障的报修，如供应商未能做到上述的服务承诺，则采购人可自行维修或委托第三方维修，因此产生的费用由供应商承担，供应商继续承担质保责任至质保期满。
（4）质保期满后的服务承诺：供应商承诺质保期满后按照本条约定对采购人提供维修保养服务。若有零部件出现故障的，由供应商负责更换及维修，只收取材料费，不收取维护费和人工费。如货物出现故障影响正常使用的，采购人可要求供应商在指定期限内完成维修，除零部件更换费用，采购人无须向供应商支付任何费用。如指定期限内货物经维修后设备仍不能正常使用、经有资质第三方机构鉴定为货物本身质量问题的，采购人有权要求供应商承担鉴定费用、并在设备经检测出本身存在质量问题之日期两日内更换货物并无需支付任何款项。
（5）凡设置了权限的设备，必须向采购人提供密码，费用由供应商承担。
（6）供应商应向采购人提供设备质保服务地址、验收负责人和设备报修联系方式

	履约保证金
	不收取。

	其他
	合同条款，投标人实质响应合同各条款。


其他商务需求
	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	
	1
	本采购包组采购设备属于II类、III类医疗设备的，需提供对应产品的医疗器械注册证。
	医疗器械注册证

	
	2
	报价金额应包含货物及所需附件的设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、人工、保险、试运行、培训、验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，售后服务及合同实施过程中的应预见和不可预见等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。
	报价要求

	★
	3
	质保期详见“技术标准与要求”中各设备的具体要求，项目供货完成，验收合格之日起开始提供质保，终身维护，质保期内不得收取任何费用。（设备出厂质保期或供应商承诺的质保期优于本条规定的，从其规定）
	质保期

	
	4
	质保期内货物产生任何质量问题影响正常使用的，采购人可随时向供应商要求换货，经2次换货后仍不能满足采购人使用要求的，采购人有权书面通知解除合同，并要求供应商立即退还已收款项及承担违约责任（包括按本同价款的20%支付违约金和采购人因此发生的全部损失）。
	质保承诺

	★
	5
	中标人提供的设备到货日期与出厂日期间隔：国产设备≤6个月。（须作响应或单独承诺加盖中标人公章，格式自拟）
	设备要求

	
	6
	除交易设备，中标人还须向采购人提供货物的出厂合格证书、厂家三证、出厂检测报告（如有）、厂家装箱清单，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅；使用说明、操作手册、保修手册、随机附件、承诺书及其他相关资料等交付给采购人，适用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
	交货要求

	
	7
	1.中标人所供设备应为制造商全新原装出厂，包装箱号与设备出厂批号一致。
2.中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
	包装要求

	
	8
	1.送货上门、安装、调试、培训，并试运行。
2.安装调试：由中标人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成中标货的安装、调试，并与采购人完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。
3.培训：
3.1现场培训：中标人在设备的安装、调试完毕后即安排进行现场培训，直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术。
3.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训采购人3名以上技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
3.3培训方式：技术培训、操作培训。
3.4培训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。
	售后服务及技术支持

	★
	9
	（1）本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口（包括但不限于HL7网络协议、HIS接口），端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，提供所投仪器的数字接口及相应的文档，并确保可以接入医院信息系统；仪器安装时，需包括对采购人相关系统的对接，且系统对接时产生的费用均由中标人支付，采购人不再支付任何费用。提供中文技术文档、技术支持。本条要求作为项目验收的条件之一。医院内设备的对接时间以采购人通知为准。
（2）中标人须按规范完成安装工作，主要是要保证设备能与采购人原有网线、电线、气体管道连通使用。设备费用包含设备要连通、连接采购人原有网线、电线、气体管道的中间费用，上述费用由中标人承担，采购人不再额外支付任何费用。
	信息接口要求

	
	10
	1.投标人须对产品性能及产品临床使用情况响应与承诺，对产品性能及产品临床使用情况做详细说明。
2.投标人须对项目实施方案响应与承诺，对项目实施方案做详细说明。提供的项目实施方案应包括但不限于提供设备运输、安装、调试、验收、进度计划、项目实施流程和细则等方面。
3.投标人须对质保期保证、维护保养方案及技术人员培训方案响应与承诺，对质保期保证、维护保养方案及技术人员培训方案做详细说明。提供对本项目作出的质保期保证承诺，以及提供的维护保养方案(包括但不仅限于维护保养方式、方法等内容)及技术人员培训方案(包括但不仅限于培训目标、培训方式、培训内容、培训流程等内容)等方面。
4.投标人须对售后服务方案响应与承诺，对售后服务方案做详细说明。提供的售后服务方案包括但不仅限于售后服务计划、售后服务人员配置、售后保障措施、应急预案等内容。
	其他要求

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。




2.技术标准与要求
	序号
	核心产品要求
（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	体外循环设备
	血液透析用制水设备
	台
	1
	355000
	355000.00
	工业
	详见附表一

	2
	
	体外循环设备
	血液透析机（单泵）
	台
	20
	151000
	3020000.00
	工业
	详见附表二

	3
	
	体外循环设备
	血液透析机（双泵）
	台
	6
	208000
	1248000.00
	工业
	详见附表三

	4
	
	消毒灭菌设备及器具
	床单位消毒机
	台
	8
	6800
	54400.00
	工业
	详见附表四

	5
	
	病房护理及医院设备
	输液泵
	台
	8
	4252
	34016
	工业
	详见附表五

	6
	
	病房护理及医院设备
	双通道注射泵
	台
	10
	4350
	43500.00
	工业
	详见附表六

	7
	
	医用电子生理参数检测仪器设备
	心电监护仪
	台
	16
	11891
	190256
	工业
	详见附表七

	8
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	智慧化VTE（静脉血栓栓塞症）防控系统+空气波压力治疗系统
	台
	1
	642000
	642000.00
	工业
	详见附表八

	9
	
	急救和生命支持设备
	麻醉深度监护仪
	台
	1
	210000
	210000
	工业
	详见附表九



附表1（血液透析用制水设备）
一、参数要求
1. 产水量
1.1. 产水量：≥1800 L/h（25℃）；
1.2. 产水水质：符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准；
1.3. 水质检验：细菌总数≤2CFU/mL，内毒素≤0.03EU/ml（提供相关证明材料）。
2. 设备配置
2.1. 全自动智能一体变频源水供水系统一套；
2.2. 全自动砂滤罐一套；
2.3. 全自动活性炭罐一套；
2.4. 全自动软化器一套；
2.5. 软水平衡装置应为筒体锥底设计，采用镜面不锈钢材质；
2.6. ▲采用超导直流、无死腔对接式膜壳，真正实现密闭大循环、无死腔；
2.7. 微电脑控制器及人机触控界面，采用7寸彩色触摸屏；
2.8. 双级反渗透主机一套；
2.9. 反渗透装置触水管件均采用不锈钢316L材质；
2.10. ▲热消毒系统一套，后级管路采用不锈钢材质；
3.设备性能要求
3.1. 智能排废功能：设备依据纯水电导率的高低，实现一、二级反渗水过滤系统废水的排放，真正达到节水的目的，保证透析水的质量。
3.2. 具有休息功能，自动用高纯度反渗水对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，彻底抑制细菌/内毒素滋生。
3.3. 系统应具有缺相、短路、接地、电机过流、过载等保护功能。
3.4. 设备系统要求应具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能。
3.5. 全自动控制功能，应根据设定时间机器自动启停和间隔运行，可根据用水时间进行自由设置。
3.6. 控制系统面板上应配以流程图形式及指示灯，实时跟踪显示系统的运行状态，使工作人员对系统的运行了如指掌。
3.7. 设备可同时监测源水、一级产水、二级产水的电导率测量值。
3.8. 应具备故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警信息记录并存储，方便操作人员查询。
3.9. 控制系统应具备自动/手动控制系统，可一键转换，可以在无需变更任何设置的条件下，一键启动紧急制水功能；
3.10. 设备应具有完善的低压保护功能：系统设置了源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。
3.11. 设备应具有全自动程控消毒功能，在该模式下，可对系统RO膜、主机管路及后级管路全流程进行消毒、循环、浸泡、清洗，直到水质值符合标准，使被污染后的反渗膜及管路迅速恢复性能，降低使用者劳动强度。
3.12. 设备的双级系统中任一级均可单独工作，如其中任何一级系统出现故障，另一级也可继续正常工作。
3.13. 具备监测夜间双重（透析大厅及水处理间）漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保证。
3.14. ▲ 水机使用年限不得少于12年。

二、最低配置要求
2.1 全自动智能一体变频源水供水系统 1套
2.2 全自动砂滤罐 1套
2.3 全自动活性炭罐 1套
2.4 全自动软化器 1套
2.5 双级反渗透主机 1套
2.6 保安过滤器 2套
2.7 精密过滤器 2套
2.8 智能电控部分 1套
2.9 主机机架 1台
2.10 主机电控箱 1台
2.11 主机安装材料 1批
2.12 供水管路 1批
2.13 热消毒系统 1套

三、质保期要求：5年。


附表2（血液透析机（单泵））
一、参数要求
1.1. 系统功能要求
1.1.1. 带有≥10英寸彩色显示屏。
1.1.2. 标配碳酸氢钠干粉(支架)与A、B液吸管，A、B液吸管可以整合消毒。
1.1.3. ▲采用双容量平衡腔超滤控制系统，腔体的容量≤60ml，控制系统准确可靠。（提供注册证，或彩页，或说明书，或技术白皮书等佐证）
1.1.4. ▲平衡腔需有周期性的压力保持测试，每小时测试 3-5 次，保证超滤的精准和治疗的安全。（提供注册证，或彩页，或说明书，或技术白皮书等佐证）
1.1.5.血泵管内直径2 – 10 mm，可调。
1.1.6.▲消毒方式采用化学消毒和热消毒。消毒脱钙一体化设计，热消毒时间≤40 分钟。（提供注册证，或彩页，或说明书，或技术白皮书等佐证）
1.1.7.空气检测器：超声传导检测，静脉夹中另有光学检测器，双重监测，确保安全。
1.1.8.透析液流量：0，100-800ml/min，透析液流量误差≤±1%；多档手动或自动可调。
1.1.9.▲标配透析液滤过器，并配备同品牌透析液过滤器且兼容第三方品牌。（提供注册证，或彩页，或说明书，或技术白皮书等佐证）
1.1.10.▲透析液配制为容积式连续配制方式(非电导式反馈)，能使用多种不同透析液配方。（提供注册证，或彩页，或说明书，或技术白皮书等佐证）
1.1.11.治疗过程中，除了显示泵速，还要有能显示有效血流量的界面，便于医护人员评估患者内瘘状况。
1.1.12.标配网络端口，方便与信息化系统连接。
1.1.13.透析结束后的柠檬酸消毒液用量每次≤80ml。
1.1.14.配置KT/V组件。
1.1.15.配置血压计监测组件。
1.1.16.配置温控监测组件。
1.1.17.配置容量监测组件。
1.2. 主要技术参数
1.2.1.进水和排水管采用不透光管子。
1.2.2.血泵速度：15ml/min～500ml/min，启动血泵时，血泵速率＞100 ml/min 会自动重置为100 ml/min。
1.2.3.透析液温度35℃～39℃，并可随时调整，精度±0.5℃；钠浓度范围125mmol/L～150mmol/L可调，碳酸氢盐浓度±8 mmol/l 范围内进行调。
1.2.4.超滤目标：10ml～9,990ml可调；以10ml为增量可调，超滤范围0～4000ml/h。
1.2.5.静脉压监测：在-60mmHg～520mmHg范围内，精度±10mmHg，分辨率20mmHg。关闭静脉管路夹，血泵输送速率降为≤100 ml/ 分钟。
1.2.6.动脉压监测：在-300mmHg～280mmHg范围内，精度±10mmHg，分辨率20mmHg。
1.2.7.跨膜压监测：在-60mmHg～520mmHg范围内，分辨率20mmHg。
1.2.8.悬挂输液、补液等容器的输液杆限重≥5kg
1.2.9.进水压：1.5bar～6.0bar；
1.2.10.血压监测范围：
1.2.10.1. 收缩压：30mmHg～280mmHg
1.2.10.2. 舒张压：10mmHg～240 mmHg
1.2.10.3. 平均动脉压：20mmHg～255mmHg。

二、最低配置要求
2.1 高分辨率彩屏 1
2.2 血泵 1
2.3 肝素泵 1
2.4 静脉壶支架及阻流夹 1
2.5 透析器夹子 1
2.6 进水/出水管 1
2.7 消毒液吸管 1
2.8 消毒液支架 1
2.9 输液支架 1
2.10 超净滤器支架 1
2.11 干粉桶支架 1
2.12 操作手册 1
2.13 备用电池 1
2.14 血压监测 1
2.15 血温监测 1
2.16 血容量监测 1
2.17 在线清除率监测 1

三、质保期要求：5年。


附表3（血液透析机（双泵））
一、参数要求
1.1. 系统功能要求
1.1.1．可旋转的彩色液晶显示屏。
1.1.2．消毒方式采用化学消毒、热消毒。消毒脱钙一体化设计，热消毒时间小于40分钟，短时消毒时间不超过20分钟。
1.1.3．透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护，透析液压力范围-420～+420 mmHg。
1.1.4．标配碳酸氢钠干粉(支架)与A、B液吸管，A、B液吸管能整合消毒。
1.1.5．配备紧急按钮，功能要求包括：可自动终止超滤，自动测血压，自动追加置换液，自动减少有效血流量到≤100ml/min。
1.1.6．▲标配透析液滤过器，并配备同品牌透析液过滤器且兼容第三方品牌。（提供注册证，彩页，说明书，技术白皮书等佐证）。
1.1.7.自动的管路扭结和凝血报警；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口连接正确无泄漏。
1.1.8.可根据实际的血流量，自动设定并根据跨膜压的变化调整置换液速率。
1.1.9.准备结束和回血时，透析液流量自动调整到100ml/min，节约透析液。
1.1.10.自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。
1.1.11．≥3个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。
1.1.12．▲透析液配制为容积式连续配制方式（非电导式反馈），能使用多种不同透析液配方。（提供注册证，彩页，说明书，技术白皮书等佐证）。
1.1.13.配置血压监测组件。
1.1.14.配置KT/V组件。
1.1.15.配置容量监测组件。
1.1.16.配置温控监测组件。
1.2. 主要技术参数
1.2.1．超滤速率为0～4000ml/h 连续可调，精度±1%；可实现零超滤。
1.2.2．透析液流量0--1000ml/min，调整梯度100 ml/min，透析液压力范围-750～+750 mmHg，透析液流量误差≤±1%。
1.2.3．血泵：血泵速度：30～600ml/min（8/12mm），血泵压力范围0 ～ 1000 mmHg。
1.2.4．肝素泵0.5-10ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间。
1.2.5．静脉压力监测范围 -100mmHg～+500mmHg，精确度±7mmHg，分辨度5mmHg±1mmHg。
1.2.6．动脉压力监测范围 -300mmHg～+300Hg， 精确度±7mmHg，分辨度5mmHg±1mmHg。
1.2.7．跨膜压监测范围-100～+400mmHg，精确度≤10mmHg
1.2.8.置换液生成系统：联机式自产置换液，置换量为1.5—36升/小时（25-600ml/min），精度为10%。
1.2.9.▲该设备单次治疗时间可大于20小时（提供注册证，或彩页，或说明书，或技术白皮书等佐证）。
1.2.10.血压监测，收缩压范围：30～280mmhg，舒张压显示范围：10～240mmhg，平均动脉压：20～255mmhg。

二、最低配置要求
2.1 彩屏 1个 
2.2 血泵 1个 
2.3 置换液泵 1个 
2.4 肝素泵 1个 
2.5 支架杆 1个 
2.6 消毒液吸管 1个 
2.7 警示灯 1个 
2.8 透析器夹 1个 
2.9 供排水管 1个 
2.10 挂钩 1个 
2.11 透析液安全过滤器 2个 
2.12 滤器盖子 2个 
2.13 后备电池 1个 
2.14 使用说明书 1本 
2.15 血压计袖套 1套 
2.16 KT/V组件 1套 
2.17 容量监测组件 1套 
2.18 温控监测组件 1套 

三、质保期要求：5年。


附表4（床单位消毒机）
一、参数要求
1. 采用抽真空方式（密封消毒方式），高浓度的臭氧完全渗透到床单位（包括棉被、床垫、枕芯等床上用品）最深层次，保证消毒彻底并全面防止臭氧泄漏而污染环境，同时真正做到不影响医护人员及同室病人；可将消毒后残存的臭氧解析掉，不污染环境，并提高病床的使用率；
2. O3浓度≥800mg/m3 ；臭氧最低发生量2g/h；
3. 机器设置一键式工作系统。
4. 内置两套独立的操作及工作系统，可同时对两套床单位进行消毒；
5. 抽屉尺寸：长33cm×27cm×14cm；能完全放下消毒罩消毒袋；
6. 臭氧作用还原时间>30 mim；
7. 臭氧解析时间≤10 mim；
8.1. 大肠杆菌然菌杀灭率为＞3.00.
8.2. 金黄色葡萄球菌杀灭率为＞3.00.
8.3. 白色念珠菌杀灭率为＞3.00.
8.4. 铜绿假单胞菌杀灭率为＞3.00.
9. 工作电压220V50Hz；
10. 额定功率150W。

二、最低配置要求：
2.1  床单位臭氧消毒器主机     1台
2.2  连接气管和输出气嘴     2个（1.5m气管2条）
2.3  消毒密封袋             10个
2.4  消毒床罩                 10个
2.5  使用说明书            1本
2.6  产品质量合格证            1份
2.7  保修卡                     1份
2.8  电源线                 1条
2.9  扎口带                   2个

三、质保期要求：5年。


附表5（输液泵）
一、参数要求
1. 产品使用期限≥10年，需提供证明材料
2. ▲支持输血功能，并提供证明文件
3. ▲可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件
4. 输液精度≤±5%
5. ▲速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h
6. 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml
7. 快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；
8. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
9. 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称
10. 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式
11. 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
12. 全中文软件操作界面
13. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
14. 支持药物库，可储存5000种药物信息
15. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息
16. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
17. 压力报警阈值至少15档可调
18. 压力报警阈值最低可设置50mmHg
19. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
20. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
21. 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
22. 信息储存：可存储5000条的历史记录
23. 电池工作时间≥5小时@25ml/h
24. ▲防异物及进液等级IP44
25. ▲整机重量不超过1.5kg
27. 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明

二、最低配置要求
2.1  输液泵主机 1 台
2.2  紧固夹 1 个
2.3  电源线 1 根
2.4  说明书 1 本
2.5  合格证 1 份
2.6  专用台车 1台

三、质保期要求：5年。


附表6（双通道注射泵）
一、参数要求
1. ▲双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。
2. ▲注射精度≤±1.8%
3. ▲速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h
4. 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml
5. 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
6. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
7. 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8. 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推
9. 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称
10. 种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；
11. ▲不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
12. 全中文软件操作界面
13. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
14. 支持药物库，可储存5000种药物信息
15. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
16. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息
17. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
18. 压力报警阈值至少15档可调
19. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
20. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
21. 信息储存：可存储5000条的历史记录
22. 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
23. 防异物及进液等级IP44
24. ▲整机重量不超过2.8kg
25. 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

二、最低配置要求：
2.1  注射泵主机 1 台
2.2  紧固夹 1 个
2.3  专用台车
2.4  电源线 1 根
2.5  说明书 1 本
2.6  合格证 1 份

三、质保期要求：5年。


附表7（心电监护仪）
一、参数要求
1. 监护仪外形结构：
1.1 便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者
1.2 ▲≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示
1.3 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰
2. 监测参数：
2.1. 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温
2.2. 采用ECG多导同步分析技术，保证心电监护的优异性
2.3. 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择
2.4. 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护
2.5. 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。
2.6. ▲血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况
2.7. 采用抗干扰和弱灌注血氧技术保证血氧监护的优异性
2.8. 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式
2.9. 成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg
2.10. 小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg
2.11. 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg
2.12. ▲提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
3. 系统功能：
3.1. 支持中/英文输入
3.2. 具有三级声光报警，参数报警级别可调
3.3. 具备报警集中设置功能
3.4. 具备血液动力学、药物计算功能
3.5. 支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能
3.6. 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式
3.7. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面
3.8. 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护
3.9. 标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时
3.10. 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求
3.11. ▲主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。
3.12. ▲监护仪支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息（提供该界面的屏幕截图）。

二、最低配置要求
2.1  病人监护仪主机 1台
2.2  心电附件包 1套
2.3  血氧附件包 1套
2.4  无创血压附件包 1套
2.5  合格证说明书 1套

三、质保期要求：5年。


附表8（智慧化VTE（静脉血栓栓塞症）防控系统+空气波压力治疗系统）
一、参数要求
1. 空气波压力治疗系统技术参数
1.1. 设备工作压力值范围0-280mmHg
1.2. ▲操作及配置：≥7英寸彩色液晶全触摸屏操作，配备线控开关可紧急停止，避免对病人意外伤害（需提供说明书或检验报告证明）
1.3. 设备开始治疗后应具有自动锁屏功能，防止治疗过程中非专业人士误操作，同时可设置锁屏开启或关闭，开启后，自动息屏时间范围1-60min。
1.4. 主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志以及实时观测回盈时长的变化
1.5. ▲可选配气囊种类≥20种，含腿部十二腔气囊、腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、背部四腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右足气囊，可选重复使用和单人次使用供临床选择。（提供注册备案凭证证明）
1.6. ▲气囊种类自动识别支持：气囊插入后设备实时快速的识别气囊腔数种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗（需提供说明书或检验报告证明）
1.7. ▲治疗方案：≥30种，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案（需提供说明书或检验报告证明）
1.8. 保压时间0-15s可调
1.9. 间隔时间0s-99s可调
1.10. 设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节
1.11. 设备充气速度1-7级可调
1.12. 治疗时间1min-99h可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示
1.13. 设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg
1.14. ▲噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB（需提供说明书或检验报告证明）
1.15. 支持无线扩展功能，并且设备具有患者VTE等级风险查看界面，连接工作站后，可查看当前治疗患者VTE风险等级（需提供说明书或检验报告证明）
1.16. 工作站资质：选配物理设备工作站，工作站具备单独的医疗器械注册证
1.17. 主机使用年限：≥10年
1.18. 主机重量：净重4.34Kg±0.25Kg，方便临床在病房移动。
1.19. 仪器具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示
1.20. 支持蓝牙连接以及在线升级功能
1.21. 支持双核稳压功能，不同腔道能保持不同压力
1.22. 支持屏幕可180°旋转
2. 智慧化VTE（静脉血栓栓塞症）防控系统参数
2.1. VTE 风险评估 
2.1.1 ▲可通过 VTE 系统实现医嘱卡控或病历卡控功能，以确保 VTE 评估率和预防实施率等质控数据的提升，无需第三方系统开发改造。可在 VTE 系统后台高级设置中内实现医嘱卡控或病历卡控功能的相关自定义配置功能，后台配置至少包含卡控场景、卡控对象、卡控时机、VTE 医嘱识别等四个内容。 
2.1.2 病人入院后针对内、外科分别强制卡控和弹窗提醒方式，护理人员在规定时间内和规定节点对患者进行 VTE 风险评估；评估后系统自动推送评估结果至医生端进行确认；在关键评分节点（至少包含入院评分、术前评分、术后评分、病情变化后、出院评分、转科后、周期评分）通过卡控提醒评估者（医生或护士）进行评估或评估结果确认，评估人显示在表单上（可支持 CA 签名）。 
2.1.3 支持自定义周期性复评规则，可根据患者内科、外科、专科 VTE 风险低/中/高危不同等级设置不同的复评周期，满足医院对长期住院患者周期复评的要求。 
2.1.4 系统可通过一种或多种识别策略判断病人的评分节点，包括医嘱、病人基础数据（如入院时间、转科时间、出院时间）诊断、病历信息、手术预约情况；评分节点的分配和识别策略支持不同科室、病区的自定义配置；可配置产科专科患者的评估节点，满足临床不同科室的评估需求。 
2.1.5 ▲支持合并评估节点配置功能，可根据医院要求设置节点合并规则，若在设定时限（可按小时时间设置）内系统识别患者处于多评分节点，可按照合并规则合并评估提醒，临床无需重复评估；支持不同科室/病区设置不同合并评估规则；同时不影响全院质控结果。
2.1.6 ▲可自定义设置评估弹窗提醒时间，1-60min 可调，满足各科室不同用户对弹窗间隔时间的要求。 
2.1.7 评估流程管理：软件评估流程匹配临床业务流程，可选择设置不少于 4种流程，至少包括：护士评估--护士确认，护士评估--医生确认，医生评估--医生确认、医生评估--护士确认。 
2.1.8 量表管理字典：可根据医院需求对以下量表内容进行自由维护和更改，主要有：量表及预防措施使用科室/病区、各量表危险因素选项、分值、判定标准、处理措施建议、系统处理措施建议等内容； 
2.1.9 支持分科室风险评估流程方案化管理，可自定义不同科室的风险评估方案流程，如内科手术患者评估方案（Caprini 评分→手术患者出血评分→机械预防禁忌评分→临床可能性评分）、肿瘤科非手术患者评估方案（肿瘤专科量表评分→非手术患者出血评分→机械预防禁忌评分→临床可能性评分）、外科手术患者评估方案等。 
2.1.10 系统对《医院内静脉血栓栓塞症防治质量评价与管理建议（2022 版）》要求的免评估人群可进行自动识别，该人群未做 VTE 评分的不计入 VTE 风险评估率、预防实施率；界面可自动识别标记免评估人群，且支持手动标记、修改免评估人群。统计数据支持查看免评估患者列表，支持免评估患者列表导出，便于追溯管理。 
2.1.11 VTE 中高危患者 24 小时内未下对应预防医嘱，将进行卡控或提醒。
2.1.12 ▲支持查看评估量表修改记录，包括修改类型、修改详情、修改人、修改时间等信息；支持在软件评估弹窗提醒界面上查看患者基础信息、评估节点、评估提醒时间及评估原因等，至少 2 个评估量表修改记录的查看入口，方便医护操作无需频繁切换界面。 
2.1.13 量表智能辅助评分：系统通过识别患者评估时机后进入患者量表评估界面，通过自动抓取检索手术、医嘱、诊断、检验检查等医疗数据，结合 VTE 评估模型通过采用 KNN 算法，系统自动识别患者的风险因素进行 AI 评分，同时通过表格的形式呈现各量表各项 AI 和人工评分的对比；系统需人工复核后手动点击保存\确认评分才可完成一次评估，保证医护人员对每个患者每次评分时机的评分都是严禁准确的。 
2.1.14 系统支持对已删除的评分记录进行查看功能，并支持恢复已删除的评估记录。 
2.1.15 系统内置多种量表，涵盖内、外、专科各科室的风险评估范围；支持不同科室/病区调整使用不同量表；至少有：Caprini/Padua/产科专科量表/Khrona/出血风险评分/机械预防禁忌评估/DVT/PE 临床可能性评分等。
2.2 VTE 质控管理
2.2.1 支持实时监控在院患者的评估指标，至少包括 VTE 风险评估率、中高危患者比率、医生确认率、低危患者比率、高危患者比率、中危患者比率、医生确认率、出血风险评估率、不同种类预防率、中高危患者联合预防率、评估时间达标率等，并支持自定义显示模块。 
2.2.2 具备实时监控指标正反选导出功能：一键导出实时在院患者未做 VTE 风险评估列表；一键导出实时在院评估未确认患者及医生列表，实时监控数据可按日期查看，可回溯查看指定日期的实时监控数据，可查看总数据及各科室、病区数据， 便于掌握在院患者的评估和预防的实施情况和趋势。 
2.2.3 可统计各类质控数据统计模块，并且支持根据医院实际情况自定义显示模块以及各项质控数据。 
2.2.4 可统计检查类指标质控数据，至少包含：实施 D-二聚体检测比率、实施静脉超声检查比率、24 小时凝血监测比率、心脏标志物检测比率、床旁心电图检查比率、床旁超声检查比率、CTPA 检查比率、V/Q 显像检查比率、肺动脉造影检查比率、确诊 VTE 的下肢静脉超声检查比率。 
2.2.5 可统计治疗类指标质控数据，至少包含：开展溶栓治疗实施率、介入治疗实施率、手术治疗实施率。 
2.2.6 可统计结局性指标质控数据，至少包含：VTE 发生率、相关性 VTE 发生率、 肺栓塞发生率、相关性 PE 发生率。 
2.2.7 可一键统计《2022 版三级医院评审标准》《全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目-三级医院中心建设标准及评分细则》（2021 年版）中所要求的 VTE 相关数据，可查看和导出数据报表。 
2.2.8 质控数据支持分院区、科室、病区、时间维度（年度、季度、月度、周、日）条件查询数据，支持表格、柱状图、曲线图的形式查看，支持图表下载导出。 
2.2.9 支持查看和导出各项质控统计指标的相关患者详细数据，质控指标界需展示相关患者包括：所有住院患者、免评估患者、列入分母患者、列入分子患者、未列入分子患者，患者信息需包括住院号、姓名、年龄、入院时间、出院时间、主管医生、评估情况、预防情况、免评估描述、入院诊断、院内诊断、出院诊断、预防措施实施情况、基础预防医嘱、药物预防医嘱、机械预防医嘱、手术等信息。 
2.2.10 可统计各评分节点的评估率和预防实施率，节点包含：入院后 24h、术前24h、术后 24h、转科后 24h、病情变化后、出院前 24h。 
2.3. VTE 评审 
2.3.1. VTE 系统内置 VTE 培训相关课件，也支持用户上传、查看、下载 VTE 临床指南、VTE 评审、VTE 培训相关文件。 
2.4. 科室管理 
2.4.1. 用户权限配置字典：支持不同权限管理，至少须具备医生、护士、科主任/护士长、护理联络员、医生联络员、信息科管理员、管理端(分为护理部、医务科,包含统计查看临床科室或病区评估情况)八级权限管理，且须区分科室、病区。各科室病区对应的科主任护士长角色用户，方便对本科室用户进行调整，对 VTE 工作进行管理指导；支持后台自定义分配各用户权限，可分配不同用户角色不同的系统功能权限，可按一级功能模块维度、各级功能菜单的维度来分配权限。 
2.4.2. 科室用户导入功能：支持 HIS 用户同步功能、支持批量用户导入及导出功能， 
2.4.3. 支持设置医疗组，可同步 HIS 医疗组信息（第三方系统接口支持的情况下） 
医疗组内值班医生共享患者信息，并可对医疗组内患者评估管理，可按医疗组的维度做质控统计； 
2.4.4. ▲软件支持自定义科室病区权限申请，除系统导入外，医护支持申请院内相关性科室病区用户权限，相关性科室病区护士长主任可查看申请列表进行权限申请审核，并支持一键通过 
2.4.5. 系统内置基础预防、机械预防、药物预防、诊断建议，支持医护人员勾选预防措施建议，可一键复制评估结果和预防措施，便于医护人员书写；同时配套负责接入医院 HIS 信息系统和护理文书系统的前提下，有插入引用的渠道将 VTE 风险评估、出血风险、预防措施等相关信息一键插入在 HIS 系统中的病程和护理文书的护理评估记录中。 
2.4.6. 支持评分结果预览、打印、导出 PDF 文件，用于患者出院后病历归档（支持 CA 签名显示）；支持至少三种打印方式：评分量表详情打印、评分结果打印、周期合并打印，支持自定义打印模板。评估量表详情打印：打印各评分节点的量表详情和结果；评估结果打印：患者在院所有评估结果汇总打印；周期合并打印：支持同一量表多次评分结果及详情汇总在同一表单中打印，可选择 1-7 天的评分记录。 
2.5. 病人管理 
2.5.1. 患者可分类查看新入患者、在院患者、主管患者、出院患者，支持患者列表形式查看，也支持患者床位卡形式查看。 
2.5.2. 系统可通过颜色和图标对不同人群做标记，明显区分重点人群，标记人群至少包含：VTE 风险低、中、高患者、免评估患者等。 
2.5.3. 支持患者信息 360°查看：支持从扫描记录、转科记录、医嘱、护嘱、评估提醒情况、患者事件日志等多维度对患者住院期间评估及预防情况进行 360°核查，可对免评患者判断标准、评估确认完成时间、患者提醒状况监控进行管理，保证数据准确性 
2.5.4. 配套负责接入医院 HIS 信息系统和护理文书系统的前提下，医生护士在VTE 系统内进行相应评估后，VTE 风险评估结果和出血风险评估结果信息回传至 HIS系统和护理文书系统患者界面，支持通过颜色和图标的方式显示评估结果 
2.6. 系统集成 
2.6.1. 系统支持 C/S 架构，也支持 B/S 架构，满足医院不同场景使用需要 
2.6.2. 可拓展 VTE 机械预防设备管理工作站功能，实现病人从入院到预防的数据化管理功能。具有对预防过程实时监控与数据记录，以及异常及时报警的功能。 
2.6.3. 可拓展的空气波压力循环治疗仪（VTE 机械预防设备），便于支持机械预防的全流程云端数据化管理。 
2.6.4. 具有静脉血栓（VTE）防控系统相关软件著作权登记证书。 
2.6.5. 高度可配置化数据集成：可通过 OGG 技术完成各类异构数据库的实时复制，建立免接口的数据集成方案；通过大数据 ETL 技术将分散、凌乱、规则不一的 数据整合到一起，进行数据仓库的组织建设，支撑 VTE、数据分析与挖掘、临床决策支持等上游产品，广泛支持视图、存储过程、webservice、HL7、MQ 等全部通用协议接口。 
2.6.6. 支持 CA 签名对接,嵌入 HIS 或护理文书，自动登陆，自动跳转调用 VTE评估系统评分及确认界面。  
2.7. 随访功能 
2.7.1. VTE 系统自动根据患者的 VTE 风险状态、VTE 确诊状态和出院时间生成随访任务。可针对 VTE 不同风险人群设置不同随访周期（如出院后 2 周、1 个月、3 个月），可接受随访任务通知及弹窗提醒 
2.7.2. 可按科室、病区维度、所属医生、VTE 评分等级等条件查找患者，并支持患者数据导出 
2.7.3. 支持自定义随访表单内容，支持随访表单打印，随访登记页面，可展示患者基础信息、出院医嘱等信息，快速掌握患者情况。 
2.7.4. 可设置随访延期填报天数、随访提醒提前几天提醒，根据医院实际随访情况灵活处理。 
2.7.5. 可快捷登记患者随访执行情况、执行时间、执行详情，支持随访记录可查询，可追溯。 
3. 协助申报“全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目”优秀单位。

二、最低配置要求：
2.1 空气波压力治疗系统主机 13 台
2.2 电源线 13 根
2.3 说明书 13 本
2.4 连接管路 13 根
2.5 肢体压力套 13套
2.6 VTE评估软件 1 套
2.7 含接入医院his费用

三、质保期要求：5年。


附表9（麻醉深度监护仪）
一、参数要求
1.1. 整机要求
1.1.1. 设备可提供麻醉深度指数、爆发抑制比、肌电信号等临床麻醉专业数据；
1.1.2. 具备声光报警功能，报警参数上下限可调；
1.1.3. ▲具有适合临床使用的智能调节手术全局趋势图；在同一个坐标系可实时显示麻醉深度指数、爆发抑制比、肌松指数、信号指数的波形趋势描记图，趋势图的分辨率，1s,5s, 10s、15s、30s，1分、2分、4分、8分自动或手动缩放调整，满足不同科室及不同时长手术，保证全屏显示整个手术过程；（提供实物界面图证明）
1.1.4. ▲具有独立广域网络通信功能，支持远程监护、诊断和软件升级，并支持有线、无线模式与同品牌中央监护系统联网；（提供同品牌中央系统注册证证明）
1.1.5. ≥15英寸以上宽视角、彩色液晶显示屏，具有数控音量与亮度调节功能，可同屏显示多道波形；
1.1.6. 配备遥控器控制；
1.1.7. ▲设备具有滴定表、药物计算、血液动力学计算、肾功能计算及计时器等辅助功能；（提供实物界面图片以证明）
1.1.8. 具有USB数据导出及网络接口，可接入医院手麻系统；（提供设备USB端口数据下载功能实拍图片证明）
1.1.9. 具有抗电刀干扰能力强的特点，不受电刀等强信号干扰；（提供证明材料）
1.1.10. 不需要专用脑电传感器，使用国产普通一次性心电电极片；（提供实拍临床照片）
1.1.11. 具有事件记录功能，可快速方便记录清醒、诱导、维持、注射、手术、插管、拔管等临床事件，并显示在实时趋势图上；
1.1.12. 设备具有待机功能；
1.1.13. 设备具有波形及趋势图冻结功能；（提供实物界面图片以证明）
1.1.14. 设备具有III类注册证；
1.2. 技术参数
1.2.1. 脑电电位可调范围 ：-180~+180μV；  
1.2.2. 输入阻抗： ＞50兆欧姆；
1.2.3. 采样率：≧2000次/秒； 
1.2.4. 麻醉深度指数范围：等于或广于 1～100、滤波6～42Hz，每秒更新；麻醉深度指数精度：±2；分辨率：1
1.2.5. 肌电信号指数范围：等于或广于1～100、滤波75～85Hz，每秒更新； 
1.2.6. 脑电爆发抑制比范围：等于或广于1～100%，每秒更新；
1.2.7. 信号质量指数范围：0-100%,每秒更新；
1.2.8. 电极片阻抗显示范围：0-10KΩ，测量电流为0.01μА。

二、最低配置要求
2.1  脑电麻醉深度监测仪主机    1台；
2.2  脑电电缆线   1条；
2.3  蓝点电极片     1包（25片/包）；
2.4  皮肤处理砂片    1包（32人次/包）；
2.5  电源线      1条；
2.6  地线        1条；
2.7  防尘罩       1个；
2.8  附件袋       1个；
2.9  遥控器       1个；
2.10  操作说明书    1本。

三、质保期要求：5年。

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。




[bookmark: _GoBack]采购包4（第四批）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订生效后的30天内完成设备供货。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1期：支付比例60%,货物到货采购人核对设备数量、型号无误后，采购人通知中标人开具发票，采购人收到中标人提供的正规全额发票后，20个工作日内支付合同总价的60%。
2期：支付比例40%，2026年度专项资金到账且货物通过采购人验收合格后，采购人20个工作日内支付合同总价40%（专项资金到账具体以财政部门为准）
【注：（1）中标人提供发票迟延的，采购人有权迟延支付款项。（2）本项目的金额为财政性资金，严格遵守东莞市财政资金支付程序规范。如因执行该程序而使拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行本项目合同规定的义务，也不得以此追究采购人逾期付款的责任。】

如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户

	验收要求
	1期：
（1）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用且一年内开机率在95%以下时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
（2）售后服务承诺：供应商承诺质保期内按采购人要求（包括口头及书面要求）提供售后服务。对采购人的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须提供同质量的设备以供采购人临时使用。
（3）质保期内对故障的报修，如供应商未能做到上述的服务承诺，则采购人可自行维修或委托第三方维修，因此产生的费用由供应商承担，供应商继续承担质保责任至质保期满。
（4）质保期满后的服务承诺：供应商承诺质保期满后按照本条约定对采购人提供维修保养服务。若有零部件出现故障的，由供应商负责更换及维修，只收取材料费，不收取维护费和人工费。如货物出现故障影响正常使用的，采购人可要求供应商在指定期限内完成维修，除零部件更换费用，采购人无须向供应商支付任何费用。如指定期限内货物经维修后设备仍不能正常使用、经有资质第三方机构鉴定为货物本身质量问题的，采购人有权要求供应商承担鉴定费用、并在设备经检测出本身存在质量问题之日期两日内更换货物并无需支付任何款项。
（5）凡设置了权限的设备，必须向采购人提供密码，费用由供应商承担。
（6）供应商应向采购人提供设备质保服务地址、验收负责人和设备报修联系方式

	履约保证金
	不收取。

	其他
	合同条款，投标人实质响应合同各条款。


其他商务需求
	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	
	1
	本采购包组采购设备属于II类、III类医疗设备的，需提供对应产品的医疗器械注册证。
	医疗器械注册证

	
	2
	报价金额应包含货物及所需附件的设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、人工、保险、试运行、培训、验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，售后服务及合同实施过程中的应预见和不可预见等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。
	报价要求

	★
	3
	质保期详见“技术标准与要求”中各设备的具体要求，项目供货完成，验收合格之日起开始提供质保，终身维护，质保期内不得收取任何费用。（设备出厂质保期或供应商承诺的质保期优于本条规定的，从其规定）
	质保期

	
	4
	质保期内货物产生任何质量问题影响正常使用的，采购人可随时向供应商要求换货，经2次换货后仍不能满足采购人使用要求的，采购人有权书面通知解除合同，并要求供应商立即退还已收款项及承担违约责任（包括按本同价款的20%支付违约金和采购人因此发生的全部损失）。
	质保承诺

	★
	5
	中标人提供的设备到货日期与出厂日期间隔：国产设备≤6个月。（须作响应或单独承诺加盖中标人公章，格式自拟）
	设备要求

	
	6
	除交易设备，中标人还须向采购人提供货物的出厂合格证书、厂家三证、出厂检测报告（如有）、厂家装箱清单，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅；使用说明、操作手册、保修手册、随机附件、承诺书及其他相关资料等交付给采购人，适用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
	交货要求

	
	7
	1.中标人所供设备应为制造商全新原装出厂，包装箱号与设备出厂批号一致。
2.中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
	包装要求

	
	8
	1.送货上门、安装、调试、培训，并试运行。
2.安装调试：由中标人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成中标货的安装、调试，并与采购人完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。
3.培训：
3.1现场培训：中标人在设备的安装、调试完毕后即安排进行现场培训，直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术。
3.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训采购人3名以上技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
3.3培训方式：技术培训、操作培训。
3.4培训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。
	售后服务及技术支持

	★
	9
	（1）本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口（包括但不限于HL7网络协议、HIS接口），端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，提供所投仪器的数字接口及相应的文档，并确保可以接入医院信息系统；仪器安装时，需包括对采购人相关系统的对接，且系统对接时产生的费用均由中标人支付，采购人不再支付任何费用。提供中文技术文档、技术支持。本条要求作为项目验收的条件之一。医院内设备的对接时间以采购人通知为准。
（2）中标人须按规范完成安装工作，主要是要保证设备能与采购人原有网线、电线、气体管道连通使用。设备费用包含设备要连通、连接采购人原有网线、电线、气体管道的中间费用，上述费用由中标人承担，采购人不再额外支付任何费用。
	信息接口要求

	
	10
	1.投标人须对产品性能及产品临床使用情况响应与承诺，对产品性能及产品临床使用情况做详细说明。
2.投标人须对项目实施方案响应与承诺，对项目实施方案做详细说明。提供的项目实施方案应包括但不限于提供设备运输、安装、调试、验收、进度计划、项目实施流程和细则等方面。
3.投标人须对质保期保证、维护保养方案及技术人员培训方案响应与承诺，对质保期保证、维护保养方案及技术人员培训方案做详细说明。提供对本项目作出的质保期保证承诺，以及提供的维护保养方案(包括但不仅限于维护保养方式、方法等内容)及技术人员培训方案(包括但不仅限于培训目标、培训方式、培训内容、培训流程等内容)等方面。
4.投标人须对售后服务方案响应与承诺，对售后服务方案做详细说明。提供的售后服务方案包括但不仅限于售后服务计划、售后服务人员配置、售后保障措施、应急预案等内容。
	其他要求

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。




2.技术标准与要求
	序号
	核心产品要求
（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	医用内窥镜
	内镜系统（4K荧光腹腔镜系统）（4K+3D)
	台
	1
	1330000
	1330000.00
	工业
	详见附表一

	2
	
	医用内窥镜
	电子鼻咽喉镜
	台
	1
	252260
	252260.00
	工业
	详见附表二

	3
	
	医用内窥镜
	4K耳鼻喉摄像系统
	台
	1
	458000
	458000.00
	工业
	详见附表三

	4
	
	医用激光仪器及设备
	二氧化碳激光治疗机
	台
	1
	476000
	476000.00
	工业
	详见附表四

	5
	
	病房护理及医院设备
	新生儿辐射保暖台
	台
	2
	46900
	93800.00
	工业
	详见附表五

	6
	
	手术器械
	内窥镜手术动力系统（妇科宫内刨削系统）
	套
	1
	298000
	298000.00
	工业
	详见附表六

	7
	
	手术室设备及附件
	多功能电动产床
	张
	1
	60000
	60000.00
	工业
	详见附表七

	8
	
	手术室设备及附件
	高频电刀（妇产科）
	台
	1
	38000
	38000.00
	工业
	详见附表八

	9
	
	手术室设备及附件
	高频电刀（手术室）
	台
	1
	32000
	32000.00
	工业
	详见附表九

	10
	
	医用电子生理参数检测仪器设备
	胎儿/母胎监护仪产科专用监护仪
	台
	3
	40000
	120000.00
	工业
	详见附表十

	11
	
	手术室设备及附件
	多体位手法床（九段）
	张
	5
	35500
	177500.00
	工业
	详见附表十一

	12
	
	医用超声波仪器及设备
	超声治疗仪
	台
	1
	43000
	43000.00
	工业
	详见附表十二

	13
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	空气波压力治疗仪
	台
	1
	25000
	25000.00
	工业
	详见附表十三

	14
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	DMS治疗仪（振动式物理治疗仪）
	台
	1
	45000
	45000.00
	工业
	详见附表十四

	15
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	中频干扰电治疗仪
	台
	1
	30000
	30000.00
	工业
	详见附表十五

	16
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	电动康复直立床
	张
	1
	14000
	14000.00
	工业
	详见附表十六

	17
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	全场景运动控制训练工作站
	台
	1
	41600
	41600.00
	工业
	详见附表十七

	18
	
	中医器械设备
	内热针治疗仪
	台
	1
	38700
	38700.00
	工业
	详见附表十八

	19
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	四肢联动康复训练器
	台
	1
	35000
	35000.00
	工业
	详见附表十九

	20
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	经颅磁刺激仪
	台
	1
	293800
	293800.00
	工业
	详见附表二十

	21
	
	医用超声波仪器及设备
	体外冲击波碎石机
	台
	1
	360000
	360000.00
	工业
	详见附表二十一

	22
	
	医用内窥镜
	泌尿系摄像系统（高清内窥镜摄像系统）
	台
	1
	387000
	387000.00
	工业
	详见附表二十二

	23
	
	临床检验设备
	精液分析仪
	台
	1
	170200
	170200.00
	工业
	详见附表二十三

	24
	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	男性性功能康复治疗仪
	台
	1
	150750
	150750.00
	工业
	详见附表二十四

	25
	
	医用超声波仪器及设备
	膀胱容积测量仪
	台
	1
	53000
	53000.00
	工业
	详见附表二十五

	26
	
	医用内窥镜
	可复用电子软镜系统
	台
	2
	128000
	256000.00
	工业
	详见附表二十六

	27
	
	手术器械
	前列腺穿刺架
	套
	1
	6950
	6950.00
	工业
	详见附表二十七

	28
	
	手术器械
	手术刨削器系统
	台
	1
	260000
	260000.00
	工业
	详见附表二十八

	29
	
	医用激光仪器及设备
	钬激光
	台
	1
	700000
	700000
	工业
	详见附表二十九



附表1（内镜系统（4K荧光腹腔镜系统）（4K+3D)）
一、参数要求
1. 技术要求：
1.1. 图像处理器
1.1.1. ▲全数字化4K光学3D超高清影像平台，具备荧光及3D图像处理能力；（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.1.2. 可连接摄像头种类≥6种，实现不同功能满足临床需求；
1.1.3. 4K视频输出分辨率：4096*2160和3840*2160可选，支持 16:9 和 17:9 图像比例，逐行扫描；
1.1.4. 3D视频输出分辨率：3840*2160，1920*1080可选；
1.1.5. 视频输出帧率60帧/秒或50帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰；
1.1.6. 主机具备4类能够输出4K超高清或3D4K超高清信号接口，包括：12G-SDI、4×3G-SDI、HDMI2.0、DP；并具备高清信号输出接口，包括：DVI；
1.1.7. 摄像主机内置刻录功能，支持2D及3D视频录制，录像分辨率3840*2160和1920*1080可选，录制格式≥3种，包括MP4、MKV及TS格式；
1.1.8. 3D视频录像支持上下格式，左右格式和逐行格式可选；
1.1.9. 可支持ICG及MB两种造影剂的荧光信号处理；
1.1.10. 配合ICG造影剂使用时，显示三维和二维荧光，摄像主机至少具备以下4种模式：4K超高清白光，4K标准荧光，4K彩色荧光，4K多模荧光（该模式下四图不可重复显示）；
1.1.11. ▲配合双造影剂（ICG及MB）使用时，可显示二维和三维荧光，摄像主机具备白光模式、标准ICG模式、标准MB模式、四图双荧光融合模式；（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.1.12. 摄像主机具有图像增强及优化功能≥4种，其中至少包含去雾功能；
1.1.13. 具有色调切换功能，可根据用户需求选择不同的色调，其中至少包括自定义色调功能；
1.1.14. 连接3D内窥镜摄像头时，具有2D/3D图像切换、3D图像翻转等功能；
1.1.15. 摄像主机通过控制线连接冷光源，实现自动或手动控制白光亮度和荧光亮度；
1.1.16. 功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语；
1.1.17. 触控屏设计，具有锁定防误触功能，在锁定状态仍可拍照和录像；
1.1.18. 可连接脚踏，实现拍照录像等功能；
1.1.19. 可控制光源系统，并实现两者之间的通信；
1.1.20. ▲图像处理器功能平台化，支持升级4K、4K3D、白光、荧光、双荧光等多种功能；（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.1.21. ▲支持同品牌三维重建软件；（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.1.22. ▲支持同品牌电子胆道镜实现双镜联合。（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.2. 医用内窥镜冷光源
1.2.1. 冷光源具有白光照明和荧光照明两种模式；
1.2.2. 白光照明采用纯白光LED，光谱连续度高，具有不同临床图像色温矫正技术；
1.2.3. LED灯泡工作寿命≥36000小时;
1.2.4. 具有灯泡寿命指示功能；
1.2.5. 具有光照过低提示功能。
1.2.6. 激光光源光谱波段为805nm，为ICG等临床造影剂提供激发光；
1.2.7. 总激光功率≤2.4W；
1.2.8. 激光分类：冷光源的激光分类为3R类。
1.2.9. 具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命；
1.2.10. 具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光，避免对人眼的意外损伤；
1.2.11. 导光束耐高温，直径≥4.5mm、长度≥300cm，可传输可见光及近红外光。
1.3. 4K摄像头
1.3.1. 全数字化超高清4K CMOS芯片，分辨率3840*2160及1920*1080可选，图像比例16:9；
1.3.2. 摄像头功能按键3个，可实现一键白平衡、白光亮度调节、录像、拍照、色调调节、图像增强模式、图像缩放等功能设置；
1.3.3. 防护程度分类：IPX7;
1.3.4. 支持低温等离子灭菌；
1.3.5. 防电击程度分类：配套后CF型；
1.4. 光学3D4K荧光摄像头
1.4.1. 全数字化超高清4KCMOS组件，分辨率3840*2160及1920*1080可选，图像比例16:9，可实现光学3D4K荧光摄像；
1.4.2. 荧光探测灵敏度：可探测ICG造影剂浓度≤200nmol/L或≤0.15ug/mL；（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.4.3. ▲摄像头与光学3D胸腹腔镜可拆卸设计，便于内镜消毒及手术连台；（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.4.4. 摄像头支持低温等离子消毒灭菌；
1.4.5. ▲具有调焦旋钮，针对不同术式要求，在不同工作距离下，可手动调节焦距，确保术野画面始终清晰稳定；（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.4.6. 摄像头功能按键3个，可实现白平衡、主图模式切换、荧光亮度调节、白光亮度调节、录像、拍照、电子缩放功能、色调切换、2D/3D图像切换、3D画面旋转、增强模式切换等功能；
1.4.7. 摄像头对进液的防护程度：IPX7；
1.4.8. 防电击程度分类：配套后CF型；
1.5. 光学3D腹腔镜镜头
1.5.1. 与主机同一制造商；
1.5.2. ▲双光路光学3D胸腹腔镜，兼容白光及荧光功能；（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.5.3. 直径≤10.3mm，工作长度310±10mm；
1.5.4. 30°视向角，70°视场角；
1.5.5. 有效景深30-110mm;
1.5.6. ▲独立3D光学镜，可与摄像头拆卸，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.6. 4K腹腔镜镜头
1.6.1  ▲与主机同一制造商；（需提供NMPA认证，同时提供检测报告或技术白皮书）
1.6.2 直径≤10.1mm，工作长度：330mm；
1.6.3. 胸腹腔镜可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；
1.6.4. 30°视向角，75°视场角；
1.6.5. 有效景深25-130mm；
1.7. 气腹机
1.7.1. 采用触摸屏设计，流量调节范围0.1-50L/min；（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.7.2. 压力设定范围：1-30mmHg，最小调节步长1mmHg，气压显示准确性±2mmHg；
1.7.3. 具有声音和文字或图标提醒的双重报警功能，气压过高时自动启动排气功能
1.7.4. 具有少儿模式、成人模式、肥胖模式、气腹针模式以及后腹腔模式；
1.7.5. 具备气体加温功能，加热温度为37℃；（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.7.6. 具有气压及流量设定记忆功能，开机显示上一次关机前设定的气压及流量值；
1.7.7. 防电击程度分类为：I类，CF 型应用；
1.7.8. ▲与摄像主机同一品牌。（需提供NMPA认证，提供检测报告或技术白皮书）
1.8. 医用4K 3D监视器
1.8.1. 分辨率≥3840×2160 ;
1.8.2. 尺寸规格≥32英寸；
1.8.3. 支持3D图像显示，输入格式左右格式、上下格式、逐行格式或同时格式可选；
1.8.4. 3D显示时，支持双眼视差调节；
1.8.5. 显示色彩：10位（10.7亿色）
1.9. 专用设备台车
1.9.1. 主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成； 
1.9.2. 活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器，最大承重≤21kg；
2. 技术及售后服务：
2.1. 主机保修5年，镜子保修3年，需提供原厂家保修承诺，在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；
2.2.  一个月内出现非人为质量问题提供换货；
2.3.  软件系统终身免费升级。

二、最低配置要求
1 光学3D4K荧光摄像主机 1
2 医用冷光源 1
3 光学3D荧光摄像头 1
4 光学3D腹腔镜镜头 1
5 导光束 2
6 3D4K监视器 1
7 50L气腹机 1
8 医用台车 1
9 4K摄像头 1
10 4K腹腔镜镜头 1
11腹腔镜镜头2条
12 消毒盒 2
13 55寸专业显示屏幕

三、质保期要求：主机5年，镜子3年。


附表2（电子鼻咽喉镜）
一、参数要求
1. 电子内窥镜图像处理器（主机） 
1.1. 具备医疗器械注册证。
1.2. 配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。
1.3. 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。
1.4. 显示屏高宽比为16：10，最大视野可达170°。
1.5. 高清视频信号输出分辨率：1280×800。
1.6. 开机时间≤5秒，一键开机即能使用。
1.7. 主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16：9和4:3
1.8. 具有≥3种图像形状。
1.9. 具有图像翻转功能，可上下、左右180°翻转。
1.10. 数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。
1.11. 具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。
1.12. 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。
1.13. 具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。
1.14. 图像可全屏显示，且本机上可实时回放视频及照片。
1.15 具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能
1.16. ▲亮度调节：3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）,且具备关灯功能。
1.17. TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。
1.18. 可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-15级可调。
1.19. 可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改统设置。
1.20. 具有CVBS、DVI两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。
1.21. ▲能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。
1.22. 采用立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。
1.23. 非USB接口，具有内存卡插槽，可以存储图片及视频，标配内存64G,可兼容128G。
2. 电子鼻咽喉镜（检查型）
2.1. 成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。
2.2. ▲软镜①插入管外径≤3.1mm，无器械通道，插入部有效长度≤300mm。
软镜②插入管外径≤2.2mm，无器械通道；
2.3. 视场角≤90°。
2.4. 景深：2-50mm，近景景深可达2mm,远景景深不超过50mm,能够确保在近距离观察时，图像清晰，减少视野干扰。
2.5. ▲插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≤130°，向下弯曲≤130°，双向弯曲≤260°。
2.6. 弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。
2.7. ▲操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。
2.8. 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；
2.9. 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；
2.10. 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。
2.11. ▲照度：≥7000lx。
2.12. 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
2.13. 连接方式：采用立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。
2.14. 具备电气连接部结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。
2.15. 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。
2.16. 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。
3. 电子鼻咽喉镜（治疗型）
3.1. ▲软镜插入管外径≤4.8mm，工作通道≤2.0mm，插入部有效长度≤365mm。
3.2. 视场角≤90°。
3.3. 景深：2-50mm，近景景深可达2mm,远景景深不超过50mm,能够确保在近距离观察时，图像清晰，减少视野干扰。
3.4. ▲插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≤130°，向下弯曲≤130°，双向弯曲≤260°。
3.5. ▲操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左 ≥120°,向右≥120°。
3.6. 吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。
3.7. ▲操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。
3.8. 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；
3.9. 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；
3.10. 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。
3.11. 照度：≥7000lx。
3.12. 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
3.13. 通道吸引量：≥400 ml/min。
3.14. 连接方式：采用立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。
3.15. 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。
3.16. 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

二、最低配置要求
1 电子鼻咽喉镜（检查型，≤2.2mm） 1条
2 电子鼻咽喉镜（检查型，≤3.1mm） 1条
3 电子鼻咽喉镜操作部（治疗型） 1条
4 防水盖 3个
5 活检阀帽 5个
6 电子内窥镜图像处理器 1台
7 图文工作站 1套
8 12V AC适配器 1个
9 测漏器 3个
10 吸引按钮 2个
11 ≥64G SD卡 1个
12 内窥镜摄像头 1个
13 消毒盒子 2个

三、质保期要求：3年。


附表3（4K耳鼻喉摄像系统）
一、参数要求
1.1. 4K内窥镜摄像系统使用寿命≥10年。
1.2. 电击防护等级CF型。
1.3. 4K内窥镜摄像系统，支持4K视频输出分辨率4096×2160P和3840×2160P，全高清视频输出分辨率1920×1080P。
1.4. ▲能够同时支持≥7路全画面视频输出，至少包括5路1080P和2路4K视频输出。（提供检验机构出具的检验报告或产品说明书）
1.5. 图像水平分辨率≥2000线。
1.6. ▲图像垂直分辨率≥2000线。（提供检验报告或产品说明书）
1.7. ▲摄像系统静态图像宽容度≥550。（提供检验报告或产品说明书）
1.8. ▲摄像系统信噪比≥65dB。（提供检验报告或产品说明书）
1.9. 图像色域范围支持BT.2020、BT.709。
1.10. 主机图像显示界面≥3种菜单调用或系统控制方式，至少包含：键盘、摄像头按键、主机面板。
1.11. 具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放（2倍数字变焦），图像翻转等菜单控制功能。
1.12. 具有增益控制，色调调节，色彩饱和度调节，亮度调节，锐度调节等图像调节功能。
1.13. ▲主机支持≥2种曝光模式，至少包含：自动曝光和手动曝光。手动曝光模式下≥2种调节设置，其中快门设置≥7档可调、增益设置≥11档可调。（提供检验报告或产品说明书）
1.14. 主机支持≥2种测光模式，至少包含：中心测光，自动测光。
1.15. 场景模式≥8种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、自定义模式、可实现一键切换。
1.16. 色彩模式≥4种，可根据医生色彩风格实时切换调整。
1.17. ▲主机内置刻录功能，原生自带4K（3840×2160分辨率）和全高清（1920×1080分辨率）视频录制，支持H.265和H.264编码模式，BT.2020和BT.709色彩空间，8Mbps-64Mbps码流可调。（提供检验报告或产品说明书）
1.18. 主机支持4K（3840×2160分辨率）和全高清（1920×1080分辨率）图片采集；并集成图文工作站功能，连接打印机后，能够一键生成图像报告。
1.19. ▲去网格功能≥3种，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理。（提供检验报告或产品说明书）
1.20. 具有智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。
1.21. 可通过移动存储设备一键导入导出医生的场景设置参数文件。
1.22. ▲主机内置USB接口≥4个，至少USB2.0 ×2，USB3.0 ×2，可通过USB接口连接脚踏开关，键盘，打印机、USB存储设备等外设。（提供检验报告或产品说明书）
1.23. 支持多种输出端口：3G-SDI*4，HDMI2.0*1，DVI-D*2、HD-SDI*2、HDMI1.4*1。
1.24. 设备语言支持中英文切换，默认简体中文。
2. LED冷光源
2.1. 冷光源使用寿命≥10年。
2.2. 电击防护等级CF型。
2.3. 冷光源使用寿命≥60000小时。
2.4. 冷光源色温区间在5700K±500K。
2.5. 冷光源红外截止性能≤4mW/lm。
2.6. ▲冷光源输出总光通量≥2000lm，显色指数≥93。（提供检验报告或产品说明书）
2.7. 冷光源最大中心照度≥3000000Lux。
2.8. 支持16级智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。
2.9. 具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。
2.10. 具有光源寿命提示功能。
3. 4K内窥镜摄像头
3.1. 摄像头采用1/2.5英寸CMOS芯片，原生输出3840*2160@60Hz的4K超高清图像数据。
3.2. ▲摄像头垂直有效像素≥2500。（提供检验报告或产品说明书）
3.3. ▲摄像头的相对畸变≤1%。（提供检验报告或产品说明书）
3.4. 摄像头与光学适配器分体设计，标配f=25光学接口，并可连接C-Mount接口标准的各种定焦或变焦光学适配器。
3.5. 摄像头控制按键≥4个，支持4种自定义按键功能，包括：白平衡、冻结、曝光亮度调节、锐度调节、缩放，图像翻转，场景设置等。
3.6. 摄像头重量≤250g，防水等级IPX7，支持戊二醛浸泡消毒。
4. 32寸监视器
4.1. 医用32英寸液晶面板，分辨率为3840×2160。
4.2. 亮度：≥700cd/m²。
4.3. 对比度：≥1350:1。
4.4. 视角：≥178°(水平/垂直)。
4.5. 响应时间：≤18ms。
4.6. 输入接口：DVI-D*1、3G-SDI/HD-SDI*5、DP*1、HDMI*1。
4.7. 防水防尘设计：防水等级前壳IP65，后壳IP22，防尘易清洁，符合手术室使用环境。
5. 鼻窦镜
5.1. 视向角有0°，30°，45°，70°可选。
5.2. 工作长度140-175mm。
5.3. 插入部工作长度直径2.7-4mm。
6. 耳内镜
6.1. 视向角有0°，30°可选。
6.2. 工作长度60-110mm。
6.3. 插入部工作长度直径2.7-3.0mm。
4. 质保期：主机，光源，摄像头质保3年，镜子 1年，手术器械质保6个月

二、最低配置要求
1 4K内窥镜摄像系统 台 1
2 4K 内窥镜摄像头 个 1
3 LED光源 台 1
4 耳内镜 根 1
5 鼻窦镜 根 1
6 手术器械 套 1
7 32英寸4K医用监视器 台 1
8 医用台车 台 1
9 导光束 根 2
10 消毒盒 个 2
11 电子鼻咽喉镜（检查型，≤2.2mm） 1条
12 电子鼻咽喉镜（检查型，≤3.1mm） 1条
13 电子鼻咽喉镜操作部（治疗型） 1条
14 防水盖 3个
15 活检阀帽 5个
16 电子内窥镜图像处理器 1台
17 图文工作站 1套
18 12V AC适配器 1个
19 测漏器 3个
20 吸引按钮 2个
21 64G SD卡 1个
22 内窥镜摄像头 1个

三、质保期要求：3年。


附表4（二氧化碳激光治疗机）
一、参数要求
1. ▲激光器类型：二氧化碳射频金属管发射器。
2. ▲激光输出功率可调，调节范围不小于0.5W-30W。 
3. 激光波长：10600nm±100nm。 
4. 脉冲重复频率可调，范围不小于1Hz～3000Hz。 
5. 最小脉冲宽度：≤30us。
6. ▲光斑直径≤0.3mm，且直径可调。 
7. 导光系统：≥7关节导光臂。
8. 激光输出模式包括但不限于：连续输出、单脉冲输出、重复脉冲输出、调制脉冲输出等。
9. ▲触摸显示屏≥9寸。 
10. 具备激光光闸保护功能。
11. 焦距：至少包含50mm、100mm，误差不超过±10%。
12. ▲扫描图形大小、间距、扫描程度可调，扫描图形的形状可选（包括但不限于正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、线形等）。
13. 扫描方式可选，包括但不限于：顺序扫描、乱序扫描、隔点加重扫描等，每种扫描方式重复次数可选。
14. ▲最大扫描面积≥20mm×20mm，图形大小可调，具有私密治疗功能。 
15. 瞄准光波长：≥650nm，亮度可调。
16. 控制系统：具备开机自检、安全保护、参数修正、故障报警显示、升级接口、设备治疗参数存储记忆、声音提示、密码设置、私密治疗等功能。
17. 具备稳定的冷却系统。
18. 具有线形光斑扫描磨削功能，磨削宽度可调。
19. 具备私密功能
20. 具有激光功率电流检测功能。
21. 光斑直径≤0.3mm
22. ▲整机使用有效期限≥10年。

二、配置要求
2.1主机 1台
2.2脚踏开关 1套
2.3遥控安全联锁  1个
2.4七关节导光臂 1套
2.5治疗手具 2套
2.6激光防护眼镜
2.7激光防护眼罩

三、质保期要求：3年。


附表5（新生儿辐射保暖台）
一、参数要求
1. ▲加热器材质：陶瓷材质。
2. 控温方式：预热模式、手动模式和婴儿模式。
3. 肤温控制范围：32℃-38℃，控制精度±0.5℃。
4. 肤温测量范围不窄于25℃-45℃，测量精度±0.3℃以内。
5. 加热功率设置范围：0%-100%，步进5%。
6. 具备Apger评分计时器，并有声音提示。 
7. 辐射灯头水平和垂直角度可调。并具有灯头水平移开报警，及灯头倾斜报警。
8. ▲可选配内置一体化黄疸治疗装置，支持高、中、低三档蓝光强度调节。
9. ▲床面上有效表面内的总辐照度最大值：≥3000μW/cm2。
10. 可选配一体化电子秤，称重范围上限≥8000g，精度±10g，可监测体重趋势。
11. ▲集成化控制面板，全中文操作界面，≥10英寸彩色触摸显示屏，方便医护人员观察和操作。
12. 具有屏幕亮度自动调节功能，可根据周围光线强弱自动调节显示屏亮度，减少光亮刺激对新生儿的影响。
13. ▲支持拼音、五笔输入法，还具有文手写输入功能。
14. ▲趋势观察功能：可存储≥72小时趋势图/表数据，方便临床跟踪/回顾。
15. 报警功能：具有三级声光报警，报警音量可调。支持报警事件回顾，方便报警信息查看。
16. ▲360°报警显示：位于仪器顶部的360°环绕报警灯，全方位可视，临床及时发现报警信息并处理。
17. ▲配备非接触式的手挥报警静音功能，当发生报警时，医护人员无需触碰机器，即能将报警静音。
18. ▲床垫倾斜功能：支持婴儿床倾斜角度电动无级调节，触屏一键控制，±12度无级调节。
19. ▲具有床面倾斜角度值显示功能和一键水平调节功能。
20. 配置开门阻尼保护，无需手扶，静音落下。
21. 内置聚光穿刺灯，亮度高达4500Lux，并支持高、中、低三档亮度调节。
22. 婴儿床下内置X光拍片盒，可直接进行X线拍片，无需移动新生儿。
23. 机身具备导轨系统，安装输液架、托盘和其它小型医疗器械等，提高空间利用率。
24. 配备两边抽拉式大存储抽屉，方便存储。
25. 三重过热保护：具有软件、硬件、机械三重过热保护功能。
26. 具有联网功能。
27. 产品使用寿命不低于10年。

二、最低配置要求
1 主机 1 台
2 使用说明书 1 本
3 操作指南 1 份
4 国标电源线 1 根
5 保修卡 1 份
6 仪器验收单 1 份
7 体温探头 1 个
8 床垫 1 张
9 客服标贴 1 张
10 装机指南 1 份
11 螺丝刀扳手物料包 1 套

三、质保期要求：3年。


附表6（内窥镜手术动力系统（妇科宫内刨削系统））
一、参数要求
1. 主机通过电动手柄连接控制刀头，电动手柄和多功能脚踏都可连接在主机前面便于安装观察；
2. ▲主机具有超大彩色液晶屏，并带触摸功能，可显示转速和切割模式，10种反复式旋转频率模式等功能，触摸开关和多功能脚踏开关都可以实现顺时针旋转，逆时针旋转，反复式切割三种模式切换；
3. 主机面板可显示预设转速和实际转速，可以通过主机调节转速，控制刀头的切割速度；调节范围：500转/分钟~12000转/分钟；
4. 主机上的屏幕可以显示最小转速，最大转速，设定速率，刀头的运动方向（顺时针，逆时针，反复）
5. 主机具有电动手柄识别功能和记忆功能，手术中可记忆上一次的参数，适应不同术者的习惯和不同的病理情况；有效的防止误操作并缩短手术时间，；
6. ▲主机带有全自动电磁阀控制吸引装置，可控制切割和吸引同步进行，保持宫腔内压力平衡；
7. ▲多功能脚踏开关，具有三种切割模式可任意切换功能，转速可按照手术需要无级变速；
8. 显示屏亮度可按场景需求通过触摸开关调节；
9. ▲反复频率可通过触摸开关调节，调节范围1-10挡；
10. 手柄符合人体工学设计，中通直排式大通道吸引通道设计不易被堵塞；
11. 刨削刀头配有便捷式锁扣装置，可360°安装； 
12. 刨削刀头为钝性无创头端设计；
13. ▲刨削刀头可重复使用，可降低临床科室使用成本；
14. 直径≤4mm，长度≥32cm；
15. 切割方向可360°旋转；
16. 配备定位器，与切割窗口方向一致；
17. 内，外切割刀管，可最小化拆卸符合内窥镜清洗消毒灭菌要求；

二、最低配置要求
1 多功能主机 1
2 刨削手柄 1
3 刨削刀头 1
4 多功能脚踏开关 1
5 连接管 1
6 电源线 1
7 内窥镜 1
8 内窥镜消毒盒 1
9 手柄、刀头消毒盒 1
10 宫腔镜 1
11 鞘套 1
12 闭孔器 1
13 直剪刀（单开） 1
14 钩剪刀 1
15 抓钳（活检） 1
16 抓钳（重型） 1
17 抓钳（小抓钳） 1
18 镜子消毒盒 1

三、质保期要求：5年。


附表7（多功能电动产床）
一、参数要求
1. 规格
1.1. 床体尺寸长宽：L2100mm±50mm*W980mm±50mm；
1.2. 床面尺寸长宽：L1900mm±30mm*W810mm±30mm；
1.3. 护栏收起宽度：≥900mm；
1.4. 床面最低高度：≥580mm；
1.5. 床面最高高度：≥860mm；
1.6. 床面背板上折角度：≥60°；
1.7. 床面后倾角度：≥8°；
1.8. 脚板升降距离：≥100mm；
1.9. 脚板上折角度：≥45°；
1.10. 脚板外摆角度：≥90°；
1.11. 辅助台尺寸长宽：L≥510*W410mm；
1.12. 护栏尺寸长宽高：L≥710*W300*H45mm；
1.13. 床头板尺寸长宽高：L≥900*W510*H55mm；
1.14. 污物盆尺寸长宽高：L≥325*W265*H150mm；
1.15. 脚轮规格：直径≥125mm；
1.16. 护栏升降距离：380mm±20mm。
2. 功能
2.1. 整床配备四组电机调节床体功能，背板和坐板采用连动结构，操作背板角度的同时，座板也同时达到一个合理的角度，腿板可独立上下调节，也配有后倾功能，使得调节体位更合理。节省了来回移动的时间，底盘下采用大尺寸的脚轮，增加床体的制动稳定性，也使得床体移动和产妇移动更加方便；
2.2. 座板皮垫中部设置半圆型缺口，方便医护人员进行操作、污物排除等；
2.3. 托腿架、腰部扶手采用隐藏式结构，方便产妇急产时过床操作；
2.4. 腰部扶手可前后调节距离，方便不同身高的产妇抓握；
2.5. 座板下方设有不锈钢的污物盆；
2.6. 底盘两侧设有中控刹车并采用大尺寸脚轮，增加床体的制动稳定性，也使得床体移动和病患转移更加方便；
2.7. 产床具有头低脚高位便于孕妇紧急情况下抢救；
2.8. 该床的的整体升降、倾斜、背板升降、腿板升降均由电动控制，四组电机操作，可配手持控制器及脚踏控制器进行操作，操作方便，灵活；腿板可单独升降采用电机电动操作，可以根据产妇体位进行高度的调节，方便产妇进行侧卧位、坐式位、等多种分娩体位；
2.9. 隐藏式辅助台，极大方便临床接生使用；
2.10. 床头配有软质防撞轮，有效保护床体安全；
2.11. 配有蓄电池，可在断电的情况下，正常使用。
3. 材质、工艺
3.1. 整床床面设计有符合人体工程学的舒适弧面，提高产妇舒适度，产床皮垫采用优质医用皮料，背板、座板皮垫采用模具一体成型工艺，表面无车缝，床垫颜色可选，具有防水、防污、易清洁、防霉防菌、耐摩擦、具有阻燃性；
3.2. 床头板、护栏均为ABS注塑材质，结构强度大，可装卸或隐藏；
3.3. 动力系统采用线性电机电动控制，其主机为直流推杆电机，安全电压为DC24V，无需稳压器，操作安全平稳；
3.4. 床垫表皮选用高级医用PU(颜色可选)，床垫厚度6cm（可选配8cm），防止羊水外泄，便于清洗，耐腐蚀可消毒，具有抗菌、抗污、抗裂、除臭等特点；
3.5. 整床采用四个医用电机设计方式，手控器操作控制（同时可选配脚踏控制器）。
3.6. ▲整床框架采用钢制喷涂，喷涂粉末抗菌、耐湿热，喷涂粉末为抗菌涂料。（提供证明材料或检测报告扫描件）

二、最低配置要求
1.床体               1套；
2.床头板             1个；
3.护栏               1副；
4.腿板               1对；
5.托腿架             1对；
6.污物盆             1个；
7.手控器             1个；
8.输液架             1个；
9.电源线             1根； 
10.脚轮              4只；

三、质保期要求：3年。


附表8（高频电刀（妇产科））
一、参数要求
1. 全智能触摸系统控制高频电刀，智能精准控制设备各段波形输出，配套一体化智能可移动吸烟系统，具备全彩LCD触摸屏；具有触摸式按键，可选择设置中文界面或英文界面
2. 采用CPU控制，记忆上次手术时功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。可存储10组预设功率值。
3. 具有有纯切 、混切1、混切2、电凝1、电凝2、电凝3、双极电凝1、双极电凝2等工作模式。
4. 安全指标符合国家标准.GB9706.1-2007医用电气设备第一部分：安全通用要求.及、GB9706.4-2009医用电气设备高频手术设备专用安全要求;
5. 可选用同厂配件（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。
6. 采用功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。
7. 输出功率稳定（有闭环控制）。带有功率补偿系统，可根据组织密度调整电流输出强度，保证切割和凝血效果的稳定。
8. 具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)。
9. 适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术；双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。
10. 允许连续使用，允许长时间开路和短路。
11. 单极纯切：额定功率（额定负载）350W（500Q）用于精细平滑切割。
12. 混切1：200W（500Q）在切割的同时提供很好的凝血效果；；混切2：150W（500Q）在切割的同时提供强大的凝血效果；
13. 单极凝1：120W（500Q）可从电极头喷射出电火花，适用于大面积渗血的烧灼止血；；单极凝2：150W（500Q）组织凝固层较深，具有强大的凝血效果；单极凝3：120W（500Q）缓慢脱水并蒸发组织液，并且不产生火花，减少电极沾粘，减少组织碳化的保护性止血；双极凝1：150W（100Q）系统应用组织即时反馈技术和智能主机技术，输出高频电能，结合钳口压力，使人体组织内胶原蛋白和纤维蛋白溶解变性，血管壁融合形成一个透明带，产生永久性管腔闭合，从而达到凝血的目的；双极凝2：120W（100Q）通过电极的两个端点向机体组织提供高频电能，能使一般组织血管脱水，达到止血的目的；
14. 采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。
15. 保护：具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。
16. 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发岀声光报警。具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。
17. 冷却方式：风扇。
18. 供电电源：单相AC220V+22V,50Hz±1Hz,≤5A。
19. 运行条件：环境温度:5°C〜40°C，相对湿度：<80%RH，大气压力：86.0kPa〜106.0kPa。
20. 具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步频灼伤。当接触面积小于安全范围时，本机会立即发出声光报警，提示医护人员检查中性电极的连接。

二、配置要求
高频电刀主机1台
电源线1根
产品说明书1本
合格证1张
保修卡1张
台车1台
单联脚踏开关1个、双联脚踏开关1个
消融电极（一次性刀笔）5支
一次性消融电极刀头20支
一次性中性电极10片
中性电极导联线1条
消融电极（镊子）1支
消融电极、镊子导联线1条
消融电极（重复型刀笔）1把
中性电极（重复型）1片
中性电极导联线（重复型）1条

三、质保期要求：3年。


附表9（高频电刀（手术室））
一、参数要求
1. 高频电刀 
1.1 使用专用连接线连接设备和器械，接口可自动识别器械； 
1.2 ▲同一主机至少具备两个单极接口、一个双极接口和一个超声刀接口，可同时连接至少四把器械；
1.3 所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发； 
1.4 具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警； 
1.5 具备器械激发次数统计功能。
1.6 具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。
1.7 单极切割模式可设置至少包含纯切、混切模式； 
1.8 单极凝结模式可设置至少包含软凝、电灼、喷凝模式； 
1.9 支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极；
1.10 具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警； 
1.11 双极凝结模式可设置至少包含精确、标准以及双极柔和电凝模式；
1.12 ▲具有双极血管闭合模式，可用于外科手术中凝闭组织和直径包含7mm及以内的动脉血管静脉血管及淋巴管。
1.13 ▲可连接超声刀头，具有术中闭合包含7mm及以内的血管的功能。

二、最低配置要求
1 高频电刀主机 1台
2 单脚踏开关 1个
3 双脚踏开关 1个
4 中性电极片 10片
5 电源线 1条
6 台车 1台      

三、质保期要求：5年。


附表10（胎儿/母胎监护仪产科专用监护仪）
一、参数要求
1. 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；
2. ▲多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm，
3. 无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；
4. 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；
5. 10.1英寸高清晰屏，多角度翻转；
6. 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；
7. 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；
8. 每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；
9. 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；
10. 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；
11. 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；
12. ▲在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；
13. 探头IPX8防水等级
14. ▲探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应证明材料或检测报告说明；
15. ▲宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的文件说明；
16. 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；
17. ▲支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；
18.可选配无线TOCO探头外接心电导联线测量母亲心率

二、最低配置要求
1 主机 1 台
2 胎心探头 1 个
3 宫缩压力探头 1 个
4 打标器 1 个
5 成人指夹式血氧探头 1 个
6 血压袖套 1 个
7 血压气管延长线 1 根
8 心电导联线 1 根
9 耦合剂 1 瓶
10 绑带 2 根
11 内置宽行打印机 1 台
12 打印纸 1 盒
13 电源线 1 根
14 保险管 2 个
15 中文用户文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，胎心监护手册、速查卡，用户验收单、三证文件各1） 1 套
16 接地线 1 根

三、质保期要求：3年。


附表11（多体位手法床（九段））
一、参数要求
1. 床面分为扶手板、头板、背板、大腿板、小腿板和侧边板六部分，且六部分可以分别独立调节。
2. 头板调节范围：不窄于-23°~+58°，便于治疗师调整患者头部的位置。
3. 头板两侧有扶手板，扶手板高度调节范围：0~135mm（±50mm），便于患者俯卧位时放置双手。
4. ▲背板的角度调节范围：不窄于-8°~+45°，背板两侧设有侧边板，可翻折放下。
5. 大腿板调节范围：不窄于-10°~+35°；小腿板分为左右两块，可以分别独立调节角度，调节范围：不窄于-5°~+20°，有利于治疗师对患者单侧大腿及小腿的操作。
6. 床体最大承重：175kg，可提供检测报告或证明材料。
7. 电机数量：3个，床体电机负载最大可达8000N。
8. 床面高度调节范围：不窄于580~930mm。
9.▲床面采用医用PVC皮革，提供“皮肤刺激”项检测报告或证明材料。
11. 尾部配有限位保护装置，保证医师操作安全。
12. 采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。
13. 床体尺寸（L*W*H）：2150mm（±50mm）*660mm（±50mm）*（580~930）mm（±50mm）。
14. 床体净重：70kg（±5%）。
15. 电源：AC220V、50Hz，输入功率：500VA。

二、最低配置要求
1.床 体 ，1 张
2.说明书，1份
3.保修卡，1份
4.合格证，1份

三、质保期要求：3年。


附表12（超声治疗仪）
一、参数要求
1. ▲操作：配有全数字≥4.0英寸的TFT 高响应度、高亮度、高对比度的中文彩色触摸显示屏，无任何按钮和旋钮，操作非常简单；
2. 显示：大屏幕高清彩色液晶显示屏，中文显示屏，幕显示分辨率（像素）：1024*600；
3. 输出模式：连续输出和脉冲输出；
4. 脉冲频率：16Hz，48Hz和100Hz；
5. 声工作频率：单头可实现双频输出（1MHz/3 MHz）；
6. ▲有效声强：≥2W/cm²（连续输出），≥3W/cm²（脉冲输出）；
7. 治疗时间：0-30min可调，步进1；
8. 处方功能：内含≥25个临床常见疾病的标准处方；
9. 存储功能：可以保存≥10个机器的设置和处方（即收藏夹）；
10. 治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位；
11. 接触控制功能：当超声头表面与患者接触不充分时，治疗就会中断，同时提示灯亮起，设备无输出；当超声头恢复接触时，设备也会自动恢复治疗；
12. 手持式超声头：配备5cm²±0.5cm²超声头（超声头为防浸式设计，可用于水下治疗）；
13. 波束不均匀系数RBN：≤8
14. 超声探头采用晶体设计，损坏时只需更换晶体盖片。
15. ▲脉冲模式占空比不少于：≥5种；
16. 主机尺寸：268 × 250× 166 mm；
17. 电源电压：AC220V、50Hz；

二、最低配置要求
1 主机 1 台
2 电源线 1 根
3 支架组件及固定螺丝 1 套
4 十字螺丝刀 1 把
5 耦合剂（250 ml ） 1 瓶
6 超声头（5cm²） 1 件
7 说明书 1 本
8 保修卡 1 份
9 合格证 1 份

三、质保期要求：3年。


附表13（空气波压力治疗仪）
一、参数要求
1. 操作显示：8英寸液晶触摸屏，设备显示屏可以显示当前程序下的工作压力、模式、治疗时间、治疗区域等参数，支持一键飞梭。
2. 气囊腔数：单侧8腔气囊，双侧16腔气囊，配备双下肢气囊、腰部气囊、上肢气囊。
3. 设备可同时、间歇、按顺序充放气。
4. ▲循环压力治疗压强范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg），步进1kPa。
5. ▲压强单位显示方式：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。
6. 工作噪声：正常工作时噪声≤60dB(A)。
7. 单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。
8. 零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。
9. ▲治疗时间：1min～20h可调。
10. 连续治疗：可设置连续运行工作模式。
11. 充气循环间隔：1s～99s。
12. 压力保持：0s～20s。
13. ▲治疗模式：30种治疗模式，含10种固定治疗模式和20种自定义收藏模式。
14. 逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍。
15. 过压保护：设备具有过压保护报警功能，当传递到肢体的最大治疗压强超过120%时自动报警，并立即停止治疗。
16. 自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。
17. 安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。
18. ▲血液回盈：具备血液回盈侦测提示功能。
19. 梯度治疗：支持对肢体形成梯度加压。
20. 输入功率：100VA。
21. 设备为台式机，可选配台车。
22. 电磁兼容：电磁兼容应符合YY 9706.102-2021的要求。

二、最低配置要求
主机 1台
下肢护套 1对
上肢护套 1个
腰部护套 1个
一次性脚套 5对
脚底刺激板 1对
电源线 1条
熔断器 2个
一拖二延长管 2条
一拖一延长管 2条
功能开关 1个
使用说明书 1份
合格证 1份
保修卡 1份

三、质保期要求：3年。


附表14（DMS治疗仪（振动式物理治疗仪））
一、参数要求
1. 可伸缩式理疗头，治疗时振动连续输出，可加快局部代谢速度有效缓解疼痛及降低肌张力改善肌肉紧张。
2. 采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性且可长时间连续使用。
3. ▲钛合金材质理疗头，与人体接触时不发生变形。
4. ▲治疗手柄配备硅胶皮套。
5. 为机械性冲击治疗设备，电机转速：900、1800、2700、3600rpm四档可调，转速误差±5%，有效针对临床不同需要促进肌肉力量募集或降低肌张力。
6. 治疗头振动幅度可达6mm，误差±10% ，治疗深度可达0-60mm，表层和深层组织均可治疗。
7. 主机尺寸（长×宽×高）：280mm×125mm× 56mm，允差±20mm。
8. 按摩头直径：φ15mm，φ25mm，φ35mm，允差±5%。
9. 噪声：正常⼯作时，电机运转平稳，无异常声响，噪声以声级计“A”级计权，其值应≤60dBA。
10. 整体重心于机头部位，最大程度降低手柄尾端振动幅度，治疗时设备重量施加于人体，无需操作者费力施压，轻松来回移动，便捷省力操作。
11. 电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于5kg。
12. 过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者。
13. 输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效。

二、最低配置要求
主机 1台
控制盒 1个
理疗头 1个
毛巾 2条
收纳包 1个
润滑油 1瓶
内六角扳手 1个
手提包 1个

三、质保期要求：3年。


附表15（中频干扰电治疗仪）
一、参数要求
1. 电源：AC100V~240V,50/60Hz。
2. 输入功率：60VA。
3. ▲载波频率：载波波形为正弦波，载波频率为1000Hz～11000Hz，步长500Hz，载波频率误差不大于±10%。
4. ▲调制频率：仪器的调制频率范围：1Hz～150Hz，步长1Hz，误差不大于±10%或者±1Hz（取大值）。
5. 仪器的输出最大电流有效值在75mA(r.m.s)内。
6. 调幅度：调幅度应分为巴斯特、25%、50%、75%、100%五档可调，误差±5%，调幅度为巴斯特时，输出为脉冲调制。
7. 差频频率：差频频率在1～199Hz内可调，误差±10%或者±1Hz（取最大值）。
8. 差频变化周期：扫引模式下的差频变化周期在15～30s范围内；误差±10%。
9. 动态节律：动态节律分为4s、5s、6s可调，误差±10%。
10. 脉冲宽度：仪器的波形脉冲宽度在30μs～330μs范围内可调，误差±10%。
11. 定时时间：1min～99min，步长1min。
12. ▲10.1寸高清电容触摸显示屏，一键飞梭调节参数。
13. ▲五种干涉模式：IFC(静态干涉)、IFCW(动态干涉)、PMC(调制)、PMC2(加强调制)、RMC(动态干涉调制)。
14. 负压吸引式电极，内置导电海绵，电流均匀导入人体。
15. 可设置恒流或恒压输出，无灼伤风险，参考性强。
16. 多重保护机制：开路报警、短路保护、过流保护，治疗无忧。
17. 两种差频模式：随机、扫引。
18. ▲四种调频模式：恒定、随机、扫引、间歇。
19. ▲吸引压：仪器压力设置范围在80mmHg～300mmHg内可调，步进为10mmHg，误差±10%。

二、最低配置要求
1 主机 台 1
2 电源线 条 1
3 吸附电极输出线 条 2
4 吸附碗  个 2
5 吸附碗个 2
6 木浆棉 片 4
7 合格证 份 1
8 说明书（含保修卡） 本 1

三、质保期要求：3年。


附表16（电动康复直立床）
一、参数要求
1. 直立角度不窄于0°~90°（±5°）可调，预防体位性低血压等并发症。
2. 床体尾端配有分体式脚托板，内外翻调节范围不窄于-30°～＋30°（±5°）；跖屈背屈调节范围不窄于-59°～+34°（±5°），预防和矫正足部变形。
3. 扶手桌面（餐板）位置可以双向调节，其中上下调节范围不窄于0~660mm（±20mm），前后调节范围不窄于0~310mm（±20mm），患者可在站立训练时进行上肢功能训练。
4. ▲脚踏板在2000N载荷下变形量≤10mm，提供证明材料或检测报告。
5. 至少配有3组保护带，分别保护膝关节、髋关节和胸部；膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖。
6. ▲床面采用医用PVC皮革，需提供“皮肤刺激”项检测报告或证明材料。
7. 最大承重≥200kg。
8. 配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。
9. 采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。
10. 电机数量≥1个，床体电机负载≥8000N。

二、最低配置要求
1.床体（带手控器），1台
2.分体式脚托板（可跖屈背屈、内外翻），1副
3.扶手桌面（餐板），1件
4.保护带，3条
5.合格证，1份
6.产品保修卡，1份
7.产品使用说明书，1份

三、质保期要求：3年。


附表17（全场景运动控制训练工作站）
一、参数要求
1.▲采用磁控阻力装置，阻力调节档位：≥8个。
2.▲可实时显示训练数据，包括时间、圈数、热量消耗、转速等。
3.训练器具组架，采用优质碳钢材质，可承载6件训练设备，外形尺寸（L*W*H）：1240mm*1240mm*1833mm（±5%）。
4.渐进式等张肌力训练器（肘关节），外形尺寸（L*W*H）：710mm*387mm*380mm（±5%），最大阻力扭矩：≥5Nm，摇臂长度可调，调节范围：不窄于0~190mm。
5.渐进式等张肌力训练器（肩关节），外形尺寸（L*W*H）：270mm*1000mm*480mm（±5%），最大阻力扭矩：≥5Nm，摇臂长度可调，调节范围：不窄于0~160mm，设备高度可调，调节范围：不窄于0~330mm。
6.渐进式等张肌力训练器（转盘式肩关节），外形尺寸（L*W*H）：270mm*1000mm*352mm（±5%），最大阻力扭矩：≥5Nm，摇臂长度可调，调节范围：不窄于0~110mm，设备高度可调，调节范围：不窄于0~330mm。
7.渐进式等张肌力训练器（腕关节），外形尺寸（L*W*H）：270mm*1000mm*407mm（±5%），最大阻力扭矩：≥2Nm，摇臂长度可调，调节范围：不窄于0~110mm，设备高度可调，调节范围：不窄于0~330mm。
8.渐进式等张肌力训练器（上肢悬吊），外形尺寸（L*W*H）：270mm*1000mm*327mm（±5%），最大阻力扭矩：≥5Nm，高度可调，高度调节范围：不窄于0~330mm。
9.渐进式等张肌力训练器（上下肢），外形尺寸（L*W*H）：370mm*1000mm*507mm（±5%），最大阻力扭矩：≥5Nm，高度可调，高度调节范围：不窄于0~330mm。

二、最低配置要求
1.训练器具组架，1件
2.肘关节等张肌力训练器，1件
3.肩关节等张肌力训练器，1件
4.转盘式肩关节等张肌力训练器，1件
5.腕关节等张肌力训练器，1件
6.上肢悬吊等张肌力训练器，1件
7.上下肢等张肌力训练器，1件

三、质保期要求：3年。


附表18（内热针治疗仪）
一、参数要求
1. 由主机、内热针具和连接导线组成 (注册证上需有明确、规范的注释以证明针具是内热式发热的合法针具 ； 
2. ▲针体全段恒温发热内热针具，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗； 
3. 机器使用年限10年。
4. ▲整机工作无噪音设计，自然散热； 
5. 便携主机，移动方便，体积不大于310×275×120mm； 
6. ▲采用单通道控制内热针；
7. 开机、设置输入、工作结束具备有声提示，工作状态采用灯光指示； 
8. ▲一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并数字显示当前治疗温度； 
9. 可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度； 
10. 输入功率： 整机≤60VA，单通道≤1.5W；输入电压：AC220V 50HZ & AC110V 60HZ。 
11. 工作时间设定范围：00.00～99.00min，加热温度设置范围：38～60℃；

二、配置要求
1.主机一台
2.单体导线：21根
3.配针：60支未灭菌内热针具
4.电源线：1根
5.说明书：1份
6.保修卡：1份
7.出厂检验报告：1份
8.临床治疗手册：1本

三、质保期要求：3年。


附表19（四肢联动康复训练器）
一、参数要求
1. 具有中华人民共和国有效的医疗器械注册证。 
2. 结构组成：由底座、座椅、把手、脚踏板、背部支撑及绑带、腿部支撑及绑带、手部和脚部固定装置、联动连杆装置、电源、显示器组成。
3. 功能要求：
3.1. 具有避免膝过伸或髋外旋的髋膝腿部支撑装置；
3.2. 手部固定装置握套可帮助上肢零肌力患者运动时抓握伸缩曲张；
3.3. 上肢运动杆长度可以调节，满足患者上肢不同关节活动范围屈伸训练；
4. 性能参数： 
4.1. 显示装置：多组屏幕LCD数码显示，超大薄膜开关；
4.2. 最大承重：200kg；
4.3. 支臂调节范围0cm～35cm，允差±5％；
4.4. 把手具有一键锁定功能，使用按压快拉式结构调节；
4.5. 把手角度旋转可调选配；
4.6. 座椅可调节距离30cm，误差±2cm；座椅后背倾斜可调角度8度；
4.7. ▲座椅可左右360±10°旋转、90°锁定，允差±2°，方便患者多角度上下；
4.8. 座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移；
4.9. 标配安全背部支撑及绑带，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护，防止患者滑落；
4.10. 标配手部固定装置护套，为上肢肌力小和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续；
4.11. 标配腿部支撑装置和绑带，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小和关节稳定性差的患者提供固定和保护，防止训练过程中膝过伸、髋外旋、足内外翻等异常姿势；
4.12. 腿部支撑装置长度3档可调，宽度多档可调，调节髋外展外旋的幅度；
4.13. 腿部支撑架活动范围0-360°，左右双侧可换；
4.14. 使用大型防滑减震脚踏板，脚底缓冲、四周和脚跟增高保护以及固定双脚的脚部绑带，确保患者稳定轻松安全蹬踏；
4.15. 具备移动轮子，方便设备的整体移动；
4.16. 具有永久性电磁阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练；
4.17. ▲阻力等级：1～10级可调，步长为1。阻力在训练启动前和训练过程中应可调节；
4.18. 训练过程中可实时显示步频、代谢当量、瓦特、卡路里、载荷、累计的运行时间和步伐数；
4.19. 具有训练数据统计功能：结束后，可统计当次训练时长、平均速度、总消耗卡路里、平均功率、运行时间和步伐数；
4.20. 设备自身重量：90kg以下； 
4.21. 运动步频范围：15～250次/分；
4.22. 运动功率范围：5-800瓦特；
4.23. 累积步伐数达：可达9999步；
4.24. 热量消耗范围：0－999卡。

二、最低配置要求
2.1 主机一台、
2.1 手部绑带一对、
2.1 脚部绑带一对、
2.1 背部绑带一条、
2.1 腿部支撑架及绑带一套、
2.1 腰部绑带一条、
2.1 说明书、保修卡、合格证、资质证件等一套

三、质保期要求：3年。


附表20（经颅磁刺激仪）
一、参数要求
1. ▲刺激频率：0.01～100Hz可调，其中1 Hz以下步长为0.01Hz, 1Hz以上步长为1Hz，可实现超低频刺激。（提供证明材料）
2. ▲刺激主机脉冲发出稳定性：频率允差≤±2%。（提供证明材料或检测报告）
3. 刺激主机电容：支持≥1000W脉冲输出，或电容寿命≥3年。
4. 最大磁感应强度：6T，且配置线圈至少有1个6T。
5. 脉冲上升时间：50±10μs。
6. 脉冲持续时间：320μs~340μs。
7. 磁感应强度最大变化率范围：≥90kT/s。
8. 在设备连续工作时，具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作。
9. 冷却系统：
9.1. ▲混冷技术：风冷+液冷/风冷+硅油冷双重制冷技术，支持仪器24小时持续输出。（提供证明材料或检测报告）
9.2. 冷却系统与刺激主机分体式设计，确保电液分离，无漏液风险，同时便于后期维护。
9.3. ▲冷却系统可以实时显示刺激线圈温度，当刺激线圈温度超过40℃，设备自动停止刺激输出。
10. 刺激线圈：
10.1. 标配蝶形线圈，深度聚焦刺激，非传统平8线圈
10.2. ▲刺激线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激。
10.3. 刺激线圈具有显示屏，可实时显示线圈温度和强度。
10.4. ▲线圈支持一键热插拔，无需排液，可直接快速更换线圈，方便临床使用。
11. MEP模块：
11.1. MEP通道数：≥2通道。
11.2. MEP采样率：100kHz。
11.3. ▲运动诱发电位检查模块支持无线传输功能，配备独立电池，可充电使用，方便临床老师隔空便携操作。
11.4. 运动诱发电位检查模块上配有电源显示灯，可提示电池是否正常供电。
12. 软件系统：
12.1. 具有自动阈值检测功能，辅助临床快速评估。
12.2. ▲采用触屏一体机承载软件系统，非笔记本电脑，无移动无掉落风险。（提供说明书）
12.3. ▲刺激模式：具备spTMS、ppTMS和TBS模式等  
12.4. 评估内容：可评估MT、CSP、CMCT、ICI和ICF等
12.5. 治疗期间可实时监测肌电变化。
12.6. 内置多种专家方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择。
12.7. 开放式设计平台，具备延时触发功能。
12.8. 治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。
13. 其他：设备使用期限：10年。

二、最低配置要求
1.刺激主机                    1套
2.散热主机                    1套
3.触控一体机                  1套
4.刺激线圈                    1套
5.磁刺激软件                  1套
6.运动诱发电位检查模块        1台
7.推车                        1套
8.电源线                      1根
9.电极线                      2根  
10.参考电极线                  1根
11.一次性使用心电电极          25片
12.理疗用体表电极              40片
13.不锈钢支架                  1套
14.定位帽M号                 2个
15.定位帽L号                  1个 

三、质保期要求：3年。


附表21（体外冲击波碎石机）
一、参数要求
1. 用途：用于粉碎治疗全泌尿系结石
2. 冲击波源
2.1. ▲配置电磁式冲击波源
2.1.1. 冲击波源配有智能化负压装置
2.1.2. 采用多面体声学聚焦透镜
2.2. 波源电气参数
2.2.1. 高压放电范围： 10~20kV
2.2.2. 冲击波能量范围：46~128J
2.2.3. 脉冲前沿≤ 0.5S
2.2.4. 脉宽≤ 1.0S
2.2.5. 第二焦点冲击波压缩声压峰值20~80MPa
2.2.6. 焦斑范围  7.5×7.5×±40mm
2.2.7. ▲一体化智能高频高压逆变电源系统
2.3. 波源机械参数
2.3.1. 冲击波治疗深度≥130mm
2.3.2. 冲击波源中心轴线变化范围0°~30°
2.3.3. 冲击波源和C臂可以上下翻转180°,实现上下定靶定位碎石手术。
2.3.4. 冲击波源、C臂和B超定靶装置可从患者身体的上方、下方旋转到患者身体的下方、上方定靶和碎石。
2.3.5. 冲击波源及B超定位装置为开放式操作方式（非洞内操作方式）
3. 双定靶系统
3.1. 一键式焦点可视化智能自动快速定靶系统
3.1.1. 自动导航
3.1.2. 自动定靶
3.1.3. 自动测距：自动测量和显示B超探头表面至结石距离
3.1.4. 一键式焦点可视化智能自动快速定靶系统是碎石机自身内置软件系统，可配用和兼容国内外任一机型的B超机
3.2. 电动定靶系统
3.2.1. 探头轴心对焦点作直线运动（电动）行程0~80mm  
3.2.2. 探头轴心对焦点作环形运动
4. 双操作系统（一键式智能自动定靶操作系统+电动定靶操作系统）
4.1. 一键式智能自动定靶操作系统
4.1.1. 冲击波焦点全程可视化
4.1.2. 触摸屏操作和显示
4.1.3. ▲冲击波脉冲波形实时显示屏
4.2. ▲数字电动控制系统（床边悬挂式）
4.2.1. 液晶显示工作参数
4.2.2. 冲击波能量连续可调
4.2.3. 冲击波触发频率：40~90/min
4.2.4. 触发方式：手动、连续和心电同步
4.2.5. PLC可编程逻辑控制 
5. 无障碍移位装置
冲击波治疗头、C臂和B超定位装置上下翻转变换方向时，不移动治疗床，只需主机原地旋转90°，方便医生和患者
6. 治疗床
6.1. ▲治疗床为独立治疗床，与主机相互独立和自由推移，一键式智能自动完成三维六向运动
6.2. 治疗床三维运动幅度  x、y、z分别为≥80mm、≥80mm、≥100mm
6.3. 床面离地面最低550mm
6.4. 治疗床最大载重达≥130kg
6.5. 治疗床运动精度≤1mm
7. ▲水处理系统
7.1. 水循环装置
7.2. 水自动去气装置
7.3. 超温报警和保护装置
8. ▲数字图像工作系统
8.1. 图文工作站终端（含输出设备）
8.2. 影像图文管理
8.3. 影像分析和储存
8.4. 病例分析与管理系统

二、最低配置要求
1 主机（设置和组合各系统及装置、电动推杆传动系统、C形臂翻转传动系统等 套 1
2 治疗床（多功能、与主机分体、独立、可移动） 套 1
3 电磁冲击波源（内含电磁盘1个、声学透镜1个） 套 1
4 冲击波源负压装置 套 1
5 电容箱 套 1
6 电气柜 套 1
7 智能自动定靶操作台（一键式智能自动定靶系统，移动悬挂式、内含嵌入式控制软件） 套 1
8 B超定位装置系统（开放式操作、非洞式操作） 套 1
9 C形臂（可带动冲击波源上、中、下旋转≥180度） 套 1
10 无障碍定位、碎石换向装置 套 1
11 一体化智能高频高压逆变集成系统装置 套 1
12 水处理装置 套 1
13 水囊(硅胶) 只 3
14 图文工作系统 套 1
15 工具箱（碎石效果检测装置、压腹带、枕头等） 套 1
16 B超（双探头） 台 1

三、质保期要求：3年。


附表22（泌尿系摄像系统（高清内窥镜摄像系统））
一、参数要求
1. 完全数字式（HD）全高清三晶片内窥镜摄像主机，分辨率1920*1080P；
2. 触摸式自动白平衡，自动亮度控制（自动快门），最大增益（放大）10dB；自动快门控制范围：1/60秒-1/10000秒；
3. ▲具有USB、HDMI、等输出接口；
4. 支持16:9、16:10、5:4及4:3高清晰度视频输出;
5. ▲具备5个USB接口，可通过高清摄像头按键实现术中即时高清图片抓取;
6. ▲可预设关节镜、泌尿外科镜、鼻窦镜、腹腔镜、宫腔镜、软性镜、激光、显微镜及11种专业手术模式;
7. 可自定义手术模式，自定义的参数包括：快门熟读、数字增强水平、红绿蓝偏色、增益水平、高光过滤；
8. ▲至少6种SIM模式，便捷按键式切换，通过色彩对比模式，对血管和组织进行强烈的色彩区分，有助于区分早期癌病变的组织;
9. 支持系统软件版本升级并免费;
10. 主机可连接多种长度摄像头3/5/8米，并可连接电子镜;
11. 系统自动修复屏幕亮点功能;
12. 支持摄像头热插拔功能；
13. 图像画面至少5级电子放大功能;
14. 图像画面至少10级亮度可调;
15. 具备感光功能，可根据环境自动调节操作屏亮度;
16. 可调节多种输出比例；
17. 单晶片摄像头 （含高清变焦镜头）
17.1. CCD晶片，每个晶片1/3英寸，像素1920*1080；
17.2. 摄像头齐焦光学变焦，光学变焦2倍，适用于腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜、纤维软镜，无需更换光学接口；
17.3. 摄像头可以控制冷光源亮度、影像的拍摄和录制；
17.4. ▲摄像头可以通过数据集成总线控制系统调控光源的亮度和气腹机的流速设定、压力设定、充气和停止等功能；
17.5. 摄像头具有图像增强功能，适用用小镜子和纤维镜；
17.6. 摄像头配备抗干扰连线，可以优先对抗手术室气压电磁干扰；
17.7. 摄像头配置2个可按键编程的功能键，至少可设置四种快捷键
17.8. ▲变焦高清变焦镜头f=13-29MM；
17.9. 快速锁扣
17.10. ▲摄像头由三部分组成，可单独更换；
17.11. ▲可支持高压消毒、低温等离子等方式；
17.12. 人体工程学设计，摄像头散热效果佳，温度低。
18. LED光源
18.1. ▲LED冷光源，色温6500K, 灯泡寿命30000小时；
18.2. 级别-CF(心脏手术屏护)；
18.3. ▲具有旋转式接口，可与多品牌光纤无缝连接；
18.4. 自带遮光板，无论任何情况，不连光纤不显示待机状态；
18.5. 自带滤光片，可滤除紫外光和红外光输出亮度按键式调节；
18.6. 可在摄像头上实现开/关灯远程控制功能；
18.7. 具有安全启动功能，如未连接线缆，显示待机状态；
18.8. 具有安全启动模式;
18.9. 具有温度控制系统，避免设备温度过高；
18.10. 光缆感应安全模式，当移除光缆时自动降低光亮度；
18.11. 环保低噪音技术（25dB）；
18.12. 纤维导光束。
19. 纤维输尿管肾镜
19.1. ▲两段设计，前端8.0Fr，后端9.8 Fr；
19.2. 视角: 12 度；
19.3. ▲可配合5Fr器械使用；
19.4. 工作长度430mm；
19.5. 特殊金属记忆，镜管自动复位；
19.6. 防损伤插入前端；
19.7. 可配碎石杆辅助器，增加碎石杆稳定性，防止抖动
19.8. 器械通道具有反渗水功能；
19.9. 可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒；
19.10. 钛合金材质外壳；
19.11. 蓝宝石镜面；
19.12. 原装一体镜；

二、最低配置要求
1 摄像主机  台 1
2 摄像头  个 1
3 镜头 个 1
4 冷光源  台 1
5 监视器 配套 台 1
6 台车 配套 台 1
7 纤维输尿管肾镜  根 1
8 导光束 配套 条 1

三、质保期要求：3年。


附表23（精液分析仪）
一、参数要求
1. ▲医疗器械产品注册证标明的产品适用范围包含浓度、活力、存活率、形态学分析功能；（提供证明材料或第三方检测报告）
2. ▲具备浓度评估功能，实时追踪运动精子。（提供证明材料或第三方检测报告）
3. 动态学自动分析项目：检测精子总数、密度/浓度、每个速度分级的数据（个数、比例、浓度、精子总数）、精子总活力、平均曲线速度、平均直线速度、平均路径速度、侧摆幅值、鞭打频率、平均角度、快速直线个数、快速直线浓度、快速直线活率、直线性、摆动性、前向性。
4. 具备形态学自动分析功能，可识别分析正常、头部、中段、尾部（主段）、过量残留胞浆形态。
5. 具备精子DNA碎片分析功能，可识别分析精子DNA碎片的正常比例和异常比例。
6. ▲具备小头精子，圆头精子识别功能，可对杂质、圆细胞、上皮细胞等非精子细胞进行自动过滤，精子凝集度自动识别和过滤功能。（提供第三方检测报告或软件截图）
7. ▲可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第五版和第六版的标准。（需提供产品报告单和软件界面截图）
8. 精子动力学分析模块：精子前向运动PR符合率≥97%；精子非前向运动NP符合率≥97%；精子不活动IM符合率≥98%。
9. 精子形态学分析模块：正常精子分析符合率≥97%；异常精子分析符合率≥98%；精子形态识别符合率≥97%。
10. 精子DNA碎片分析模块：精子DNA碎片个数分析符合率≥95%；正常精子DNA碎片分析符合率≥95%；异常精子DNA碎片分析符合率≥97%
11. ▲WHO5标准要求的质控功能包含：（1）取样误差模块，（2）自身差异模块（浓度、活动率、形态学、存活率4个子功能）；（3）Xbar和Sbar模块；（4）人员差异模块（Bland、Youdon、双因素方差分析3个子功能）；（5）月均值模块；（6）室内质控模块；可实时生成相应的质控图表；（提供证明材料或检验报告复印件证明）

二、最低配置要求
1、显微镜：1套，三目相差显微镜，Ph10x、Ph20x、40x和100x
2、摄像机：1套，分辨率≥1920*1200，靶面1/1.2。
3、图形工作站：1套，≥I5处理器，≥16G内存，≥256G SSD+1T硬盘，独立显卡。
4、显示器：1套，≥27寸，显示分辨率不低于1920×1080。
5、图文输出系统：彩色打印机。

三、质保期要求：3年。


附表24（男性性功能康复治疗仪）
一、参数要求
1. ▲电刺激治疗模式1-7种；
2. ▲电刺激时间控制范围：0～99分钟连续可调，步进为1分钟，时间为零自动停止输出；
3. 仪器输出端开路10分钟或短路5分钟，其性能不消弱；
4. 在最大输出时，该电路短路5s，开路15s，关闭输出1min，重复试验10次设备能正常工作；
5. 仪器电源中断后再恢复时，仪器无输出；
6. 仪器开路测量时，输出电压峰峰值不大于500V；
7. ▲输出负压：0～0.04Kpa 可调±10%；
8. 负压时间控制范围：0～99分钟连续可调，步进为1分钟，时间为零自动停止输出；
9. 负压吸引频率（按摩频率）：0.5～2.5Hz 可调±10%；
10. 病例管理系统；
11. 性心理测评软件；
12. 输入功率：≤200VA；

二、最低配置要求
1 主机 1台
2 无线键鼠套装 1套
3 输出电极导线 3套
4 注液负压筒 1个
5 吸引软管 2根
6 储液瓶 1只
7 废液杯（海棉缸） 1个
8 电源线 1根
9 过滤器 3个
10 支架 1个
11 负压引流器 6包
12 熔断器 3个
13 产品使用说明书 1册
14 质量保证书、产品服务卡 1份

三、质保期要求：3年。


附表25（膀胱容积测量仪）
一、参数要求
1. 电源/连续使用时间：电池容量≥2400mAh，电量指示，充电后可持续使用≥4小时。
2. 显示屏幕：彩色液晶触摸屏，主机屏幕探头一体化，非线缆连接。
3. 整机(含电池)重量：≤500g。
4. 超声图像指引显示，预扫描勾边定位：扫描后超声图像具备指引提示功能，自动勾勒膀胱区域，提示使用者正确选择测量位置，提高准确性。
5. 一键式操作菜单，智能识别膀胱壁：一键式操作测量，不需额外选择按键。可精准测量膀胱容积，可自动判别男性、女性、儿童膀胱壁组织特性，按下测量键即开始测量，而无需选择男性、女性、儿童等模式。
6. 扫描时间：＜4秒。
7. 图像处理及显示：投影靶标修正技术，膀胱影像识别更清晰；实时显示膀胱超声影像。
8. 探头运行频率：2.5MHZ。
9. 扫描角度及类型：120度，3D机械扇扫。
10. 膀胱容量的范围：0-999毫升。
11. 容积测量准确度：≤±7.5%。
12. 增益范围：0-1024。
13. 最小显示精度：1毫升（ml）。
14. 扫描深度：≥18cm。
15. 检测报告打印方式：蓝牙打印/网络打印。
16. 病例管理：包含病历存贮、浏览、导出、删除、打印等功能。
17. 上位机支持/数据库通讯/电子病例对接：满足DICOM3.0协议，支持院方HIS系统无缝连接数据库,进行电子病例。
19. 病例可储存例数：1000例，12000幅图像，连接智能终端存储量无限大。
20. 充电：Micro USB接口，配备专用有线充电底座。

二、最低配置要求
1.超声膀胱容积测量仪主机      1台
2.电源适配器                  1个       
3.充电底座                    1个
4.聚合物锂电池                1块
5.打印机                      1个
6.说明书                      1本
7.操作流程卡                  1份

三、质保期要求：3年。


附表26（可复用电子软镜系统）
一、参数要求
1. 电子膀胱肾盂内窥镜
1.1 视向角：0°。
1.2 视场角：110°。
1.3 景深：5- 50 mm。
1.4 尖端部外径：7.2 Fr。
1.5 尖端部设计：锥形头端。
1.6 ▲插入部外径：8.5 Fr。
1.7 工作长度：670 mm。
1.8 弯曲角度：上弯285°，下弯285°。
1.9 图像质量：高清画质。
1.10 使用范围：尿道、膀胱、肾脏，为可重复使用电子软镜。
2. 电子内窥镜控制器参数
2.1 ▲一体式影像控制器集成：包括摄像控制器，高亮度LED冷光源，21寸高分辨率监视器，适配同品牌其他电子内窥镜。兼容全高清光学镜摄像头，可适配所有品牌的硬性光学镜或纤维软性镜。
2.2 ▲图像处理功能：BCR图像去红（色）增强功能。
2.3 输出分辨率：1920×1080 （30Hz）。
2.4 ▲输出接口：DVI×1，HD-SDI×2。
2.5灯泡色温：5000K-6500K。
2.6 ▲自动识别同品牌电子镜子类别及序列号，自动累计工作时间。
2.7具备录像和拍照存储功能，标配≥64G高速U盘，也可换接SD卡或图像工作站。
3. 输尿管肾镜的功能要求
3.1 末段外径 Fr8.5；
3.2 工作长度：≥425mm ；
3.3 一体镜，镜子与镜桥一体化
3.4 水中视向角 0 度；
3.5 视场角≥75°；
3.6 末段外径 Fr8.5；
3.7 景深范围 3～20mm；
3.8 工作长度 425mm；
3.9 工作通道 Fr 6。

二、最低配置要求
2.1 电子膀胱肾盂镜系统， 1套  
2.1.1 高清电子膀胱肾盂镜  1条  
2.1.2 器械/灌流接头  1只 
2.1.3 清洗刷 1把 
2.2 消毒盒  1件 
2.3 电子内窥镜控制器， 1套 
2.3.1 一体式电子内窥镜控制器，    高清屏  1台  
2.3.2 台 车1台  
2.4 输尿管肾镜  1件 
2.4.1 密封帽    5粒 

三、质保期要求：3年。


附表27（前列腺穿刺架）
一、参数要求
1. 腔内锁螺母式设计，不带任何零配件，避免零件的丢失，对穿刺架的使用造成影响。
2. 能适配 16-18G 任意大小的穿刺针以满足经直肠或经阴道腔内穿刺的需求，特殊针型的孔径可根据临床需求定制。
3. 采用防锈和不低于医用316L不锈钢材料，可适用于反复高温高压、液体浸泡、环氧乙烷熏蒸、低温等离子等消毒或灭菌方式，长期使用不易生锈、腐蚀、变形。
4. 加大的进针口，可轻松的实现 16-18G 针型的进针

二、最低配置要求
2.1 超声探头穿刺架（金属） 1副
2.2 包装盒     1个
2.3 说明书       1本
2.4 清洁毛刷     1个

三、质保期要求：3年。


附表28（手术刨削器系统）
一、参数要求
1. ▲用途：适用于泌尿外科内窥镜手术下，对软组织进行绞碎或切除操作
2. 最大输出转矩：≥80 mN·m
3. 最高输出转速：≥2500 r / min
4. 调速范围：10档可调
5. ▲极限负压：-88kPa
6. 吸引通道液体流量：≥400 mL / min
7. 刀具外径：φ 4.5 mm、φ 4.2 mm 、φ 4.0 mm
8. ▲刀具工作长度：400 mm
9. 噪声：＜65 db
10. 手柄可高温高压消毒，手柄可消毒次数：≥200次（提供说明书）
11. ▲与激光手术设备配套使用， 用于良性前列腺增生症的激光汽化手术治疗
12. 直径：Φ4.0mm
13. 工作长度：301mm
14. 视角：30°
15. 光学镜的有效景深范围：3 mm～50 mm 
16. 外鞘：26 Fr
17. 连续冲洗工作长度：190mm
18. 内鞘：金属头，24Fr，可360°旋转
19. ▲供检查尿道或膀胱内疾病和手术时观察用
20. 插入部最大外径（内窥镜）：Φ4.0mm
21. 内窥镜工作长度：280mm
22. 视场角：65°
23. 视向角：0°
24. 中心角分辨力：ra(d)≥3.267 C/°

二、最低配置要求
1.1 主 机 1台
1.2 手 柄 2把
1.3 刀 具 2套
1.4 脚踏开关 1只
1.5 台车 1台
2 控制软件-嵌入式 1套
3 负压吸引装置 1套
4 手术内窥镜（激光镜） 1套
5 膀胱镜 1套
6 消毒盒（供内窥镜） 1个
7 器械盒(可供手柄、刀具、软管消毒) 1个

三、质保期要求：3年。


附表29（钬激光）
一、参数要求
1.临床使用范围：用于粉碎泌尿系结石和治疗良性前列腺增生。（提供注册证证明）。
2.激光器工作方式：脉冲；
3.工作激光输出波长：2100nm±20%；
4．激光终端最大平均输出功率：≥90瓦。（提供注册证附件技术要求证明）
5.激光终端最大脉冲功率：11000W。（提供证明文件）
6.激光输出窄脉宽：≤100μs。（提供证明文件）
7.激光输出宽脉宽：≥600μs。
8.▲临床工作模式：显示屏有BPH模式和结石模式，显示屏显示不同工作界面。（提供证明文件）
9.供电电源：220V,50Hz
10.激光最大脉冲频率：50HZ。
11.▲各工作模式下脚踏功能：BPH模式下，左脚踏启动切割功能，右启动凝血功能。结石模式下，左脚踏启动碎石功能，右脚踏无法启动激光输出。（提供证明文件）
12.激光模式：多模；
13.▲传输系统：激光光纤为无菌光纤，有独立无菌光纤注册证，且与主机为同一品牌。（提供证明文件）
14.瞄准光波长：520nm±10nm,瞄准光多档可调。
15.▲有四棒并列共腔激光器技术（提供证明文件）
16.▲冷却系统：应具有断水保护功能，当冷却系统发生阻断故障时，机器自动停止工作。（提供证明文件）
17.激光终端发散角：≤10°；
18.▲高分辨率屏幕，屏幕可旋转、可多方位调节，友好操作界面，可清晰显示所选参数。（提供证明文件）
19.具有变频复式脉冲技术，可达到原位碎石、无移位碎石效果，可一键启动。
20.微机控制系统，对整机监控，具有安全防护系统，一键急停开关。
21.碎石模式下有一键快捷操作模式：有一键选择不同碎石模式，包含碎块化、爆米花化、粉末化，方便操作，每种模式可自动调节功率参数。
22.BPH模式下有一键快捷操作面模式：可一键选择常用功率，可一键启动，方便操作。

二、最低配置要求
1 激光治疗机主机 1台  
2 激光光纤 内径200μm   4根 
3 光纤剥线钳 200μm剥线钳 1把 
4 激光光纤 内径550μm  4根 
5 光纤剥线钳 550μm剥线钳  1把 
6 金属附件箱  1个 
7 切割笔   1支
8 脚踏开关  1个
9 机器开关钥匙 2把
10 激光防护眼镜 1副
11 电源线 1根
12 使用说明书  1本
13 操作流程卡  1张

三、质保期要求：3年。
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